## NoiDungYeuCauBaoGia
NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ
STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa | Địa điểm giao hàng | Đơn vị tính | Khối lượng
1 | Bao cao su | [5 empty] | Bao cao su, chất liệu: cao su thiên nhiên. Đạt Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6342:2019 (ISO 4074:2015) hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 143000
2 | Dây thở oxy 2 nhánh (người lớn và trẻ em) | [5 empty] | Dây thở oxy 2 nhánh Size: trẻ em, người lớn Chiều dài dây dẫn: ≥ 2 m Chất liệu: nhựa PVC - Tiệt trùng và đóng gói từng cái | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 49000
3 | Dây thở oxy 2 nhánh (sơ sinh) | [5 empty] | Dây thở oxy 2 nhánh, các số dùng cho trẻ sơ sinh Chất liệu: nhựa PVC nguyên sinh, không chứa độc tố DEHP Chiều dài dây dẫn: ≥ 2 m -Lưu lượng khí: từ 0,1-0,6l/phút Đóng gói tiệt trùng từng cái | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 5500
4 | Bơm tiêm an toàn tự khóa 0.1 ml | [5 empty] | Bơm tiêm làm bằng nhựa dùng 1 lần Dung tích bơm tiêm: 0,1ml Cỡ kim: 27G x 3/8'' Có tính năng tự khoá Đóng gói tiệt trùng từng cái Đạt tiêu chuẩn: TCVN 13407-3:2021 hoặc ISO 7886-3:2020 | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 23000
5 | Bơm tiêm 1ml | [5 empty] | Bơm tiêm nhựa sử dụng một lần 1ml Chất liệu nhựa nguyên sinh Kim các cỡ trong đó có cỡ kim 26Gx1/2. Tiệt trùng, đóng gói tùng cái. Có chứng nhận đạt TCVN 5903:1995/ (ISO 7886-1:2017) hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 124000
6 | Bơm tiêm 3ml | [5 empty] | Bơm tiêm nhựa sử dụng một lần - Dung tích: 3 ml/cc - Chất liêu nhựa nguyên sinh - Tiệt trùng và đóng gói từng cái Kim các cỡ (có cỡ 23G, 25G). Đốc kim có màu khác nhau cho từng cỡ kim. Có chứng nhận: Đạt tiêu chuẩn TCVN 5903:1995 (ISO 7886-1:1993) hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 12000
7 | Bơm tiêm 5ml | [5 empty] | Bơm tiêm nhựa sử dụng một lần Dung tích: 5 ml/cc Chất liệu nhựa nguyên sinh Kim các cỡ (có cỡ 23G, 25G).Đốc kim có màu khác nhau cho từng cỡ kim. Tiệt trùng và đóng gói từng cái Có chứng nhận: Đạt tiêu chuẩn TCVN 5903:1995 (ISO 7886-1:2017) hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 1383000
8 | Bơm tiêm 10ml | [5 empty] | Bơm tiêm nhựa sử dụng một lần Dung tích: 10 ml/cc Chất liệu nhựa nguyên sinh Tiệt trùng và đóng gói từng cái Kim các cỡ (có cỡ 23G, 25G).Đốc kim có màu khác nhau cho từng cỡ kim. Có chứng nhận: Đạt tiêu chuẩn TCVN 5903:1995 (ISO 7886-1:2017) hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 654000
9 | Bơm tiêm 20ml | [5 empty] | Bơm tiêm nhựa sử dụng một lần Dung tích: 20 ml/cc Chất liệu nhựa nguyên sinh Tiệt trùng và đóng gói từng cái Kim các cỡ (có cỡ 23G, 25G).Đốc kim có màu khác nhau cho từng cỡ kim. Có chứng nhận: Đạt tiêu chuẩn TCVN 5903:1995 (ISO 7886-1:2017) hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 139000
10 | Bơm tiêm 50ml | [5 empty] | Bơm tiêm nhựa sử dụng một lần Dung tích: 50 ml/cc Chất liệu nhựa nguyên sinh Tiệt trùng và đóng gói từng cái Có chứng nhận: Đạt tiêu chuẩn TCVN 5903:1995 ISO 7886-1:2017 hoặc Tiêu chuẩn hoặc chứng nhận hợp chuẩn của các quốc gia thuộc các nước G7 hoặc EU hoặc tương đương. Xuất xứ: Việt Nam, EU hoặc G7 | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 300000
11 | Bơm tiêm cho ăn 50 ml | [5 empty] | Xy lanh dung tích tối thiểu 50ml Chất liệu nhựa nguyên sinh Bơm có vạch chia vạch, vạch chia nhỏ nhất ≤ 2ml để tiện sử dụng cho trẻ em Vô trùng hoặc tương đương Đóng gói từng cái | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 8000
12 | Kim tiêm | [5 empty] | Kim tiêm vô trùng các số (trong đó tối thiểu có số 18G và 23G) sử dụng một lần Chất liệu: thép không rỉ Mũi kim cắt vác 3 cạnh, Đốc kim có màu khác nhau cho từng cỡ kim Vô trùng. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 1011000
13 | Bơm tiêm đầu xoắn 20ml dùng cho bơm tiêm điện | [5 empty] | Bơm tiêm đầu xoắn luer lock, sử dụng cho máy bơm tiêm điện Dung tích: 20 ml/cc Chất liệu nhựa nguyên sinh Áp lực bơm tiêm ≥ 29 PSI. Vô trùng, đóng gói từng cái | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Chiếc | 300
14 | Bơm tiêm có đầu xoắn 50ml Luer Lock dùng cho bơm tiêm điện | [5 empty] | Bơm tiêm có đầu xoắn 50ml Luer Lock dùng cho bơm tiêm điện, Chất liệu nhựa nguyên sinh. Tiệt trùng và đóng gói từng cái | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 60
15 | Dây hút nhớt | [5 empty] | Có số 5 , 6, 8 , 10, 12 , 14 Chất liệu nhựa y tế PVC Có van kiểm soát Ống dài 50 cm sai số trong phạm vi 5%, có 2 mắt phụ. Đóng gói vô trùng | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 146000
16 | Dây nối bơm tiêm điện 75cm chịu áp lực lớn | [5 empty] | Dùng với máy bơm tiêm điện; Đầu nối khóa ren vặn xoắn (luer lock); khóa bảo vệ (cap connector); Dây bằng chất liệu PVC y tế không kích ứng, chống xoắn, mềm dẻo, trong suốt không Latex, không DEHP; Có khoá dừng(áp lực dương) dạng bấm, thiết kế cho phép thao tác bằng 1 tay, có độ kín khít tốt, chống trào ngược, ngăn chảy máu. Chịu áp lực 3 bar (43,512psi); Đường kính trong 0.9mm, đường kính ngoài 1.9mm, dài 75cm, thể tích mồi 0.6ml; Tiệt trùng EO. ĐạtTiêu chuẩn, CE. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 500
17 | Dây nối bơm tiêm điện 150cm | [5 empty] | Dây nối bơm tiêm điện Chịu áp lực cao ≥ 2 bar Dài: 140 -150cm Thể tích tồn lưu ≤ 1ml hoặc Đường kính trong: ≤ 1mm Đầu nối Luer Lock, có khóa dừng Chất liệu: PVC, Không có DEHP. Vô trùng | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 80000
18 | Dây nối bơm tiêm điện 75cm | [5 empty] | Thể tích mồi dịch: ≤ 0.8ml Kích thước: Chiều dài: 75cm Đường kính trong: 0.9 mm. Đường kính ngoài: 1.9mm. Sai số kích thước cho phép ± 5% Áp lực: ≥ 2 bar Đầu nối Luer Lock, có khóa dừng Chất liệu: PVC, không có chất phụ gia DEHP , Chứng nhận EC Hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 500
19 | Dây truyền dịch | [5 empty] | Dây truyền dịch tương thích với các loại máy truyền dịch; Màng lọc dịch 15µm; Cổng tiêm thuốc chữ Y, không chứa Latex; Đầu nối khóa ren vặn xoắn chống rò rỉ. Khóa lăn chỉnh tốc độ giọt; Màng lọc vi khuẩn 0.2µm tại van Air thông khí, đảm bảo an toàn cho quá trình truyền dịch; Buồng 20 giọt/ml; dây dài 180cm, ID: 3.0mm, OD: 4.1mm, chất liệu PVC y tế siêu mềm; Chịu áp lực 3bar; Có chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 80000
20 | Dây truyền dịch an toàn | [5 empty] | Chiều dài dây 180cm - Có chức năng tự động đuổi khí, có màng chặn dịch kỵ nước, ngăn dịch chảy ra ngoài khi mồi dịch. Có chức năng khóa dịch tự động với màng chặn khí có chức năng ngưng truyền khi hết dịch. - Màng lọc dịch sâu, có khả năng lọc các hạt tiểu phân (tạp chất) có kích thước <=3µm (thể hiện trên bao bì) - Có bầu đếm giọt 2 ngăn cứng - mềm - Chịu áp lực đến 2 bar - Đầu khóa vặn xoắn Luer Lock - Chất liệu PVC, Không có chất phụ gia DEHP. - Thể tích mồi dịch 23.370ml - Bộ điều chỉnh tốc độ với rãnh chữ U, phạm vi hoạt động con lăn >=23,5 mm có thể chỉnh tốc độ nhỏ giọt thấp (6 lần nhỏ giọt / phút) dễ dàng. Có khe cài dây và cắm đầu nhọn. - Chứng nhận CE- MDR - Truyền áp lực và dùng được cho máy truyền dịch | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 40000
21 | Dây truyền máu một buồng có kim 18G x 1 1/2'' | [5 empty] | Loại 20 giọt/ml. -Vật liệu PVC, không sử dụng DEHP. -Đầu nối dạng xoắn. -Không có van thông khí. -Lọc 175-210µm. -Tổng chiều dài tối thiểu 219cm. -Tương thích với Máy bơm truyền dịch/truyền máu Terumo TE-LM700, TE-LM730.H24 | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 13000
22 | Dây truyền hoá chất ung thư | [5 empty] | Có bầu đếm giọt 2 ngăn cứng - mềm, 20 giọt/ 1ml - Dây ≥150cm - Màng lọc dịch 0.2 µm để lọc hóa chất ung thư - Màng lọc tiểu phân 15 µm - Chất liệu Polyurethane - Đầu nối vặn xoắn Luer Lock - Có Chứng nhận EC | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 130
23 | Thông tiểu 2 nhánh | [5 empty] | Ống thông tiểu 2 nhánh Chất liệu: Cao su tự nhiên, có phủ silicon, không chứa DEHP Kích thước: 8 - 24 Fr Có bóng cao su, dung tích bóng từ 3 - 30 ml/cc tuỳ kích cỡ Độ dài: 30 - 40 cm, sai số cho phép 5% tuỳ kích cỡ Có van. Sản phẩm được đóng gói vô trùng từng cái. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 31000
24 | Thông tiểu 1 nhánh | [5 empty] | Ống thông tiểu 1 nhánh Kích cỡ: các số 8,10,12,14,16 Một đầu được bo tròn, đầu còn lại có dạng loe hình phễu Chất liệu: nhựa cao su có phủ silicon Đóng gói vô trùng Mềm, nhẵn không kích ứng | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 16000
25 | Túi đựng nước tiểu | [5 empty] | Dung tích tối thiểu 2000ml Túi chứa nước tiểu có khoá van chữ T, dây treo và có vạch chia dung tích. Hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 25000
26 | Khóa 3 ngã có dây | [5 empty] | - Mục đích sử dụng: Kết nối kim luồn tĩnh mạch ngoại biên hay trung tâm, hay một hệ thống truyền tĩnh mạch - Chịu áp lực không dưới 2 bar - Dây nối dài 25 cm - Thể tích mồi ≤2ml - Thời gian sử dụng ≥96h - Có Chứng nhận hợp chuẩn G7 hoặc EU | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 2700
27 | Khóa 3 ngã không dây | [5 empty] | Khóa 3 ngã chống nứt gãy, rò rỉ Chịu áp lực 4 bar hoặc tương đương Thể tích mồi ≤ 0.26ml Thời gian sử dụng ≥ 96h Góc xoay đa chiều linh hoạt Vô trùng Có chứng nhận CE hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 6100
28 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn các cỡ | [5 empty] | Kim luồn mạch máu an toàn, có cánh, có cổng - Kim vật liệu thép không gỉ, đầu kim 3 mặt vát có thiết kế mặt cắt sau, tạo vết cắt hình chữ V. - Catheter vật liệu FEP có 4 vạch cản quang ngầm, không chứa Latex, DEHP. - Đầu catheter không vượt quá mặt vát kim và khoảng cách 0.6 mm. - Cơ chế trào máu 2 lần. - Cổng tiêm thuốc có nắp đậy bằng PE-LD . Có van sillicone chống trào ngược.Có thiết kế chống bật nắp bảo vệ cổng tiêm: nắp bảo vệ có khả năng xoay 180 độ, - Buồng chứa máu ở chuôi kim trong suốt để dễ dàng quan sát máu trào ngược, có màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết lập đường truyền. Có nắp đậy kim. Có các cỡ kim 18,20,22 theo tiêu chuẩn ISO 1055 - Chứng nhận châu Âu CE MDR: CE. Hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 75000
29 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn (24G) | [5 empty] | Kim luồn tĩnh mạch 24G có cánh không cổng tiêm thuốc - Catheter nhựa: FEP-Teflon, 4 đường cản quang ngầm - Chiều dài catheter 19mm, đường kính 0,7mm, tốc độ dòng chảy 22ml/phút. Tốc độ chảy khi bơm áp lực cao 1320ml/giờ. Thể tích mồi 0,093ml - Đầu kim dẫn đường 3 mặt vát (1 mặt vát trên hai mặt vát dưới tạo độ sắc và tạo vết cắt trên da hình chữ V giúp mau lành vết đâm) - Có đầu bảo vệ bằng kim loại tự động kích hoạt bao phủ toàn bộ đầu kim ngay khi rút kim ra khỏi thân kim luồn - Đầu catheter không vượt quá mặt vát kim và khoảng cách không vượt quá 0.4mm - Cơ chế trào máu 2 lần giúp xác định chính xác kim và catheter đã vào đúng mạch - Chịu được áp lực đến 325psi - Buồng trào máu ở chuôi kim trong suốt dễ quan sát khi lấy ven thành công, có màng kị nước ngăn máu tràn ra ngoài khi thiết lập đường truyền. - Nút đậy ở đuôi kim dễ tháo rời - Đầu khóa Luer - Có chứng nhận FDA 510k và Đạt tiêu chuẩn châu Âu CE MDR: CE Hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 145000
30 | Phin lọc khuẩn | [5 empty] | Phin lọc khuẩn loại 3 chức năng, dùng 1 lần (lọc khuẩn, giữ ấm, giữ ẩm), lọc 2 chiều (lọc cơ học và lọc tĩnh điện), có cổng lấy mẫu khí, có nắp đậy chống rò rỉ. - . - Đầu kết nối: 22F / 15M–22M/15F - Hiệu quả lọc vi khuẩn (BFE), virus: 99% - 99,999% - Đóng gói tiệt trùng khí EO từng chiếc | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 1600
31 | Phin lọc vi sinh điều áp hút | [5 empty] | hin lọc vi sinh dành cho máy điều áp - Chất liệu lọc: Polypropylene tích điện tĩnh điện - Hiệu quả lọc ≥ 99.8% - Trở kháng: 12mmHg ở 20L/ph (LPM) - Khoảng chết: ≤ 6ml - Đầu nối tương thích với hệ thống hút tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng CE | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 1080
32 | Phin lọc khí | [5 empty] | Màng lọc ngăn vi khuẩn, vi rút với đường kính lỗ lọc ≤ 0.1 microns. Nắp đậy trên từng phin lọc Vô Trùng | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 200
33 | Nút chặn kim luồn có cổng tiêm thuốc | [5 empty] | Có cổng tiêm thuốc, không chứa latex Đầu nối Luer Lock Thể tích đuổi khí ≤ 0.16ml Tiệt khuẩn từng cái Hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 34000
34 | Ống Nội khí quản các cỡ không bóng | [5 empty] | Sản phẩm không làm từ cao su thiên nhiên hoặc DEHP. Có 2 vạch đánh dấu độ sâu thanh môn từ vị trí đầu xa: với ống cỡ 2.0 mm, cỡ 3.0mm. Có 3 vạch đánh dấu độ sâu thanh môn từ vị trí đầu xa với các cỡ ống còn lại. Thông số các cỡ ống: 2.0mm (đường kính ngoài 2.9mm); 2.5mm (đường kính ngoài 3.6mm) ; 3.0mm (đường kính ngoài 4.2mm); 3.5mm (đường kính ngoài 4.9mm); 4.0mm (đường kính ngoài 5.5mm); 4.5mm (đường kính ngoài 6.2mm); 5.0mm (đường kính ngoài 6.8mm); 5.5mm (đường kính ngoài 7.5mm), 6.0mm (đường kính ngoài 8.2mm); 6,5mm (đường kính ngoài 8.8mm). Sai số kích thước cho phép 1% Tiệt trùng đóng gói từng cái một. Thời gian lưu cho phép ≥28 ngày Đạt tiêu chuẩn hoặc chứng nhận hợp chuẩn của các nước G7. Hoặc tương đương. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 3600
35 | Ống nội khí quản gập cổng miệng các số | [5 empty] | Giúp mở rộng vùng phẫu thuật. Bóng thể tích lớn áp lực nhỏ, có mắt, có đường cản quang dọc thân ống. Hai vạch đánh dấu phía trên bóng chèn để hỗ trợ định vị ống an toàn. Có Các cỡ trẻ em: 4.0 (đường kính trong 4.0mm, đường kính ngoài 5.6mm); 4.5 (đường kính trong 4.5mm, đường kính ngoài 6.2mm); 5.0 (đường kính trong 5.0mm, đường kính ngoài 6.9mm); 5.5 (đường kính trong 5.5mm, đường kính ngoài 7.6mm). Đạt tiêu chuẩn hoặc chứng nhận hợp chuẩn của quốc gia thuộc nhóm G7 Sai số kích thước cho phép 1% Hoặc tương đương. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 230
36 | Ống nội khí quản lò xo có bóng trẻ em | [5 empty] | Cỡ 3.5, 3.0, 4.0, 4.5 mm. thân ống có vòng xoắn kim loại chạy dọc thân ống, có 2 vạch đánh dấu trên bóng giúp đặt ống đúng vị trí. Bóng thể tích lớn áp lực nhỏ. Ống 3.0mm (đường kính ngoài 5.0mm, chiều dài 195mm); ống 3.5mm( đường kính ngoài 5.2mm, chiều dài 212mm); ống 4.0mm (đường kính ngoài 6.2mm, chiều dài 236mm), ống 4.5mm (đường kính ngoài 6.7mm, chiều dài 250mm. Sai số kích thước cho phép 1% | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 100
37 | Ống nội khí quản có bóng chèn các số | [5 empty] | Tiệt trùng bằng ethylene oxide. Có thể sử dụng ống ≤ 29 ngày. Đầu ống nối 15mm, vạch đánh dấu độ sâu dọc theo thân ống, có vạch cản quang chạy dọc thân ống. Đầu ống bo tròn với mắt Murphy eye. Hai vạch đánh dấu phía trên bóng chèn để hỗ trợ định vị vị trí dây thanh âm. Các ống: 3.0mm (đường kính ngoài 4.4mm, đường kính bóng 7.8mm, chiều dài 160mm ); 3.5mm (đường kính ngoài 5.0mm, đường kính bóng 9.6mm, chiều dài 180mm ); 4.0mm (đường kính ngoài 5.7mm, đường kính bóng 9.6mm, chiều dài 200mm); 4.5mm (đường kính ngoài 6.3mm, đường kính bóng 13.0mm, chiều dài 220mm ); 5.0mm (đường kính ngoài 6.9mm, đường kính bóng 20.9 mm, chiều dài 240mm); 5.5mm (đường kính ngoài 7.5mm, đường kính bóng 21.8 mm, chiều dài 270mm), 6.0mm (đường kính ngoài 8.2mm, đường kính bóng 23.9 mm, chiều dài 280mm); 6,5 (đường kính ngoài 8.9mm, đường kính bóng 24.7 mm, chiều dài 290mm), 7.0mm (đường kính ngoài 9.5mm, đường kính bóng 28.2 mm, chiều dài 300mm), 7.5mm (đường kính ngoài 10.2mm, đường kính bóng 28.7mm, chiều dài 310mm), 8.0mm (đường kính ngoài 10.8mm, đường kính bóng 32.3 mm, chiều dài 320mm), 8.5mm (đường kính ngoài 11.4mm, đường kính bóng 32.9 mm, chiều dài 330mm). Sai số kích thước cho phép 1%. Hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 5500
38 | Dây cho ăn | [5 empty] | Các cỡ 5Fr, 6Fr, 8Fr, 10Fr, 12Fr Dây dẫn được làm từ chất liệu nhựa PVC Có vạch đánh dấu, có 2 mắt phụ Vô trùng Hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 17000
39 | Dây cho ăn | [5 empty] | Các số 5fr (đường kính trong 1.7mm); 6fr (đường kính trong 2mm); 8fr (đường kính trong: 2.7mm); 10fr (đường kính trong 3.3mm) Chiều dài tối thiểu 50cm Có vạch đánh dấu tại 20cm , 30 cm, có 2 mắt phụ, đầu ống được mài nhẵn. Chất liệu: PVC Tiệt khuẩn bằng phương pháp chiếu xạ Hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 320
40 | Air Way | [5 empty] | AIR WAY có các size 0, 1, 2, 3, 4 Chất liệu: nhựa y tế, không độc hại | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 150
41 | Giấy lọc F11 | [5 empty] | Đường kính: Ø 11 cm Quy cách: ≥ 100 tờ/hộp Hàng hoá không bắt buộc phải là Thiết bị y tế | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 20
42 | Kim sinh thiết mô mềm | [5 empty] | Kim sinh thiết dùng một lần Chất liệu: thép không rỉ Kích thước: Các Cỡ kim phải có 3 cỡ: 14G, 16G, 18G Tiệt khuẩn Tương thích với súng Magnum | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 36
43 | Lưỡi dao mổ các số | [5 empty] | Lưỡi dao mổ vô trùng Chất liệu: được làm từ thép carbon (Carbon Steel) hoặc thép không gỉ (Stainless Steel). Kích cỡ: tối thiểu phải có các số 10, 11 và 15 Đóng gói bằng vỏ nhôm. Tiệt trùng bằng tia gama | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 48500
44 | Túi camera, tiệt trùng | [5 empty] | Chất liệu: nhựa nylon Thành phần: Ống nylon 18cm x 230cm, có dây buộc Túi nylon 9cm x 14cm, có dây buộc Tiệt trùng từng cái. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 10000
45 | Băng cuộn | [5 empty] | Chất liệu: sợi coton Kích thước: ≥ (7cm x 1,3m) Đóng gói: ≤ 10 cuộn/ gói | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cuộn | 3000
46 | Băng keo có gạc vô trùng kích thước ≥ (50mm x 90mm) | [5 empty] | Băng keo có gạc vô trùng Kích thước: ≥ (50mm x 90mm) Nền băng: vải không dệt (polyester hoặc polyethylen), phủ keo acrylic hoặc oxid kẽm Gạc thấm hút, có lớp chống dính polyester hoặc polyethylen Đóng gói tiệt trùng từng cái | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Miếng | 19000
47 | Băng keo có gạc vô trùng (5cm x 7cm) | [5 empty] | Băng keo có gạc vô trùng Kích thước: ≥ (5cm x 7cm) Nền băng: vải không dệt (polyester hoặc polyethylen), phủ keo acrylic hoặc oxid kẽm Gạc thấm hút, có lớp chống dính polyester hoặc polyethylen Đóng gói tiệt trùng từng cái Hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Miếng | 17000
48 | Băng thun có keo | [5 empty] | Băng thun có keo Kích thước: ≥ (8cm x 4.5m) Chất liệu: cotton, keo là oxyt kẽm không dùng dung môi, có lớp giấy lót bảo vệ. Hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cuộn | 200
49 | Băng dính | [5 empty] | Băng dính- Chất liệu : Giấy tổng hợp, keo Acrylate (không chứa mủ cao su). Không sót keo khi tháo băng. - Nền giấy : 60-70%, nền keo Acrylate 25-30%. - Dính tốt trên da ẩm - Kích thước 2.5cm x 9.1m - Lõi giấy - Tiêu chuẩn chất lượng đạt tiêu chuẩn CE | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cuộn | 65000
50 | Băng dính lụa | [5 empty] | Vải lụa nền Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate đánh thành cuộn. - Keo oxide kẽm không dùng dung môi. - Lực dính 1,8-5,5 N/cm. trọng lượng của khối phủ 50-60 g/m2. - Có kiểm tra vi sinh cho từng lô hàng - Kích thước:2.5cm x 5m/cuộn - Đạt tiêu chuẩn: CE | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cuộn | 500
51 | Băng thun | [5 empty] | Băng thun (3 inches), kích cỡ ≥ (7,5cm x 4,5m). Có móc cài. Đạt độ dãn dài theo tiêu chuẩn TCVN 6793:2001 hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cuộn | 2100
52 | Băng cá nhân | [5 empty] | Băng dính cá nhân Vải co giãn, không thấm nước Sản phẩm có lớp keo dính Kích cỡ ≥ (19mm x 60mm). Hoặc tương đương. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 240000
53 | Băng dính cố định kim luồn | [5 empty] | Màng phim trong suốt, không có gạc, có rãnh xẻ và viền giấy Kích thước ≥ (60mm x 70mm) Chất liệu: Polyurethane, Nền keo acrylic. Hoặc tương đương. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Miếng | 13300
54 | Bông 2cm x 2cm | [5 empty] | Bông hút nước đã tiệt trùng Kích cỡ: 2cm x 2cm, Trọng lượng ≥ 50g/gói. Tiệt khuẩn, Đạt cơ bản tiêu chuẩn của Dược điển Việt Nam V tại chuyên luận bông hút nước tiệt khuẩn (bao gồm Giới hạn acid kiềm, Tốc độ chìm, Khả năng hút nước, Chất tan trong ether, Chất tan trong nước, Mất khối lượng do làm khô, Tro sulfat và Vô khuẩn) Hoặc tương đương. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Gói | 31000
55 | Bông 3cm x 3cm | [5 empty] | Bông hút nước đã tiệt trùng Kích cỡ 3cm x 3cm, Trọng lượng ≥ 500g/gói. Đạt cơ bản tiêu chuẩn của Dược điển Việt Nam V tại chuyên luận bông hút nước tiệt khuẩn (bao gồm Giới hạn acid kiềm, Tốc độ chìm, Khả năng hút nước, Chất tan trong ether, Chất tan trong nước, Mất khối lượng do làm khô, Tro sulfat và Vô khuẩn) Hoặc tương đương. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Gói | 1100
56 | Bông gạc đắp vết thương | [5 empty] | Kích thước: 10cm x 20cm (± 5%) Gồm 1 lớp bông (100% cotton) ở giữa 2 lớp gạc không dệt hút nước. Quy cách: 1 miếng/gói Đã được xử lý vô trùng | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Miếng | 305000
57 | Bông ép sọ não | [5 empty] | Kích thước: (2cmx7cm x2 lớp) ±5%, vô trùng cản quang, gói ≥ 05 miếng. Hoặc tương tương. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Gói | 1000
58 | Bông mỡ | [5 empty] | Được sản xuất từ bông tự nhiên 100%, không thấm nước, Trọng lượng ≤ 1 kg/gói. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | kg | 60
59 | Bông 4,5cm x 5,5cm | [5 empty] | Bông hút nước đã tiệt trùng, kích cỡ 4,5cm x 5,5cm, Trọng lượng ≥ 20g/gói. Tiệt khuẩn. Đạt cơ bản tiêu chuẩn của Dược điển Việt Nam V tại chuyên luận bông hút nước tiệt khuẩn (bao gồm Giới hạn acid kiềm, Tốc độ chìm, Khả năng hút nước, Chất tan trong ether, Chất tan trong nước, Mất khối lượng do làm khô, Tro sulfat và Vô khuẩn) Hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Gói | 16500
60 | Bông thấm nước | [5 empty] | Sản phẩm được sản xuất từ bông xơ tự nhiên 100% cotton Đạt cơ bản tiêu chuẩn của Dược điển Việt Nam V tại chuyên luận bông hút nước (bao gồm Giới hạn acid kiềm, Tốc độ chìm, Khả năng hút nước, Chất tan trong ether, Chất tan trong nước, Mất khối lượng do làm khô, Tro sulfat). Hoặc tương đương. Trọng lượng ≤ 1 kg/gói. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Kg | 220
61 | Bông gạc đắp vết thương 20cm*20cm | [5 empty] | Kích thước: 20cm x 20cm (± 5%) Gồm 1 lớp bông (100% cotton) ở giữa 2 lớp gạc không dệt hút nước. Quy cách: 1 miếng/gói Đã được xử lý vô trùng. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Miếng | 1000
62 | Bông gạc đắp vết thương 40cm*40cm | [5 empty] | Kích thước: 40cm x 40cm (± 5%) Gồm 1 lớp bông (100% cotton) ở giữa 2 lớp gạc không dệt hút nước. Quy cách: 1 miếng/gói Đã được xử lý tiệt trùng, đóng gói đảm bảo vô trùng | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Miếng | 5000
63 | Gạc hút dịch có tẩm Ag (10cm x 10cm) | [5 empty] | Gạc hút dịch thẳng đứng tạo thạch tiệt trùng phổ rộng Chất liệu: 60% Carboxymethyl cellulose, 40% Tencell/Lyocell và bạc nano 1,2%. Kích thước: 10 x 10 cm (± 5%) Hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Miếng | 25
64 | Gạc lưới có ion bạc | [5 empty] | Thành phần: Gạc lưới Lipido - Colloid, tẩm ion bạc, lưới Polyester Kích thước: 10cm x 12cm (± 0.5%) Vô khuẩn. Hoặc tương đương. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Miếng | 290
65 | Gạc lưới có tẩm vaselin 10cm x 10cm | [5 empty] | Thành phần: Gạc lưới Polyester, Hydrocolloid và Vaseline, Kích thước: 10cm x 10cm (± 0.5%) Vô khuẩn. Hoặc tương đương. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Miếng | 500
66 | Gạc lưới tẩm Vaseline 7cm x 40 cm | [5 empty] | Gạc tẩm Vaseline Kích thước: 7cm x 40 cm (± 0.5cm), Vô khuẩn. Hoặc tương đương. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Miếng | 1200
67 | Gạc thấm hút có ion bạc 10cm x 10cm | [5 empty] | Thành phần: Gạc thấm hút (polyacrylate), có tẩm ion bạc Kích thước: 10cm x 10cm (± 0.5%) Vô khuẩn. Hoặc tương đương. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Miếng | 100
68 | Mũ Phẫu thuật | [5 empty] | Chất liệu: vải không dệt Có dây thun ôm sát đầu. Đóng gói tiệt trùng từng cái | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 231000
69 | Khẩu trang y tế dây cột | [5 empty] | số lớp ≥ 3, trong đó 2 lớp ngoài: vải không dệt không hút nước, lớp giữa: lớp giấy lọc kháng khuẩn. Đạt tiêu chuẩn TCVN 8389-1-2010 Dây đeo kiểu 4 dây cột choàng ra sau đầu Có nẹp mũi Vô trùng, đóng gói từng cái một | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 164000
70 | Khẩu trang y tế dây móc qua tai | [5 empty] | Dây đeo dạng móc qua tai Số lớp ≥ 3. Trong đó 2 lớp ngoài: vải không dệt không hút nước, lớp giữa: lớp giấy lọc kháng khuẩn. Đạt tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010 hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 83000
71 | Áo phẫu thuật | [5 empty] | Vải không dệt ≥ 5 lớp, 2 lớp ngoài S, các lớp giữa M, trọng lượng ≥ 43gsm, không thấm nước, không thấm cồn, đạt tiêu chuẩn AAMI mức độ 3 trở lên (chỉ yêu cầu với áo phẫu thuật) Bao gồm tối thiểu: + Áo phẫu thuật: 1 cái (size L), tay bo, dạng cột sau + Khăn thấm: 2 cái (kích thước tối thiểu 35 x 40cm) Tiệt khuẩn đạt chuẩn ISO 11135:2014 hoặc tương đương. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 1700
72 | Gạc dẫn lưu 0.75cm x 200cm | [5 empty] | Gạc dẫn lưu 0,75cm x 200cm x 4lớp, sai số cho phép ≤ 5% Nguyên liệu: vải không dệt hút nước. Khả năng giữ nước: ≥ 5 g nước/ 1 g gạc.,Mỗi lớp vải gạc đáp ứng yêu cầu chỉ số sau: Mật độ sợi: ngang 7 ± 4 sợi/100mm, dọc 10 ± 5 sợi/100mm. Trọng lượng ≥ 23 grams/m2 Hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 6000
73 | Gạc dẫn lưu 1.5 cm x100cm | [5 empty] | Gạc dẫn lưu 1,5cm x 100cm x 4lớp, sai số cho phép ≤ 5% Nguyên liệu: vải không dệt hút nước. Khả năng giữ nước: ≥ 5 g nước/ 1 g gạc. Mỗi lớp vải gạc đáp ứng yêu cầu chỉ số sau:Mật độ sợi: ngang 70 ± 4 sợi/100mm, dọc 100 ± 5 sợi/100mm. Trọng lượng ≥ 23 grams/m2 Vô trùng. Hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 2000
74 | Gạc nhỏ vô trùng | [5 empty] | Gạc phẫu thuật 7,5cm x 7,5cm x 8 lớp, vô trùng Gạc phẫu thuật được cấu thành từ các sợi cotton. Mỗi lớp vải gạc đáp ứng yêu cầu: Mật độ sợi: ngang 80 ± 5 sợi/100mm, dọc 120 ± 6 sợi/100mm. Trọng lượng ≥ 27 grams/m2. Không có tinh bột. Tốc độ hút nước ≤ 10 giây. Độ ngậm nước ≥ 5g nước/1g gạc. Chất tan trong nước < 0.5%. Độ pH: trung tính.6 Đóng gói ≤ 10 miếng/gói | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Miếng | 361000
75 | Gạc vô trùng 8cmx8cm | [5 empty] | Gạc phẫu thuật 8cm x 8cm x 12lớp, vô trùng Mỗi lớp vải gạc đáp ứng yêu cầu chỉ số sau:Mật độ sợi: ngang 80 ± 5 sợi/100mm, dọc 120 ± 6 sợi/100mm. Trọng lượng ≥ 27 grams/m2. Không có tinh bột. Tốc độ hút nước ≤ 10 giây. Độ ngậm nước ≥ 5g nước/1g gạc. Chất tan trong nước < 0.5%. Độ pH: trung tính. Đóng gói 10 miếng/gói | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Miếng | 76000
76 | Gạc phẫu thuật vô trùng có cản quang (10cm x 10cm) | [5 empty] | Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 8lớp, vô trùng, có cản quang Gạc phẫu thuật được cấu thành từ các sợi cotton. Mỗi lớp vải gạc đáp ứng yêu cầu chỉ số sau:Mật độ sợi: ngang 80 ± 5 sợi/100mm, dọc 120 ± 6 sợi/100mm. Trọng lượng ≥ 27 grams/m2. Không có tinh bột. Tốc độ hút nước ≤ 10 giây. Độ ngậm nước ≥ 5g nước/1g gạc. Chất tan trong nước < 0.5%. Độ pH: trung tính. Đóng gói: tối đa 10 miếng/gói | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Miếng | 559000
77 | Gạc phẫu thuật ổ bụng | [5 empty] | Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 40cm x 6 lớp, cản quang, tiệt trùng Đóng gói: tối đa 5 cái/gói Gạc phẫu thuật được cấu thành từ các sợi cotton. Mỗi lớp vải gạc đáp ứng yêu cầu chỉ số sau:Mật độ sợi: ngang 80 ± 5 sợi/100mm, dọc 120 ± 6 sợi/100mm. Trọng lượng ≥ 27 grams/m2. Không có tinh bột. Tốc độ hút nước ≤ 10 giây. Độ ngậm nước ≥ 5g nước/1g gạc. Chất tan trong nước < 0.5%. Độ pH: trung tính. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Miếng | 411000
78 | Gạc cầu sản khoa | [5 empty] | Gạc hút nước và bông hút nước 100% cotton dùng nhất trong cầm máu cổ tử cung khi can thiệp phẫu thuật Bông hút được bọc kín bởi 1 lớp gạc y tế tạo thành cầu bông mềm mại có đường kính 30-45mm được khoá giữ bằng một dây nằm dài 2cm Không có tinh bột. Tốc độ hút nước ≤ 10 giây. Độ ngậm nước ≥ 5g nước/1g gạc. Chất tan trong nước < 0.5%. Độ pH: trung tính. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | cái | 50000
79 | Gạc meche phẫu thuật 3,5cm x 75cm x 6 lớp vô trùng cản quang | [5 empty] | Chất liệu: vải dệt 100% cotton Kích thước: 3.5cm x 75cm x 6 lớp có sợi cản quang Mỗi lớp vải gạc đáp ứng yêu cầu chỉ số sau:Mật độ sợi: ngang 70 ± 4 sợi/100mm, dọc 100 ± 5 sợi/100mm. Trọng lượng ≥ 23 grams/m2 Không có tinh bột. Tốc độ hút nước ≤ 10 giây. Độ ngậm nước ≥ 5g nước/1g gạc. Chất tan trong nước < 0.5%. Độ pH: trung tính. Đóng gói: tối đa 3 miếng/gói | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Miếng | 3000
80 | Gạc củ ấu | [5 empty] | Gạc củ ấu có nguyên liệu từ gạc hút nước 100% cotton, được dùng trong thủ thuật, phẫu thuật ngoại khoa và sản phụ khoa Không có tinh bột. Tốc độ hút nước ≤ 10 giây. Độ ngậm nước ≥ 5g nước/1g gạc. Chất tan trong nước < 0.5%. Độ pH: trung tính. Đóng gói: tối đa 10 cái/gói Vô trùng | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | cái | 60000
81 | Gạc hút nước y tế khổ 0,8m | [5 empty] | Gạc hút nước y tế khổ 0,8m Chất liệu vải không dệt 100% cotton. Mỗi lớp vải gạc đáp ứng yêu cầu sau: Trọng lượng ≥ 23 grams/m2. Mật độ sợi: ngang 70 ± 4sợi/100mm, dọc 100 ±5 sợi/100mm Không có tinh bột. Tốc độ hút nước ≤ 10 giây. Độ ngậm nước ≥ 5g nước/1g gạc. Chất tan trong nước < 0.5%. Độ pH: trung tính. Quy cách: 100 mét/cuộn | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Mét | 4500
82 | Gạc hút nước 1.2m không vô trùng | [5 empty] | Gạc hút nước khổ 1.2m, không vô trùng Chất liệu vải không dệt 100% cotton Mỗi lớp vải gạc đáp ứng yêu cầu chỉ số sau:Mật độ sợi: ngang 70 ± 4 sợi/100mm, dọc 100 ± 5 sợi/100mm. Trọng lượng ≥ 23 grams/m2 Không có tinh bột. Tốc độ hút nước ≤ 10 giây. Độ ngậm nước ≥ 5g nước/1g gạc. Chất tan trong nước < 0.5%. Độ pH: trung tính. Quy cách: 100 mét/cuộn | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Mét | 9000
83 | Miếng dán sát khuẩn (size nhỏ) | [5 empty] | Miếng dán sát khuẩn dùng trong phẫu thuật, phủ chất kháng khuẩn Chất liệu: Lớp film polyester / polyethylen phủ chất kháng khuẩn Kích thước lớp băng dính: ≥ 34 x 35cm Tiệt khuẩn từng miếng | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 230
84 | Miếng dán sát khuẩn (size lớn) | [5 empty] | Miếng dán sát khuẩn dùng trong phẫu thuật, phủ chất kháng khuẩn Chất liệu: Lớp film polyester resin/ polyethylen phủ chất kháng khuẩn Kích thước lớp băng dính: ≥ 56 x 45cm Tiệt khuẩn từng miếng | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 65
85 | Miếng dán sát khuẩn chứa Chlorhexidine Gluconate 2% | [5 empty] | Màng film polyurethane, phủ lớp keo Acrylate, chính giữa có Gel Chlorhexidine Gluconate 2% kháng khuẩn với kích thước khoảng (3 x 4) ± 0.5cm, xung quanh viền vải không dệt, có rãnh sâu. Kích thước: 10 x 12 cm, sai số cho phép 5% Có nhãn ghi chú ngày giờ dán băng, có băng keo cố định đi kèm Thời gian lưu tối thiểu 5 ngày Tiệt khuẩn từng miếng | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Miếng | 1700
86 | Miếng dán có tích hợp chất kháng khuẩn cố định catheter trung tâm, kích thước 7cm x 8,5cm | [5 empty] | Kích thước 7cm x 8,5cm - Màng phim Polyurethane 3-8% trong suốt, thoáng khí cao, chống thấm nước; Keo Acrylate Polymer 5-15%; chính giữa có Gel Chlorhexidine Gluconate 2% kháng khuẩn kích thước 2cm x 2cm; Có rãnh khoét hình chìa khóa ôm sát catheter. - Miếng gel chứa chlorhexidine gluconate (CHG) cung cấp tác dụng kháng khuẩn lên đến 7 ngày. - Đóng gói tiệt khuẩn từng miếng - Đạt tiêu chuẩn FDA, CE | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Miếng | 400
87 | Băng kết dính co giãn hai chiều | [5 empty] | Thành phần: Phối hợp viscose và polyamide, được phủ hạt nhựa dính cao su Co giãn được hai chiều Kích thước: ≥(6cm x 4m) | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cuộn | 1500
88 | Băng keo chuyên dùng cố định các loại ống thông, kích thước 2,5cm x 5m | [5 empty] | Kích thước 2,5cm x 5m Thành phần: Polyester fiml 50-60%, nền vải sillicon 20-30%, nền keo Acrylic 15-25%, không chứa mủ cao su Nền vải Polyester 2 lớp không thấm nước và thông thoáng. Giấy lót phủ silicon, có sẵn ô kẻ ngang dọc. Độ bám dính: 2.7~5.0 (N/25mm) Độ bám dính vào mặt sau: ≥1.0 (N/25mm) Xuất xứ G7 | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cuộn | 100
89 | Băng phim dính y tế trong suốt có gạc vô trùng (5cm x 7cm) | [5 empty] | Nền băng: kích thước ≥(5cm x 7cm), lớp màng trong suốt, bán thấm, bằng Polyurethane, phủ lớp keo Acrylate, ngăn ngừa sự xâm nhập của vi khuẩn/ vi rút như Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, HIV-1....,các góc được bo tròn Lớp gạc ở giữa: kích thước 2,5 x 4cm (± 0,5cm), bằng vải không dệt Tiệt khuẩn Đạt tiêu chuẩn hoặc chứng nhận hợp chuẩn của một trong các nước thuộc nhóm G7 hoặc EU | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Miếng | 3700
90 | Băng phim dính y tế trong suốt có gạc vô trùng (6cm x 10cm) | [5 empty] | Nền băng: kích thước ≥(6cm x 10cm) lớp màng trong suốt, bán thấm, bằng Polyurethane, phủ lớp keo Acrylate, ngăn ngừa sự xâm nhập của vi khuẩn/ vi rút như Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, HIV-1...., các góc được bo tròn Lớp gạc ở giữa: kích thước 2,5 x 6cm (± 1cm), bằng vải không dệt Tiệt khuẩn Đạt tiêu chuẩn hoặc chứng nhận hợp chuẩn của một trong các nước thuộc nhóm G7 hoặc EU | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Miếng | 500
91 | Băng phim dính y tế trong suốt có gạc vô trùng (9cm x 10cm) | [5 empty] | Nền băng: kích thước ≥ (9cm x 10cm) , lớp màng trong suốt, bán thấm, bằng Polyurethane, phủ lớp keo Acrylate, ngăn ngừa sự xâm nhập của vi khuẩn/ vi rút như Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, HIV-1...., các góc được bo tròn Lớp gạc ở giữa: kích thước 4,5 x 6cm (± 1cm), bằng vải không dệt Tiệt khuẩn Đạt tiêu chuẩn hoặc chứng nhận hợp chuẩn của một trong các nước thuộc nhóm G7 hoặc EU | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Miếng | 200
92 | Băng phim dính y tế trong suốt có gạc vô trùng (9cm x 20cm) | [5 empty] | Nền băng: kích thước≥ (9cm x 20cm) lớp màng trong suốt, bán thấm, bằng Polyurethane, phủ lớp keo Acrylate, ngăn ngừa sự xâm nhập của vi khuẩn/ vi rút như Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, HIV-1...., các góc được bo tròn Lớp gạc ở giữa: kích thước 4,5 x 15cm (± 1cm), bằng vải không dệt Tiệt khuẩn Đạt tiêu chuẩn hoặc chứng nhận hợp chuẩn của một trong các nước thuộc nhóm G7 hoặc EU | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Miếng | 200
93 | Băng phim dính y tế trong suốt có gạc vô trùng (9cm x 25cm) | [5 empty] | Nền băng: kích thước ≥ (9cm x 25cm) lớp màng trong suốt, bán thấm, bằng Polyurethane, phủ lớp keo Acrylate, ngăn ngừa sự xâm nhập của vi khuẩn/ vi rút như Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, HIV-1...., các góc được bo tròn Lớp gạc ở giữa: kích thước 4,5 x 20cm (± 1cm), bằng vải không dệt Tiệt khuẩn Đạt tiêu chuẩn hoặc chứng nhận hợp chuẩn của một trong các nước thuộc nhóm G7 hoặc EU | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Miếng | 200
94 | Găng tay phẫu phuật không bột vô trùng | [5 empty] | - Chất liệu: cao su thiên nhiên, Để thuận tiện cho việc đeo găng, mặt trong và mặt ngoài găng được phủ một lớp màng polymer nhằm chống dị ứng da tay. Găng có tay phải, tay trái riêng biệt. Trọng lượng: 10gr +/- 5%/ chiếc (tùy theo kích cỡ). có các size 6.5, 7.0,7.5 Đạt tiêu chuẩn TCVN 6344:2007 hoặc ISO 10282:2002 - Tiệt trùng bằng khí EO, tiệt trùng từng đôi một. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Đôi | 80000
95 | Găng tay phẫu thuật có bột vô trùng | [5 empty] | Chất liệu: cao su thiên nhiên, có phủ bột ngô biến tính chống dính, thẩm thấu được. Găng có tay phải, tay trái riêng biệt. -Trọng lượng găng của size 7.0 và 7.5: tối thiểu 20gr +/- 5%/ đôi - có các size 6.5, 7.0,7.5 Đạt tiêu chuẩn TCVN 6344:2007 hoặc ISO 10282:2002 - Tiệt trùng bằng khí EO, tiệt trùng từng đôi một. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Đôi | 624000
96 | Găng tay khám có bột | [5 empty] | Găng tay cao su tự nhiên, bên trong găng được phủ một lớp bột bắp chống dính, găng thuận cả hai tay, không phân biệt tay trái, phải. Kích thước: Chiều dài ≥ 230 mmcó đủ kích thước, S, M, L - Hàm lượng bột: Max: 10mg/ dm2 - Hàm lượng Protein Max: 200µg/dm2 - Không tiệt trùng | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Đôi | 1800000
97 | Găng tay khám không bột | [5 empty] | Chất liệu: cao su thiên nhiên, không có bột, mặt trong và mặt ngoài găng được phủ một lớp Polymer chống dính, đàn hồi tốt. Không phân biệt tay trái tay phải, sử dụng được cho cả hai tay. - Chiều dài ≥230mm, - Có đủ các size S. M, L - Hàm lượng bột: ≤ 2mg/glove - Hàm lượng Protein: ≤ 50µg/dm2 - Không tiệt trùng | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Đôi | 500000
98 | Găng tay sản khoa | [5 empty] | Sản xuất từ cao su thiên nhiên, có phủ bột chống dính, không gây kích ứng da. Tiệt trùng, đóng gói mỗi túi/ đôi. Có cỡ 7.0-7.5. Chiều dài: ≥ 450mm, chiều rộng lòng bàn tay size 7: 89±5mm, 7.5: 95 ± 5 mm. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Đôi | 16000
99 | Nẹp cổ cứng | [5 empty] | Có khóa Velcro, khuôn nhưa định hình thiết kế gồm 2 mảnh riêng biệt. Sử dụng cho các chấn thương đốt sống cổ, sau phẫu thuật, có khuôn nhựa tạo lỗ có thể luồn ống nội khí quản. Gồm tối thiểu các cỡ S, M, L. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 15
100 | Túi treo tay H1 | [5 empty] | Làm từ vải thoáng khí, có hệ thống khóa nhựa giúp điều chỉnh và tháo lắp. Sử dụng trong các trường hợp gãy xương, chấn thương khớp vai, cánh tay, cẳng tay. Nâng đỡ tay ở trạng thái nghỉ. Gồm tối thiểu các cỡ XXS, XS, S, M, L, XL, XXL. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 130
101 | Đai số 8 | [5 empty] | Cấu tạo và chất liệu: đệm mút, vải cotton, dây đai và băng nhám dính. Kích thước: các cỡ trong đó có các cỡ XS,S, M, L, XL | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cuộn | 80
102 | Nẹp Inseline | [5 empty] | Dùng cố định khớp ngón tay ở vị trí chức năng khi bị chấn thương, cố định và bảo vệ gãy xương đốt tay ngoại biên. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 50
103 | Nẹp cẳng tay | [5 empty] | Làm từ vải dệt kim,mút xốp, vải cào lông, dây bông hai mặt, nhám gai . Bản nẹp hợp kim nhôm ( hàm lượng nhôm >=95%, Mg>= 0.3% ), anod hóa bề mặt, uốn theo sinh lý cổ tay. Gồm tối thiểu các cỡ XXS, XS, S, M, L, XL. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 300
104 | Băng cố định khớp vai H1 ( đai Desault) | [5 empty] | Làm từ vải cotton/polyester, vải có lỗ thoáng khí,khóa Velcro. Gồm tối thiểu các cỡ XXS, XS, S, M, L, XL, XXL | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 40
105 | Băng bột tổng hợp 5 cm x 3,6 m | [5 empty] | Làm từ vải sợi thủy tinh dệt kim hoạt hóa trong nước, thời gian đông kết khoảng từ 2-4 phút. Đông kết hoàn toàn sau khoảng 20 phút. Kích thước: rộng 5cm +/- 2%, cuộn dài 3.60m +/- 2%. Tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cuộn | 50
106 | Băng bột tổng hợp 7,5 cm x 3,6 m | [5 empty] | Làm từ vải sợi thủy tinh dệt kim hoạt hóa trong nước, thời gian đông kết khoảng từ 2-4 phút. Đông kết hoàn toàn sau khoảng 20 phút. Kích thước: rộng 7.5cm, cuộn dài 3.60m. Tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cuộn | 30
107 | Băng bột tổng hợp 10 cm x 3.6 m | [5 empty] | Làm từ vải sợi thủy tinh dệt kim hoạt hóa trong nước, thời gian đông kết khoảng từ 2-4 phút. Đông kết hoàn toàn sau khoảng 20 phút. Kích thước: rộng 10cm +/- 5%, cuộn dài tối thiểu 3.60m. Tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cuộn | 30
108 | Băng bột tổng hợp 12.5 cm x 3.6 m | [5 empty] | Làm từ vải sợi thủy tinh dệt kim hoạt hóa trong nước, thời gian đông kết khoảng từ 2-4 phút. Đông kết hoàn toàn sau khoảng 20 phút. Kích thước: rộng 12.5cm +/- 5%, cuộn dài tối thiểu 3.60m. Tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cuộn | 30
109 | Ống lót bó bột 10 cm x 25m | [5 empty] | Làm từ 35% vải cotton và 65% polyester, không gây ngứa và dị ứng da. Kích thước: Rộng khoảng 10cm, cuộn dài 25m. Tiêu chuẩn: FDA/CE | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cuộn | 300
110 | Băng bột bó 10cmx270cm | [5 empty] | Làm từ bột thạch cao liền gạc (thạch cao ≥97%, gạc 100% cotton).Trọng lượng thạch cao 400g/m2-420g/m2, trọng lượng gạc 28g/m2-29g/m2. Vỏ là giấy bạc chống ẩm, lõi nhựa 4 cạnh, 2 cạnh phình to ở giữa giúp thấm nước đều và giữ băng bột. Bột đảm bảo độ cứng, độ trắng, độ mịn. Kích thước, rộng 10 cm, chiều dài 270cm. Tính chất cơ lý Đạt tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6794:2001 | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cuộn | 4500
111 | Băng bột bó 15cm x 270cm | [5 empty] | Làm từ bột thạch cao liền gạc (thạch cao ≥97%, gạc 100% cotton).Trọng lượng thạch cao 400g/m2-420g/m2, trọng lượng gạc 28g/m2-29g/m2. Vỏ là giấy bạc chống ẩm, lõi nhựa 4 cạnh, 2 cạnh phình to ở giữa giúp thấm nước đều và giữ băng bột. Bột đảm bảo độ cứng, độ trắng, độ mịn. Kích thước, rộng 15 cm, chiều dài 270cm. Tính chất cơ lý Đạt tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6794:2001 | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cuộn | 2100
112 | Miếng lam xét nghiệm | [5 empty] | Lam kính xét nghiệm, kích thước 25.4 x 76.2 mm (± 1 mm), độ dày tiêu chuẩn 1.0 - 1.2 mm. Quy cách: hộp tối thiểu 72 miếng/ hộp. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 1100
113 | Kim chích máu | [5 empty] | Kim số 28G , sử dụng được cho tất cả các loại bút lấy máu. Bằng thép không gỉ và tiệt trùng từng cây bằng E.O. Không độc hại, không có chất gây sốt. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 3000
114 | Bộ sản phẩm đón bé chào đời, vô trùng. | [5 empty] | Bộ gồm đầy đủ các chi tiết như: 1. Áo(có in logo Bv): 1 cái 2. Mũ: 1 cái 3. Tã: 1 cái 4. Bao tay: 2 cái 5. Bao chân: 2 cái Áo, mũ, bao tay, bao chân chất liệu thun coton 6. Khăn quấn bé (60 x 100 cm): 1 cái Chất liệu cotton 7. Khăn lau bé (45 x 75 cm - 4 lớp ): 1 cái 8. Khăn sữa( 25 x 25 cm): 2 cái 9. Kẹp rốn: 1 cái 10. Vòng tay bé: 1 cái Sai số kích thước cho phép: ± 5% Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí EO | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 18000
115 | Tấm trải bàn thủ thuật | [5 empty] | Chất liệu: Nylon/PE hoặc vải không dệt chống thấm, không kích ứng da, dùng trong phẫu thuật. Trọng lượng (g/cái): 34g – 35g/m2 (± 1g). Quy cách: 120cm x 150 cm (± 10%) Tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói: 01 cái/gói. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Tấm | 8000
116 | Ống hút dịch đầu tròn, | [5 empty] | Chất liệu nhựa PVC, không gẫy gập. có lòng trong mịn. Kích cỡ: 22Fr, chiều dài 25 cm (± 2cm) Đầu mũi được mài nhẵn. Đầu kết nối gần dạng thuôn có thể kết nối với các loại đầu kết nối tiêu chuẩn. Độ cong 34° ± 5°. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 1100
117 | Tăm bông thân gỗ | [5 empty] | Thân que bằng gỗ, đựng riêng trong từng ống nhựa/bao bì, tiệt trùng. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 156
118 | Potassium iodide ( KI ) 500g | [5 empty] | Tiêu chuẩn dược điển Việt Nam V, chuyên luận " Kali iodid " trang 531 hoặc tương đương. Lọ 500g | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Chai | 2
119 | Nước cất 10 lít | [5 empty] | Nước cất đạt Tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam V tại chuyên luận nước cất, can tối đa 10 lít. Hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lít | 5600
120 | Iodine I2 | [5 empty] | Iodine I2 ,chai ≥ 250g | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Chai | 2
121 | Glycerin | [5 empty] | Thành phần: Glycerin ≥ 99,6%. Chai 500ml. Hàng hoá không bắt buộc là TBYT | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Chai | 550
122 | Chỉ khâu eo cổ tử cung | [5 empty] | Tính tan: Không tan Đặc điểm chỉ: Thành phần polyester Kích cỡ chỉ: đường kính 5mm, chiều dài: ≥ 40cm Chất liệu kim: Hợp kim không gỉ Đặc điểm kim: 2 kim, Kiểu kim: 1/2 vòng tròn, chiều dài kim 48mm (±2mm). Kiểu đầu kim tròn (taper point) Có chứng nhận: CE/FDA | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Sợi | 300
123 | Chỉ tan đa sợi 1/0 | [5 empty] | Tính tan: Tan Các mốc thời gian: thời gian giữ vết thương 25% nằm trong khoảng:25- 30 ngày thời gian tan hoàn toàn nằm trong khoảng: 50- 75 ngày Đặc điểm chỉ: Thành phần Polyglactin 910, cấu trúc đa sợi Kích cỡ chỉ: Size 1.0, chiều dài ≥ 90cm Chất liệu kim: Hợp kim không gỉ Đặc điểm kim: Kiểu kim tròn, 1/2 vòng tròn , chiều dài kim 40mm, Kiểu đầu kim tròn (taper point) Đạt tiêu chuẩn FDA/ CE, xuất xứ G7/EU | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Sợi | 26200
124 | Chỉ không tan tổng hợp đa sợi 2/0 | [5 empty] | Chỉ không tan tổng hợp đa sợi Polyester, áo bao silicone số 2/0, Chiều dài chỉ ≥ 75cm. Kiểu kim: 2 kim tròn, 1/2 vòng tròn dài 17-22mm, làm bằng hợp kim AISI 300 series (304) ASTM f899-20, độ nhám bề mặt ≤0,4 Ra, phủ lớp silicone. Lực căng kéo nút thắt 28.06 N. Đạt tiêu chuẩn FDA/EC. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Sợi | 72
125 | Chỉ tan nhanh đa sợi 2/0 | [5 empty] | Tính tan: tan nhanh Các mốc thời gian: Thời gian giữ vết thương nằm trong khoảng 5-10 ngày thời gian tan hoàn toàn nằm trong khoảng: ≤ 45 ngày Đặc điểm chỉ: Thành phần Polyglactin 910, cấu trúc đa sợi Kích cỡ chỉ: Size 2/0, chiều dài ≥ 90cm Chất liệu kim: Hợp kim không gỉ Đặc điểm kim: Kiểu kim tròn đầu cắt, 1/2 vòng tròn, chiều dài kim nằm trong giới hạn (36mm- 40mm). Đạt tiêu chuẩn: CE/FDA Xuất xứ: G7/EU | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Sợi | 12000
126 | Chỉ tan đa sợi 2/0 | [5 empty] | Tính tan: Tan Các mốc thời gian: Lực căng giữ vết thương 75% ≥ 14 ngày, thời gian tan hoàn toàn nằm trong khoảng: 50- 75ngày Đặc điểm chỉ: Thành phần Polyglactin 910, cấu trúc đa sợi, có chất kháng khuẩn Kích cỡ chỉ: Size 2/0, chiều dài ≥ 70cm Chất liệu kim: hợp kim không gỉ Đặc điểm kim: Kiểu kim 1/2 vòng tròn, chiều dài kim nằm trong giới hạn (22mm-26mm), Kiểu đầu kim tròn (taper point) Đạt tiêu chuẩn: CE/FDA Xuất xứ: G7/EU | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Sợi | 16600
127 | Chỉ tan đơn sợi 2/0 | [5 empty] | Tính tan: Tan Các mốc thời gian: Sức căng kéo giảm 50% sau khoản 14 ngày. Thời gian tan hoàn toàn: khoảng 60-90ngày Đặc điểm chỉ: thành phần chính là glycolide, thời gian tan hoàn toàn nằm trong giới hạn 60-90 ngày bằng cơ chế thuỷ phân. Cấu trúc: đơn sợi Kích cỡ chỉ: Size 2/0, chiều dài ≥70cm Chất liệu kim: Thép không gỉ Đặc điểm kim: Kiểu kim: kim tròn, 1/2 vòng tròn, chiều dài kim nằm trong giới hạn (22mm- 26mm), Kiểu đầu kim tròn (taper point) Đạt tiêu chuẩn: CE/FDA xuất xứ: G7/EU | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Sợi | 4200
128 | Chỉ tan sinh học đơn sợi 2/0 | [5 empty] | Tính tan: Tan Các mốc thời gian: Thời gian giữ vết thương tốt: nằm trong khoảng 14-25 ngày, thời gian tan hoàn toàn nằm trong khoảng: 90-100 ngày Đặc điểm chỉ: Thành phần Chromic catgut, cấu trúc đơn sợi Kích cỡ chỉ: Size số 2/0, chiều dài ≥ 75cm Chất liệu kim: hợp kim không gỉ Đặc điểm kim: Kiểu kim kim tròn, 1/2 vòng tròn, chiều dài kim nằm trong khoản giới hạn (22mm-26mm), Kiểu đầu kim tròn (taper point) Đạt tiêu chuẩn CE/ FDA | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Sợi | 10300
129 | Chỉ không tan đơn sợi 3/0 | [5 empty] | Tính tan: Không tan Đặc điểm chỉ: Thành phần Polyamide 6&66, cấu trúc: đơn sợi Kích cỡ chỉ: Size 3/0, chiều dài ≥ 75cm Chất liệu kim: Thép không gỉ Đặc điểm kim: Kiểu kim 3/8 vòng tròn, chiều dài kim 24mm, Kiểu đầu kim: Tam giác ngược Mục đích sử dụng: may da Có chứng nhận: FDA/CE Xuất xứ G7 | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Sợi | 9000
130 | Chỉ không tan đơn sợi phức hợp 3/0, | [5 empty] | Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + Polyethylene số 3/0, Chiều dài chỉ: ≥90cm, 2 kim tròn 1/2 vòng tròn dài 22-26mm, kim làm bằng hợp kim AISI 300 series (304) Niken 11% theo tiêu chuẩn ASTM f899-20, đạt độ nhám bề mặt ≤0,4 Ra, phủ silicone, lực căng kéo nút thắt ≥17.66N. ĐạtTiêu chuẩn EC/FDA. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Sợi | 156
131 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi | [5 empty] | Tính tan: Tan Các mốc thời gian: Thời gian giữ vết thương 75% ≥2 tuần, thời gian tan hoàn toàn nằm trong khoảng 50-75 ngày Đặc điểm chỉ: Thành phần:Polyglactin 910, cấu trúc: đa sợi Kích cỡ chỉ: Size: 3/0, chiều dài ≥75cm Chất liệu kim: Thép không gỉ Đặc điểm kim: Kiểu kim: 1/2 vòng tròn, chiều dài kim:nằm trong giới hạn (24mm- 26mm), Kiểu đầu kim: tròn Đạt tiêu chuẩn: FDA hoặc CE Xuất xứ G7 | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Tép | 1620
132 | Chỉ không tan đơn sợi nylon4/0 | [5 empty] | Tính tan: Không tan Đặc điểm chỉ: Thành phần Polyamide 6&66, cấu trúc đơn sợi Kích cỡ chỉ: Size 4.0, chiều dài ≥ 45cm Chất liệu kim: Thép không gỉ Đặc điểm kim: Kiểu kim 3/8 vòng tròn, chiều dài kim 19mm±≤1mm, Kiểu đầu kim: Tam giác ngược Mục đích sử dụng: may da Đạt tiêu chuẩn:CE/ FDA Xuất xứ G7 | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Sợi | 1500
133 | Chỉ không tan đơn sợi polypropylen 4/0 (dùng trong) | [5 empty] | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 4/0 Chiều dài chỉ ≥ 90cm. 02 kim tròn đầu cắt Giới hạn độ bền kéo >2750 Mpa (độ bền kéo có chứng nhận từ tổ chức độc lập), dài 20mm 1/2 vòng tròn. Đường kính kim: 0.457 mm. Đạt tiêu chuẩn: EC /FDA | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Sợi | 100
134 | Chỉ tan đơn sợi số 4/0 | [5 empty] | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi, thành phần chính là glycolide, số 4/0. Chiều dài chỉ ≥ 70cm. Kiểu kim tròn 1/2 vòng tròn dài 22mm, kim làm bằng hợp kim AISI 300 series (304) Độ nhám bề mặt ≤0,4 Ra, phủ silicon. Lực căng kéo nút thắt 20.75N. Thời gian tan:Sức căng kéo giảm 50% sau 14 ngày, thời gian tan hoàn toàn nằm trong giới hạn 60-90 ngày bằng cơ chế thuỷ phân Đạt Tiêu chuẩn FDA/ EC. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Sợi | 3400
135 | Chỉ tan đơn sợi có gai số 4/0 | [5 empty] | Tính tan: Tan Các mốc thời gian: Thời gian giữ vết thương :14-45 ngày thời gian tan hoàn toàn nằm trong khoản :180-240 ngày Đặc điểm chỉ: Thành phần Polydioxanon/Glyconate, cấu trúc đơn sợi có gai Kích cỡ chỉ: Size 4/0, chiều dài ≥ 30cm Chất liệu kim: thép không gỉ Đặc điểm kim: Kiểu kim: tròn , chiều dài kim nằm trong giới hạn (17mm-22mm), Kiểu đầu kim: tròn Đạt tiêu chuẩn:CE/FDA | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Sợi | 12
136 | Chỉ tan nhanh đa sợi 4/0 | [5 empty] | Tính tan: Tan nhanh Các mốc thời gian:Thời gian giữ vết thương 50% ≥ 5 ngày, thời gian tan hoàn toàn nằm trong khoảng : ≤45 ngày Đặc điểm chỉ: Thành phần Polyglactin 910, cấu trúc đa sợi Kích cỡ chỉ: Size 4/0, chiều dài ≥ 75cm Chất liệu kim: Thép không gỉ Đặc điểm kim: Kiểu kim tam giác, 3/8 vòng tròn, chiều dài nằm trong giới hạn (18mm-20mm), , Kiểu đầu kim tam giác ngược Đạt tiêu chuẩn CE/FDA Xuất xứ G7/EU | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Sợi | 16000
137 | Chỉ tan đa sợi 4/0 | [5 empty] | Tính tan: Tan Các mốc thời gian: Thời gian giữ vết thương 75% ≥2 tuần, thời gian tan hoàn toàn nằm trong khoảng:50-75 ngày Đặc điểm chỉ: Thành phần:Polyglactin 910, cấu trúc: đa sợi Kích cỡ chỉ: Size: 4/0, chiều dài ≥75cm Chất liệu kim: Thép không gỉ Đặc điểm kim: Kiểu kim: 1/2 vòng tròn, chiều dài kim:nằm trong giới hạn (18mm- 22mm), Kiểu đầu kim: tròn Đạt tiêu chuẩn: FDA hoặc CE Xuất xứ G7/EU | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Sợi | 600
138 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 5/0 | [5 empty] | Chiều dài chỉ ≥75cm. 02 kim tròn đầu tròn. Độ bền kéo >2750 Mpa (độ bền kéo có chứng nhận từ tổ chức độc lập), dài 13mm (±1mm), 1/2 vòng tròn. - Đường kính kim: 0.3mm-0.4mm. Đạt tiêu chuẩn: EC /CFG-FDA | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Sợi | 480
139 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi, số 5/0 | [5 empty] | Tính tan: Không tan Đặc điểm chỉ: Thành phần Polyamide 6&66 , cấu trúc đơn sợi Kích cỡ chỉ: Size 5/0, chiều dài ≥ 45cm Chất liệu kim: thép không gỉ Đặc điểm kim: Kiểu kim 3/8 vòng tròn, chiều dài kim 11mm ±≤1mm, Kiểu đầu kim tam giác ngược. Đạt tiêu chuẩn:CE/FDA Xuất xứ G7/EU | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Sợi | 900
140 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 5/0, | [5 empty] | Chất liệu: thành phần chính là glycolide. Chiều dài chỉ: ≥ 70cm Kiểu kim: kim tròn 1/2 vòng tròn dài 17mm,Chất liệu hợp kim AISI 300 series (304) , độ nhám bề mặt ≤0,4 Ra, phủ silicon. Lực căng kéo nút thắt 13.81N. Thời gian tan:Sức căng kéo giảm 50% sau 14 ngày, tan hoàn toàn sau từ 60-90 ngày. Đạt Tiêu chuẩn FDA/ EC. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Sợi | 1968
141 | Chỉ tan nhanh tổng hợp đơn sợi số 5/0, | [5 empty] | Chất liệu: Polymer tổng hợp tự tiêu. Số 5/0, chỉ dài 45cm ± 1cm. Kiểu kim: thân kim hình thang, đầu kim vi điểm dài 13mm, làm bằng thép không gỉ 300, phủ silicone. Lực căng kéo nút thắt ≥11.62N. Sức căng kéo giảm 50% sau 6-7 ngày, tan hoàn toàn sau từ 56 ngày. Tiêu chuẩn FDA/EC. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Sợi | 120
142 | Chỉ tan đa sợi 5/0 | [5 empty] | Tính tan: Tan Các mốc thời gian: Thời gian giữ vết thương 75%: ≥ 14 ngày. Thời gian tan hoàn toàn: nằm trong khoản 50-72 ngày Đặc điểm chỉ: Thành phần Polyglactin , cấu trúc: đa sợi Kích cỡ chỉ: Size 5/0, chiều dài ≥70cm Chất liệu kim: hợp kim thép không gỉ Đặc điểm kim: Kiểu kim: 1/2 vòng tròn, chiều dài kim 18mm ± 1mm, Kiểu đầu kim: Kim tròn (taper point) Đạt tiêu chuẩn: FDA/ CE Xuất xứ G7/EU | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Sợi | 300
143 | Chỉ tan đa sợi kháng khuẩn số 5/0 | [5 empty] | Tính tan: Tan Các mốc thời gian: Thời gian giữ vết khâu 75%: ≥14 ngày thời gian tan hoàn toàn nằm trong 50 -75 ngày Đặc điểm chỉ: Thành phần: Polyglactin 910, có chất kháng khuẩn, cấu trúc: đa sợi Kích cỡ chỉ: Size 5/0, chiều dài ≥ 70cm Chất liệu kim: Thép không gỉ Đặc điểm kim: Kiểu kim 1/2 vòng tròn, chiều dài kim trong giới hạn (17mm-26mm), Kiểu đầu kim tròn (taper point) Đạt tiêu chuẩn CE/ FDA | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Sợi | 250
144 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 6/0. | [5 empty] | Chiều dài chỉ ≥ 60cm, 2 kim tròn đầu tròn. Chiều dài kim: 11mm (±1mm), 3/8 vòng tròn. Kim làm bằng thép không gỉ chuyên dụng trong phẫu thuật (dòng 300 series hoặc 400 series hoặc hợp kim thép phẫu thuật tương đương), có khả năng chống ăn mòn và độ đàn hồi cao, có phủ silicon. Đường kính kim: 0.3 - 0.4mm Đạt tiêu chuẩn: EC/FDA | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Sợi | 180
145 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 6/0 | [5 empty] | Thành phần chính: Glycolide Chiều dài chỉ ≥ 70cm, Kiểu kim: kim tròn 1/2 vòng tròn dài 13mm (±1 mm), kim làm bằng hợp kim AISI 300 series (304) Độ nhám bề mặt ≤ 0,4 Ra, phủ silicon. Lực căng kéo nút thắt 7.69N. Thời gian tan: Sức căng kéo giảm 50% sau 14 ngày, tan hoàn toàn sau từ 60-90 ngày. Đạt Tiêu chuẩn FDA/EC. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Sợi | 1284
146 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 7/0. | [5 empty] | Chất liệu chỉ: polydioxanone, số 7/0, chiều dài ≥ 7 0cm, 2 kim tròn đầu tròn, chiều dài kim 9.3mm (± 1 mm), kiểu kim 3/8C. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Sợi | 120
147 | Đinh Kirschner | [5 empty] | Đinh Kirschner nhọn 2 đầu. Chất liệu thép không gỉ, Đường kính: có nhiều cỡ trong đó phải có cỡ: 1.0, 1.2, 1.5/1.6, 1.8. Chiều dài: 310 mm ± 10% Tiêu chuẩn: CE | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 340
148 | Van dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài (có cột theo dõi áp suất dòng chảy) | [5 empty] | + Tên hàng hoá: Van dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài (có cột theo dõi áp suất dòng chảy) + Thông số kỹ thuật: Hệ thống gồm: - Cột theo dõi áp suất dòng chảy - 4 thang đo áp lực có thể xoay chuyển đổi giữa dẫn lưu não thất hoặc dẫn lưu thắt lưng, có 2 chỉ số đo là mmHg hoặc cmH2O. - Hệ thống điểm chặn chính - Buồng nhỏ giọt, dung tích 70 - 80ml. Có bộ lọc kỵ nước trên buồng nhỏ giọt. - Có tối thiểu 2 cổng kết nối giúp lấy mẫu dịch não tủy và bơm thuốc - Túi chứa dịch 600 - 700 ml có vạch đo được lượng dịch chảy, có thể tháo rời. - Trocar 14 - 15 cm - Catheter não thất dài 30 - 35 cm, đường kính trong 1,3 - 1,7 mm, đường kính ngoài 2,5 - 3,0 mm, kích thước lỗ 1,0 - 1,2 mm. Catheter có 4 hàng, mỗi hàng 4 lỗ thoát dịch dài 2,2 - 2,6 cm. Catheter có 3 điểm đánh dấu cách đều nhau dọc chiều dài, bắt đầu từ vị trí 5cm. Kèm dụng cụ đặt thả catheter chiều dài tối thiểu 38 cm. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 12
149 | Van dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài | [5 empty] | Hệ thống gồm: - Túi dẫn lưu, có chia thang đo - Buồng nhỏ giọt - Bộ lọc khí kháng khuẩn - Van chống trào ngược - Cổng kết nối để lấy mẫu dịch não tủy - Dây dẫn nối với bệnh nhân - Trocar 14 - 15 cm - Catheter não thất dài 30 - 35 cm, đường kính trong 1,3 - 1,7 mm, đường kính ngoài 2,5 - 3,0 mm. Kèm dụng cụ đặt thả catheter chiều dài tối thiểu 38 cm. Hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 12
150 | Van dẫn lưu dịch não tủy từ não thất xuống ổ bụng (loại van vòm) | [5 empty] | + Tên hàng hoá: Van dẫn lưu dịch não tủy từ não thất xuống ổ bụng (loại van vòm) + Thông số kỹ thuật: Bộ dẫn lưu dịch não tủy bao gồm: - Van 1 chiều: Kích thước cỡ vừa 40 x 16.5 x 8mm hoặc cỡ nhỏ 36 x 13 x 6mm, với 3 mức áp lực 1, 1.5, 2. Cấu tạo bằng vòm silicone và lớp nền polypropylene. - Catheter não thất: chiều dài 22 - 24cm, đường kính trong 1.3mm và đường kính ngoài 2.5mm. Có 3 điểm đánh dấu chiều dài, 4 hàng 8 lỗ thoát dịch dài 1.6cm. - Catheter ổ bụng: chiều dài 85 - 95cm, đường kính trong 1.3mm và đường kính ngoài 2.5mm. Có 3 điểm đánh dấu chiều dài, 4 khe thoát dịch 90 độ trên thành catheter. - Catheter có đầu típ được đánh dấu bằng chất liệu giúp nhìn rõ dưới X-quang. - Có thiết bị kiểm soát hiện tượng siphon | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 20
151 | Van dẫn lưu dịch não tủy từ não thất xuống ổ bụng (loại van phẳng) | [5 empty] | + Thông số kỹ thuật: Bộ dẫn lưu dịch não tủy bao gồm: - Van kiểm soát: Loại van phẳng, có 2 mức áp lực: trung bình và thấp, đúc liền với catheter dẫn lưu bụng, chống xoắn, có kiểm soát trào ngược. - Catheter ổ bụng: chiều dài 110 - 130cm, đường kính trong 1.3mm và đường kính ngoài 2.5mm, có 8 rãnh dẫn lưu vuông góc trên thân catheter - Catheter não thất: chiều dài 17 - 19cm, đường kính trong 1.3mm và đường kính ngoài 2.5mm, có nhiều lỗ nhỏ gần đầu tạo điều kiện dẫn lưu dịch não tủy - Catheter được tráng chất liệu cản xạ giúp phát hiện dưới tia X | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 37
152 | Que luồn dưới da hỗ trợ đặt dẫn lưu dịch não tủy | [5 empty] | + Thông số kỹ thuật: Dụng cụ luồn dưới da hỗ trợ đặt dẫn lưu dịch não tủy. Gồm 3 bộ phận: - Trục ống: đường kính trong 3.3mm; Đường kính ngoài 4.8mm. Chiều dài 60 - 65 cm. - Tay cầm chữ T - Bộ phận dùng để lắp với đầu tip hình viên đạn. - Tiệt trùng, sử dụng 1 lần. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 10
153 | Thông hậu môn các số | [5 empty] | Ống thông hậu môn Kích cỡ: các số, trong đó tối thiểu phải có số 20, 22, 24, 26, 28 Chiều dài: ≥ 400mm Chất liệu: nhựa PVC. Tiệt trùng, đóng gói từng cái. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 120
154 | Ống thông niệu quản JJ các số | [5 empty] | + Thông số kỹ thuật: Sonde dẫn lưu đặt nong niệu quản JJ Chất liệu: TPU (Thermoplastic Polyurethane) hoặc PUR (Polyurethane) Có các size: 3 Fr, 4 Fr, 4.7 Fr - 5 Fr, chiều dài 12 - 22 cm Cấu tạo tối thiểu gồm: sonde JJ hai đầu mở + que đẩy + dây dẫn đường Thời gian đặt lưu: 3 - 6 tháng hoặc lâu hơn Tiêu chuẩn: CE/FDA | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 60
155 | Tay dao hàn mạch máu | [5 empty] | Tay dao hàn mạch kèm cắt Chiều dài: 23cm, đường kính: 5mm. Sai khác kích thước cho phép không quá 5% Hình dạng ngàm dao: thẳng hoặc cong. Hàm dao phủ nano chống dính. Có khả năng xoay trục từ 180 - 350 độ Độ dài mối hàn từ 18.3mm đến 20.3mm, độ dài vết cắt từ 16.8mm đến 18.5mm. Đạt tiêu chuẩn FDA/CE. Hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 6
156 | Keo dán da | [5 empty] | Keo dán da Thành phần: 2-octyl cyanoacrylate Thời gian khô hoàn toàn: không quá 3 phút Giữ vết mổ trong tối thiểu 7 ngày sau khi phẫu thuật Có khả năng ngăn ngừa vi khuẩn ≥ 99% trong tối thiểu 72 giờ Thể tích: tối thiểu 0.5ml/ống Tiêu chuẩn FDA/CE | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Ống | 36
157 | Bộ điều trị hút áp lực âm cỡ S | [5 empty] | Bộ vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, bao gồm: - 01 xốp phủ vết thương bằng Polyurethane dạng tổ ong, kích thước 10 x 15 x 1 cm, sai khác kích thước cho phép 10%. - 01 Miếng đệm dẫn lưu với Ống hút bằng Polyvinyl hoặc nhựa y tế có tính chất tương tự, có 4 lỗ trong đó 1 lỗ trung tâm hút dịch + 3 lỗ làm nhiệm vụ thông khí, kẹp đường ống, đầu nối có chốt khóa đóng mở - 01 miếng bọc phẫu thuật - 03 miếng dán vết thương dạng film, kích thước 10 x 25 cm, sai khác kích thước cho phép 10%. - Tiêu chuẩn: CE/FDA | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 12
158 | Bộ điều trị hút áp lực âm cỡ M | [5 empty] | Bộ vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, bao gồm: - 01 xốp phủ vết thương bằng Polyurethane dạng tổ ong, kích thước 10 x 15 x 3 cm, sai khác kích thước cho phép 10%. - 01 Miếng đệm dẫn lưu với Ống hút bằng Polyvinyl hoặc nhựa y tế có tính chất tương tự, có 4 lỗ trong đó 1 lỗ trung tâm hút dịch + 3 lỗ làm nhiệm vụ thông khí, kẹp đường ống, đầu nối có chốt khóa đóng mở - 01 miếng bọc phẫu thuật - 03 miếng dán vết thương dạng film, kích thước 10 x 25 cm, sai khác kích thước cho phép 10%. - Tiêu chuẩn: CE/FDA | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 6
159 | Bộ điều trị hút áp lực âm cỡ L | [5 empty] | Bộ vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, bao gồm: - 01 xốp phủ vết thương bằng Polyurethane dạng tổ ong, kích thước 25 x 15 x 3 cm, sai khác kích thước cho phép 10%. - 01 Miếng đệm dẫn lưu với Ống hút bằng Polyvinyl hoặc nhựa y tế có tính chất tương tự, có 4 lỗ trong đó 1 lỗ trung tâm hút dịch + 3 lỗ làm nhiệm vụ thông khí, kẹp đường ống, đầu nối có chốt khóa đóng mở - 01 miếng bọc phẫu thuật - 05 miếng dán vết thương dạng film, kích thước 10 x 25 cm, sai khác kích thước cho phép 10%. - Tiêu chuẩn: CE/FDA | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 12
160 | Túi chứa dịch thải 250/1000 ml | [5 empty] | Túi chứa dịch thải dùng cho máy hút áp lực âm, bằng nhựa Vinyl với tấm đỡ bằng polyethylene (hoặc chất liệu nhựa dùng trong y tế có tính chất tương tự), kèm dây nối hút dịch, kẹp đường ống, Có phin lọc kháng khuẩn, khử mùi, chất gel tạo đông, cảm biến báo khi dịch đầy. Kích thước: 250 ml /1000 ml Tiêu chuẩn: CE/FDA | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 30
161 | Lưỡi dao bào da | [5 empty] | Lưỡi dao thay thế tương thích với tay dao bào da hiệu BA 719R. Chất liệu: thép không gỉ Quy cách: tối thiểu 10 cái/hộp | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 10
162 | Vật liệu cầm máu mũi | [5 empty] | - Chất liệu: Polyvinyl Alcohol (PVA) - Không chất xơ - Kích thước: 8 cm x 2 cm x 1.5 cm - Có dây - Có khả năng hấp thụ ≥ 25 lần trọng lượng - Khả năng nở rộng dưới áp lực niêm mạc. - Đóng gói tiệt trùng, nén hút chân không | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Miếng | 450
163 | Sáp xương cầm máu | [5 empty] | Miếng sáp cầm máu xương - Khối lượng: 2.5 gram/ miếng. - Thành phần: Sáp ong (70 - 75%), paraffin, Isopropyl Palmitate. - Đóng gói tiệt trùng bằng tia gama từng miếng. - Đạt tiêu chuẩn CE/FDA | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Miếng | 100
164 | Vật liệu cầm máu tự tiêu 5x10cm | [5 empty] | Vật liệu cầm máu tự tiêu dùng trong tất cả phẫu thuật, đặc biệt thích hợp trong phẫu thuật nội soi. - Chất liệu bằng cellulose tái tổ hợp - Sợi mỏng, kết cấu không dệt, 4 lớp - pH 3.0 - 4.0 - Có tính kháng khuẩn (MRSA, MRSE, VRE, PRSP) - Tác dụng cầm máu 2-4 phút - Thời gian tái hấp thu (tự tiêu): 4 - 6 ngày - Kích thước: 5 x 10 cm, sai số kích thước cho phép ± 5% - Tiêu chuẩn CE/ISO | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 100
165 | Vật liệu cầm máu 10x20 | [5 empty] | Tên hàng hoá: Vật liệu cầm máu tự tiêu 10x20cm Thông số kỹ thuật: Vật liệu cầm máu tự tiêu dùng trong nhiều loại phẫu thuật - Chất liệu bằng cellulose tái tổ hợp; trọng lượng sợi: 6.2 mg/cm2 ±5% - Dạng lưới mềm - pH: 2 - 4,5 - Có tính kháng khuẩn (MRSA, MRSE, VRE, PRSP) - Tác dụng cầm máu 2-4 phút, - Thời gian tái hấp thu (tự tiêu): không quá 14 ngày. - Kích thước: 10 x 20 cm, sai số cho phép ±5% - Tiêu chuẩn CE/FDA | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 150
166 | Vật liệu cầm máu dạng xốp (8x5 x1)cm | [5 empty] | Thông số kỹ thuật: 'Xốp cầm máu tự tiêu - Chất liệu: gelatin dạng xốp - Khả năng thấm hút dịch: tối thiểu gấp 40 lần trọng lượng sản phẩm, - pH trung tính (pH = 7) - Hiệu quả cầm máu nhanh: không quá 10 phút - Có thể sử dụng chung với thuốc kháng sinh, hóa chất y tế hay thrombin - Thời gian tái hấp thu (tự tiêu): không quá 6 tuần. Trong trường hợp mô ướt, tự tiêu trong 3 ngày - Kích thước: 8 x 5 x 1cm, sai số cho phép ±5% - Tiệt trùng bằng tia gamma - Tiêu chuẩn CE/FDA | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 300
167 | Vật liệu cầm máu dạng xốp (7 x 5 x 1) cm | [5 empty] | - Thông số kỹ thuật: Xốp cầm máu tự tiêu - Chất liệu: gelatin dạng xốp - Khả năng thấm hút: tối thiểu gấp 40 lần trọng lượng sản phẩm. - Hiệu quả cầm máu nhanh: không quá 10 phút - Thời gian tái hấp thu (tự tiêu): không quá 6 tuần. - Kích thước: 7 x 5 x 1cm, sai số cho phép ±5% - Tiệt trùng bằng tia gamma - Tiêu chuẩn CE/FDA | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Miếng | 200
168 | Miếng dán điện cực (người lớn) | [5 empty] | Miếng dán điện cực, dùng một lần Kích cỡ: phù hợp với người lớn Cấu tạo gồm: nền xốp, chất kết dính, gel, điện cực có lớp tiếp xúc Ag/AgCl Không có latex, không PVC | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Miếng | 111000
169 | Miếng dán điện cực (trẻ em) | [5 empty] | Miếng dán điện cực, dùng một lần Kích cỡ: phù hợp với trẻ em Cấu tạo gồm: nền xốp, chất kết dính, gel rắn, điện cực có lớp tiếp xúc Ag/AgCl Không latex, không PVC | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Miếng | 10000
170 | Dây hút dịch phẫu thuật 2m | [5 empty] | Tên hàng hoá: Dây hút dịch phẫu thuật Thông số kỹ thuật: Dây hút dịch phẫu thuật Chất liệu: nhựa PVC Kích thước: - Đường kính ngoài: 8 - 10 mm ± 1mm - Đường kính trong: 6 - 8 mm ± 1mm - Chiều dài: tối thiểu 2m Có 2 đầu nối Tiệt trùng, đóng gói từng cái. Nhà thầu chỉ chào hàng sản xuất tại Việt Nam | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Dây | 26000
171 | Dây và nắp bình thông phổi | [5 empty] | Mục đích sử dụng: Dùng kết nối giữa bình và máy hút để hút dịch dẫn lưu màng phổi. Bộ gồm có: - Nắp: bằng nhựa PVC, đường kính trong: 3.6cm, đường kính ngoài 4cm - Ống thủy tinh: dài 300mm ± 2mm, đường kính 10.10mm ± 0.1mm - Ống dẫn lưu nhựa: dài 1000 mm ± 10mm, đường kính 12mm ± 1mm - Ống hút nhựa: dài 300mm ± 10mm đường kính 10mm ± 0.1mm Tiệt trùng bằng E.O | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 130
172 | Bộ gây tê ngoài màng cứng | [5 empty] | Bộ gây tê ngoài màng cứng bao gôm: - Kim đầu cong 18G dài 80mm (3 1/4"), thân kim có chia vạch. - Bơm tiêm giảm kháng lực. - Catheter: thiết kế đầu catheter thuôn nhỏ dần, có đường cản quang ngầm và 6 lỗ thoát thuốc. - Đầu nối catheter dạng nắp bật. - Màng lọc với kích thước lỗ lọc 0.2 micron - Miếng dán cố định - Bơm và kim tiêm thuốc - Đạt Tiêu chuẩn:CE/FDA | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 2000
173 | Kim chọc dò tủy sống các số | [5 empty] | Đầu kim Quinkle 3 mặt vát Chất liệu thân kim: thép không gỉ Các số: từ 18G - 27G, có đường kính ngoài từ 1,2 - 0,4mm ±1mm (phụ thuộc vào cỡ kim). Phân biệt các số bằng màu sắc đốc kim khác nhau Chiều dài: 90mm (3 1/2") ± 5% đối với các số từ 18G - 27G và đối với số 18G hoặc 22G có thêm chiều dài 180 - 220mm (7 - 8 2/3") ± 5% Chuôi kim trong suốt phản quang, hỗ trợ quan sát khi tiêm thuốc và giúp phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra Không có chứa chất gây sốt Được khử trùng theo phương pháp: Ethylene oxide Đạt Tiêu chuẩn: CE/FDA | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Chiếc | 8000
174 | Kim chọc dò tủy sống số 29 | [5 empty] | + Thông số kỹ thuật: Đầu kim Quinkle 3 mặt vát Chất liệu thân kim: thép không gỉ Chiều dài: 90mm (3 1/2") ± 5% Cỡ 29G, có đường kính từ 0,3mm ±0,05mm. Chuôi kim trong suốt phản quang, hỗ trợ quan sát khi tiêm thuốc và giúp phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra Không có chứa chất gây sốt Được khử trùng theo phương pháp: Ethylene oxide Đạt Tiêu chuẩn: CE/FDA | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Chiếc | 14000
175 | Kim chọc dò tủy sống số 27 | [5 empty] | + Thông số kỹ thuật: Đầu kim bút chì Sprotte Chất liệu thân kim: thép không gỉ Chiều dài: 90mm (3 1/2") ±5% Cỡ kim: 27G Chuôi kim trong suốt phản quang, hỗ trợ quan sát khi tiêm thuốc và giúp phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra Thiết kế đầu nhọn hình cung không gây chấn thương, giúp giảm thiểu tỷ lệ đau đầu sau đâm kim màng cứng (PDPH). Có kim dẫn đường kèm theo Đạt tiêu chuẩn: CE/FDA | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Chiếc | 6500
176 | Ống mở khí quản 2 nòng có bóng, có cửa sổ các số | [5 empty] | Mỗi bộ bao gồm: - 2 nòng riêng biệt - Que nong - Nắp bịt Loại có bóng chèn; có cửa sổ Có các số, trong đó tối thiểu phải có số 4 (đường kính trong 5.0mm, đường kính ngoài 9.4mm ± 0.2mm) hoặc tương đương Có thể lưu ≥ 4 tuần Đạt tiêu chuẩn: CE/FDA | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Chiếc | 6
177 | Ống mở khí quản trẻ em các số | [5 empty] | Kích cỡ: - đường kính trong có các cỡ: 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm - Đường kính ngoài có các cỡ tương ứng: 4.8mm, 5.4mm, 6.0mm, 6.7mm, 7.3mm, 7.9mm; sai số cho phép ± 0.3mm Loại có bóng và không bóng Cho phép lưu: ≥ 4 tuần Đạt tiêu chuẩn: CE/FDA | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Chiếc | 20
178 | Tay dao cắt đốt điện | [5 empty] | Tay dao cắt đốt đơn cực, 2 nút bấm, có dây dài ≥ 2m, đuôi dây 3 chấu Đóng gói tiệt trùng Đạt tiêu chuẩn CE/FDA | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Chiếc | 22900
179 | Kim gây tê đám rối thần kinh dưới hướng dẫn siêu âm, dài 100mm | [5 empty] | Kim gây tê đám rối thần kinh Thân kim làm bằng thép không gỉ. Có vạch đánh dấu độ sâu trên thân kim. Vạch cản âm được khắc trên thân kim để tối đa hoá độ phản âm, tăng hiển thị dưới sóng siêu âm (echogenic) (phản âm 360 độ) Góc xiên ngắn 30 độ Chuôi kim trong suốt có các rãnh chống trượt Có dây nối để bơm thuốc Kích cỡ: 21G x 100mm hoặc 22G x 100mm Không chứa latex, không chứa chất gây sốt, không chứa phthalate Tiệt khuẩn EO. Xuất xứ: G7 | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 100
180 | Kim gây tê đám rối thần kinh dưới hướng dẫn siêu âm, dài 50mm | [5 empty] | Kim gây tê đám rối thần kinh Thân kim làm bằng thép không gỉ, phủ lớp polymer cực mỏng giúp bề mặt trơn nhẵn để giảm sức cản, tăng phản âm (tăng hiển thị dưới sóng siêu âm). Có vạch đánh dấu độ sâu trên thân kim Đầu kim được vát thêm 2 mặt bên, vạch cản âm được khắc trên toàn bộ 20mm đầu của thân kim để hiển thị thân kim tối ưu dưới siêu âm (Phản âm 360 độ) Chuôi kim trong suốt có các rãnh chống trượt Có dây nối để bơm thuốc Kích cỡ: 22G x 50mm (2'') Không chứa latex, không chứa chất gây sốt, không chứa phthalate Tiệt khuẩn EO. Đạt tiêu chuẩn : CE/FDA Xuất xứ: G7 | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 6200
181 | Tấm điện cực trung tính không dây loại dùng cho người lớn | [5 empty] | Tấm điện cực dán không dây. Kích thước phù hợp để dùng cho người lớn. Có rãnh chia Đạt tiêu chuẩn: CE/FDA | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 7100
182 | Tấm điện cực trung tính không dây loại dùng cho trẻ em trên hoặc bằng 5kg | [5 empty] | Tấm điện cực dán không dây. Kích thước phù hợp để dùng cho trẻ em ≥ 5kg. Có rãnh chia Đạt tiêu chuẩn: CE/FDA | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 600
183 | Tấm điện cực trung tính không dây loại dùng cho trẻ em dưới 5kg | [5 empty] | Tấm điện cực dán không dây. Kích thước phù hợp để dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ em dưới 5kg. Có rãnh chia Đạt tiêu chuẩn: CE/FDA | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 300
184 | Vôi Soda | [5 empty] | Vôi soda dùng hấp thụ khí CO2 trong gây mê - Thành phần: > 75% calci hydroxide, ≤ 4% các hydroxide kim loại kiềm, tỉ lệ nước (hoặc tỷ lệ mất do làm khô) nằm trong khoảng giới hạn: 12 - 19% . - Có chỉ thị màu nhận biết vôi soda đã hấp phụ CO2 đến mức bão hòa - Cỡ hạt 2,0 - 5,0 mm - Quy cách đóng gói: thể tích ≥ 5 lít/can hoặc khối lượng ≥ 4,5 kg/can. - Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm: CE/FDA | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Can | 220
185 | Kẹp rốn | [5 empty] | Chất liệu nhựa nguyên sinh Vô trùng, đóng gói 1 cái/gói Xuất xứ tại Việt Nam | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Chiếc | 11000
186 | Túi đo máu sau khi sinh | [5 empty] | Túi đo lượng máu sau khi sinh, dung tích 2000ml có vạch chia, Tiệt trùng bằng khí EO | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Chiếc | 13000
187 | Vòng tránh thai | [5 empty] | Vòng tránh thai có hình dạng chữ T được sử dụng cho mục đích đặt vào lòng tử cung để ngừa thai | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 500
188 | Bơm Karman 1 van | [5 empty] | Gồm 1 ống bơm 1 van 60 cc/ml sử dụng trong hút thai bằng chân không và phụ kiện đi kèm: +Vòng gioăng chữ O bằng cao su cho đầu bittong, +Vòng nhựa cố định ở cổ ống bơm, + Dầu bôi trơn (silicone) 2cc, + Ống hút các cỡ 4 mm, 5 mm, 6 mm | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 20
189 | Mặt nạ thở oxy có túi dự trữ thở lại một phần | [5 empty] | Mặt nạ có dây đeo vòng qua đầu, ngang vành tai, dây đeo có thể điều chỉnh, ôm vào khuôn mặt, có thanh kẽm bóp nhẹ ôm sống mũi Túi dự trữ oxy nhưng không có van một chiều nên lượng khí thở ra từ nhịp trước sẽ quay lại túi để hòa trộn với oxy mới cho nhịp hít vào tiếp theo. Cung cấp nồng độ oxy từ 35% đến 60%. Chất liệu nhựa y tế, không gây dị ứng, không chứa DEHP Gồm các size : XL, L, M, S Túi dung tích 1000ml | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 50
190 | Mặt nạ thở oxy có túi dự trữ, không thở lại khí thở ra | [5 empty] | Mặt nạ có dây đeo vòng qua đầu, ngang vành tai, dây đeo điều chỉnh đeo vừa vặn, ôm khít vào khuôn mặt, có thanh kẽm bóp nhẹ ôm sống mũi Túi Có van một chiều để ngăn không khí bên ngoài, kể cả khí độc, đồng thời khí đã thở ra lọt vào lại túi Loại này cung cấp nồng độ oxy cao khoảng 90-100% và thường dùng cho các trường hợp cấp cứu hoặc suy hô hấp nặng Chất liệu nhựa y tế, không gây dị ứng, không chứa DEHP Gồm các size : XL, L, M, S Túi dung tích 1000ml | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 50
191 | Bộ khăn tổng quát kèm 04 áo | [5 empty] | Chất liệu vải không dệt, tối thiểu 5 lớp, chống thấm nước, đạt tiêu chuẩn AAMI mức 3 trở lên (yêu cầu đối với khăn trải bàn, khăn sanh mổ và khăn đa dụng) Bao gồm tối thiểu: + Khăn trải bàn dụng cụ: 1 cái (kích thước tối thiểu 140cm x 200cm) + Khăn phủ bàn mayo: 1 cái (kích thước tối thiểu 60cm x 100cm) + Khăn sanh mổ có túi chứa dịch: 1 cái (kích thước tối thiểu 180cm x 320cm), có màng phẫu thuật 30cm x 32cm, xung quanh túi có vùng thấm đặc biệt + Khăn thấm: 4 cái (kích thước tối thiểu 30cm x 40cm) + Khăn em bé: 2 cái (kích thước tối thiểu 60cm x 90cm) + Khăn đa dụng: 1 cái (kích thước tối thiểu 90cm x 100cm) +Áo phẫu thuật viên : 4 cái (kích thước tối thiểu 130cmx150cm) Tiệt trùng theo tiêu chuẩn ISO 11135:2014 hoặc tương đương. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 10
192 | Bộ khăn sanh mổ | [5 empty] | Chất liệu vải không dệt, tối thiểu 5 lớp, chống thấm nước, đạt tiêu chuẩn AAMI mức 3 trở lên (yêu cầu đối với khăn trải bàn, khăn sanh mổ và khăn đa dụng) Bao gồm tối thiểu: + Khăn trải bàn dụng cụ: 1 cái (kích thước tối thiểu 140cm x 200cm) + Khăn phủ bàn mayo: 1 cái (kích thước tối thiểu 60cm x 100cm) + Khăn sanh mổ có túi chứa dịch: 1 cái (kích thước tối thiểu 180cm x 320cm), có màng phẫu thuật 30cm x 32cm, xung quanh túi có vùng thấm đặc biệt + Khăn thấm: 4 cái (kích thước tối thiểu 30cm x 40cm) + Khăn em bé: 2 cái (kích thước tối thiểu 60cm x 90cm) + Khăn đa dụng: 1 cái (kích thước tối thiểu 90cm x 100cm) Tiệt trùng theo tiêu chuẩn ISO 11135:2014 hoặc tương đương. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 6
193 | Bộ khăn gây tê tuỷ sống | [5 empty] | Chất liệu vải không dệt, tối thiểu 5 lớp, chống thấm nước, đạt tiêu chuẩn AAMI mức 3 trở lên (yêu cầu đối với khăn trải bàn, khăn có lỗ tròn) Bộ khăn bao gồm: 1. Khăn trải bàn kích thước: 90cm x 120cm x 01 cái: Vải không dệt 2. Khăn thấm kích thước: 35cm x 40cm x 02 cái: Vải Spunlace 3. Gòn viên x 05 cái 4. Gạc y tế (8 lớp) kích thước: 7.5cm x 7.5cm x 3 cái 5. Khay có 4 ngăn chứa dung dịch kích thước: 24.5cm (L) x 16cm (W) x 3cm (H) x 01 cái: 6. Kéo Kocher x 01 cái: 7. Khăn có lỗ tròn (lỗ ø 8cm) kích thước: 100cm x 100cm x 01 cái: Vải không dệt Sai số kích thước cho phép ± 5% -Tiệt trùng đạt chứng nhận EN ISO 11135 - Có Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE theo Điều 52 Quy định (EU) 2017/745 về Thiết bị y tế (MDR) | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 1100
194 | Bình dẫn lưu vết thương (áp lực âm) các cỡ | [5 empty] | Bình dẫn lưu vết thương kín, tiệt trùng, dùng 1 lần. - Chất liệu: nhựa PVC, không chứa thành phần Latex. - Dung tích: 200ml/ 400ml. - Các cỡ kim: Fr7/ Fr10/ Fr12/ Fr14/ Fr16/ Fr18/ Fr19. - Thân bình trong suốt, có vạch chia dung tích để quan sát và theo dõi lượng dịch dẫn lưu. - Có khóa một chiều chống trào ngược, có 3 lò xo - Tiêu chuẩn chất lượng CE | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 110
195 | Sâu máy thở | [5 empty] | Ống nối dây máy thở cao tần, đa hướng, dùng một lần - Vật liệu nhựa y tế - Chiều dài tối thiểu 15 cm - Ống dây đa hướng có thể co giãn và dễ dàng định hình - Co nối phía bệnh nhân có thể xoay tại 2 vị trí, có cổng lấy khí với nắp đậy cố định trên co nối - Đầu nối tiêu chuẩn 22mmM- 22mmM/15mmF (22M - 22M/15F) - Dùng 1 lần - Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 30
196 | Ống dẫn lưu màng phổi | [5 empty] | Thích hợp cho việc dẫn lưu liên sườn sau phẫu thuật tim mạch. • Đầu xa mở với lỗ to giúp thoát nước tối đa từ ngực. • Đường màu để cản quang, phát hiện dưới tia X. • Đầu nối rộng có kích thước phù hợp giúp kết nối dễ dàng với bình dẫn lưu thoát nước. • Catheter được đánh dấu cách nhau 2 cm để xác định vị trí. Kích cỡ: 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 60
197 | Dụng cụ cắt bao qui đầu | [5 empty] | Thiết kế dạng pistol, dễ sử dụng, đinh khâu tự động, không có vòng cao su tránh nhiễm trùng * Kích thước gồm các kích cỡ nằm trong khoảng từ 12mm đến 36mm | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 20
198 | Clip cầm máu chất liệu Polymer các cỡ | [5 empty] | Chất liệu: polymer không tiêu. Dùng để kẹp các cấu trúc mô dạng ống hoặc mạch máu trong quá trình phẫu thuật để cầm máu khi cần sử dụng các clip không tiêu. - Kẹp được mạch máu cỡ 3 mm đến 16 mm. - Chiều dài chân clip ngoài lần lượt: 9,5-13-17,8mm. Độ dày chân clip: 0,83-1,29mm. Đường kính phần lồi của Clip khi đóng: 1,1-1,2-1,3mm, khi mở: 7,5-10,2-14mm. - Có các răng nhọn - gập góc hai bên sắp xếp so le nghiêng về phía mô bị kẹp. Kiểu khớp động | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 190
199 | Keo sinh học chống trào ngược nước tiểu | [5 empty] | Thành phần: Dextranomer micropheres và axit hyaluronic không có nguồn gốc động vật. 1ml keo bao gồm: Hyaluronate 15mg + Dextranomer 50mg. Kèm 1 kim bơm keo nội soi | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 5
200 | Mũi khoan sọ não tự dừngdùng nhiều lần | [5 empty] | Mũi khoan sọ não tự dừng, đường kính 9/12 mm, chuôi Hudson | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 2
201 | Miếng lưới nhân tạo điều trị sa tạng chậu, kích thước 10x15 cm | [5 empty] | Lưới Polypropylen sợi đơn, không tiêu, loại nhẹ, kích thước 10 x 15 cm - Lưới trong suốt, tương thích sinh học, có thể cắt theo nhu cầu - Đường kính sợi ≤0.1mm - Độ dày ≤ 0.35 mm - Trọng lượng ≤ 40g/m2 - Áp lực bung lưới: ≥ 6kg/cm2 Kích thước lỗ (± 5%): 1.0mm (ngang) và 1.1 mm (dọc) * Vô trùng. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 120
202 | Bàn chải phẫu thuật | [5 empty] | Bàn chải dùng để vệ sinh tay trước khi phẫu thuật | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 100
203 | Bóng gây mê | [5 empty] | Bóng gây mê - Chất liệu: nhựa y tế, không Latex - Các cỡ 0.5 lít, 1 lít, 2 lít và 3 lít - Co nối đường kính 22 mm - Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 150
204 | Bộ dây máy gây mê cao tần. | [5 empty] | 1. Chất liệu: PVC và PE y tế , cỡ người lớn/trẻ em, dạng dây song song, gợn sóng. 2. Gồm : 2 dây thở co giãn tối đa lên đến 2.0m (người lớn), 1.5m (trẻ em), đường kính 22mm (người lớn), 15mm (trẻ em), một co Y có 2 cổng kiểm soát, một co thẳng 22mm M/M, một dây mở rộng 22mm dài 0,8m hai đầu có co 22mm F, một co L 22M/15F có cổng luer lock lấy mẫu khí để đo CO2, dùng cho các loại máy thở. - Đạt Tiêu chuẩn kỹ thuật: CE | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 110
205 | Giấy điện tim 6 cần | [5 empty] | Giấy in nhiệt dùng cho máy điện tim 6 cần Đóng gói: dạng tập ≥ 140 tờ Kích thước: 110mm x 140mm. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Xấp | 1100
206 | Giấy điện tim 3 cần | [5 empty] | Giấy in nhiệt dùng cho máy điện tim 3 cần Đóng gói: dạng cuộn ≥ 30m Kích thước: 63mm | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cuộn | 35
207 | Giấy monitor sản khoa dùng cho máy Toitu 0030-023T | [5 empty] | Phù hợp cho máy Toitu 0030-023T; Kích thước (152x150) mm. Mỗi xấp ≥ 200 tờ. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Xấp | 1100
208 | Giấy monitor sản khoa UT-3000A, MFM-800 | [5 empty] | Giấy monitor sản khoa Tương thích máy UT-3000A, MFM-800 (sọc đỏ), Kích thước: 112mm x 100mm Mỗi xấp ≥ 150 tờ | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Xấp | 3000
209 | Giấy in kết quả siêu âm | [5 empty] | Giấy in kết quả siêu âm Kích thước: 110mm x 20m Dùng được cho các máy in Sony. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cuộn | 3100
210 | Phim X-quang nha khoa | [5 empty] | Phim X-quang nha rửa liền, Hộp/25 tấm, Kích cỡ: 3cm x 4 cm. Kèm dung dịch rửa phim. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Tấm | 400
211 | Phim X-quang laser khô 26 x 36cm | [5 empty] | Dùng cho chụp X-quang y tế. Kích thước: 26 x 36 cm Tương thích với máy in phim khô laser Drypix series | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Tấm | 13500
212 | Gel siêu âm | [5 empty] | Tính chất: gel gốc nước, trong, không mùi, không bọt khí, không gây kích ứng da, không cồn, không chất ăn mòn, không có formaldehyde và muối, Quy cách: Can ≥ 5L | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Can | 650
213 | Đầu col vàng có khía 200µL | [5 empty] | Đầu col vàng có khía Dung tích: 200µL | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 300000
214 | Kim chích máu | [5 empty] | Kim chích máu dạng dẹt, nguyên liệu thép carbon hoặc thép không gỉ, đầu mũi kim được vát nhọn, sắc, đóng gói và tiệt trùng từng cây. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 37000
215 | Ống hematocrit (Hct) | [5 empty] | Sử dụng để lấy máu mao mạch và xử lý mẫu máu. Chất liệu: thủy tinh. Màu đỏ (chứa Heparin), OD:1.5-1.6mm, ID:1.1-1.2mm, Chiều dài:75mm. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Ống | 8000
216 | Lam kính (mài) | [5 empty] | Lam kính mài mờ một đầu, làm từ thủy tinh, không màu, bề mặt phẳng Kích thước: 1inch x 3inch (25,4mm x 76,2mm) ±1mm Quy cách: hộp ≥ 72 cái Hàng hóa không bắt buộc phải là thiết bị y tế | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 750
217 | Lamen (22mm x 22mm) | [5 empty] | Lamen (22mm x 22mm) Kích thước: 22mm x 22mm Chất liệu bằng thủy tinh borosilicate kháng hóa chất của lớp thủy phân đầu tiên, trong suốt Quy cách: hộp ≥ 100 cái Đạt Tiêu chuẩn EC hoặc các nước G7. Hàng hóa không bắt buộc phải là thiết bị y tế | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 1400
218 | Dầu soi kính | [5 empty] | Dầu soi kính hiển vi Chỉ số khúc xạ: 1.515-1.517 (tương tự thủy tinh) Quy cách: chai ≥ 500mL Hàng hóa không bắt buộc phải là thiết bị y tế | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Chai | 5
219 | Sinh phẩm xét nghiệm nhanh Helicobacter Pylory | [5 empty] | Phát hiện nhanh H.pylori có trong bệnh phẩm hoặc trên môi trường nuôi cấy, bằng phương pháp test Urease. Đọc kết quả trong vòng 1 giờ. Đóng gói Hộp ≤ 20 test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Test | 1200
220 | Giấy đo pH | [5 empty] | Giấy đo pH có dải đo pH 3.8-5.4 Thiết kế: dạng cuộn ≥ 4.8m Hàng hóa không bắt buộc phải là thiết bị y tế | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cuộn | 150
221 | Gel bôi trơn | [5 empty] | Tính chất: trong suốt, không màu, không mùi, độ pH 5 ± 0,5, tan trong nước, đã tiệt trùng. Quy cách: tuýp ≥ 82g. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Tuýp | 6000
222 | Oxy già | [5 empty] | Thành phần: hydrogen peroxid (H2O2) Nồng độ: ≥ 30% Quy cách đóng gói: Chai ≥ 500ml | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Chai | 14
223 | Giấy cuộn tyvek (250mm x 70m) | [5 empty] | Cuộn giấy đựng dụng cụ tiệt khuẩn bằng máy theo quy trình plasma khí H2O2, được thiết kế giúp duy trì tính vô khuẩn của dụng cụ sau khi tiệt khuẩn (trên 6 tháng), bao gồm: - Lớp Tyvek: cấu tạo bằng vật liệu Tyvek, giúp H2O2 thẩm thấu để diệt khuẩn cho dụng cụ - Lớp trong suốt: quan sát được dụng cụ bên trong. - Chỉ thị hóa học: chuyển màu hiển thị trên thanh đối chứng trên bao bì khi tiếp xúc với H2O2 trong quá trình xử lý dụng cụ. Kích thước: 250mm x 70m. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cuộn | 60
224 | Giấy cuộn tyvek (75mm x 70m) | [5 empty] | Cuộn giấy đựng dụng cụ tiệt khuẩn bằng máy theo quy trình plasma khí H2O2, được thiết kế giúp duy trì tính vô khuẩn của dụng cụ sau khi tiệt khuẩn (trên 6 tháng), bao gồm: - Lớp Tyvek: cấu tạo bằng vật liệu Tyvek, giúp H2O2 thẩm thấu để diệt khuẩn cho dụng cụ - Lớp trong suốt: quan sát được dụng cụ bên trong - Chỉ thị hóa học: chuyển màu hiển thị trên thanh đối chứng trên bao bì khi tiếp xúc với H2O2 trong quá trình xử lý dụng cụ. Kích thước: 75mm x 70m. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cuộn | 10
225 | Giấy cuộn tyvek (100mm x 70m) | [5 empty] | Cuộn giấy đựng dụng cụ tiệt khuẩn bằng máy theo quy trình plasma khí H2O2, được thiết kế giúp duy trì tính vô khuẩn của dụng cụ sau khi tiệt khuẩn (trên 6 tháng), bao gồm: - Lớp Tyvek: cấu tạo bằng vật liệu Tyvek, giúp H2O2 thẩm thấu để diệt khuẩn cho dụng cụ - Lớp trong suốt: quan sát được dụng cụ bên trong. - Chỉ thị hóa học: chuyển màu hiển thị trên thanh đối chứng trên bao bì khi tiếp xúc với H2O2 trong quá trình xử lý dụng cụ. Kích thước: 100mm x 70m. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cuộn | 50
226 | Giấy cuộn tyvek (150mm x 70m) | [5 empty] | Cuộn giấy đựng dụng cụ tiệt khuẩn bằng máy theo quy trình plasma khí H2O2, được thiết kế giúp duy trì tính vô khuẩn của dụng cụ sau khi tiệt khuẩn (trên 6 tháng), bao gồm: - Lớp Tyvek: cấu tạo bằng vật liệu Tyvek, giúp H2O2 thẩm thấu để diệt khuẩn cho dụng cụ - Lớp trong suốt: quan sát được dụng cụ bên trong. - Chỉ thị hóa học: chuyển màu hiển thị trên thanh đối chứng trên bao bì khi tiếp xúc với H2O2 trong quá trình xử lý dụng cụ. Kích thước: 150mm x 70m. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cuộn | 40
227 | Cuộn túi tyvek (350mm x 70m) | [5 empty] | Cuộn giấy đựng dụng cụ tiệt khuẩn bằng máy theo quy trình plasma khí H2O2, được thiết kế giúp duy trì tính vô khuẩn của dụng cụ sau khi tiệt khuẩn (trên 6 tháng), bao gồm: - Lớp Tyvek: cấu tạo bằng vật liệu Tyvek, giúp H2O2 thẩm thấu để diệt khuẩn cho dụng cụ - Lớp trong suốt: quan sát được dụng cụ bên trong. - Chỉ thị hóa học: chuyển màu hiển thị trên thanh đối chứng trên bao bì khi tiếp xúc với H2O2 trong quá trình xử lý dụng cụ. Kích thước: 350mm x 70m. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cuộn | 50
228 | Túi ép dẹp (200mm x 200m) | [5 empty] | Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp Kích thước: 200mm x 200m Dùng trong xử lý tiệt trùng dụng cụ y tế, dạng túi gồm 2 mặt (một mặt bằng plastic, một mặt bằng giấy). Túi được dán kín 2 cạnh, đóng thành dạng cuộn Có chỉ thị hóa học đổi màu rõ nét giúp nhận biết khi tiếp xúc với nhiệt độ 121 đến 134 độ C Thích hợp đóng gói bằng máy hàn tự động có nhiệt độ từ 180-200 độ C. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cuộn | 200
229 | Túi ép dẹp (100mm x 200m) | [5 empty] | Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp Kích thước: 100mm x 200m Dùng trong xử lý tiệt trùng dụng cụ y tế, dạng túi gồm 2 mặt (một mặt bằng plastic, một mặt bằng giấy). Túi được dán kín 2 cạnh, đóng thành dạng cuộn Có chỉ thị hóa học đổi màu rõ nét giúp nhận biết khi tiếp xúc với nhiệt độ từ 121 đến 134 độ C. Thích hợp đóng gói bằng máy hàn tự động có nhiệt độ từ 180-200 độ C. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cuộn | 40
230 | Túi ép phồng (300mm x 100m) | [5 empty] | Túi cuộn tiệt trùng loại phồng Kích thước: 300mm x 100m Dùng trong xử lý tiệt trùng dụng cụ y tế, dạng túi gồm 2 mặt (một mặt bằng plastic, một mặt bằng giấy). Túi được dán kín 2 cạnh, đóng thành dạng cuộn Có chỉ thị hóa học đổi màu rõ nét giúp nhận biết khi tiệt trùng với nhiệt độ từ 121 đến 134 độ C Thích hợp đóng gói bằng máy hàn tự động có nhiệt độ từ 180-200 độ C. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cuộn | 200
231 | Dung dịch khử trùng dụng cụ Ortho-phthaladehyde 0,55%. | [5 empty] | Thành phần: 0,55% Ortho- Phthalaldehyde, pH = 7.0 -7.8, dung dịch sẵn sàng sử dụng (không cần hoạt hóa). Khử khuẩn mức độ cao trong 5 phút. Thời gian tái sử dụng tối đa không nhỏ hơn 14 ngày. Có tài liệu chứng minh (như chứng nhận đạt tiêu chuần, kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn) đáp ứng: - Diệt khuẩn đạt EN 13727 hoặc EN 14561. - Diệt nấm đạt EN 13624 hoặc EN 14562. - Diệt vi khuẩn Mycobacterium đạt EN 14348 hoặc EN 14563. - Diệt virus vỏ bọc và không vỏ bọc đạt EN 14476 hoặc tương đương. Thời gian bảo quản dung dịch trong can sau khi mở nắp > 45 ngày. Tương thích với nhiều loại chất liệu khác nhau. Quy cách đóng gói: ≥ 3,78 lít/can Có Phiếu kiểm nghiệm thành phần, hàm lượng các chất có hoạt tính khử khuẩn của đơn vị đã công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm theo quy định của pháp luật về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; Phiếu khảo nghiệm đánh giá hiệu lực sinh học của sản phẩm và tác dụng phụ của sản phẩm đối với người tham gia thử nghiệm của đơn vị đã công bố đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm theo quy định của pháp luật về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Can | 2400
232 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ | [5 empty] | Thành phần: 2% Glutaraldehyde, không cần hoạt hóa, pH=6. Khử khuẩn mức độ cao: 10 phút. Tái sử dụng trong 30 ngày Đạt tiêu chuẩn EN hoặc ISO hoặc tương đương trong kiểm soát hiệu quả: - Diệt khuẩn Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae... đạt EN 13727 hoặc EN 14561. - Diệt nấm: Candida albicans, Aspergillus niger... đạt EN 13624 hoặc EN 14562. - Diệt vi khuẩn Mycobacterium: Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium, lao ... đạt EN 14348 hoặc EN 14563. - Diệt virus vỏ bọc và không vỏ bọc: Adenovirus, Coxsackaic virus, virus viêm gan B, C và HIV... đạt EN 14476. Có Phiếu kiểm nghiệm thành phần, hàm lượng các chất có hoạt tính khử khuẩn của đơn vị đã công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm theo quy định của pháp luật về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; Phiếu khảo nghiệm đánh giá hiệu lực sinh học của sản phẩm và tác dụng phụ của sản phẩm đối với người tham gia thử nghiệm của đơn vị đã công bố đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm theo quy định của pháp luật về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. Quy cách: can ≥ 5 Lít | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Can | 1200
233 | Dung dịch loại bỏ vết mờ ố, gỉ sét | [5 empty] | Thành phần: Acid Phosphoric ≥ 52,5%. Làm mới dụng cụ và trang thiết bị y tế có chất liệu thép không rỉ. Loại bỏ cặn sắt oxide và các vết oxy hóa khác. Chai tối thiểu 1 lít Sản phẩm không phải là Thiết bị y tế | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Chai | 48
234 | Dung dịch tẩy rửa khử khuẩn sàn nhà | [5 empty] | Dung dịch tẩy rửa khử khuẩn sàn nhà Thành phần: Didecyldimethylammonium chloride + N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine. - Diệt khuẩn Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus… đạt EN 13727 hoặc EN 16615 - Diệt virus theo tiêu chuẩn diệt virus Adenovirus, Norovirus, Vaciniavirus… đạt EN 14476 Tương thích tốt với các chất liệu bề mặt. Can tối thiểu 5 lít. Sản phẩm không phải là Thiết bị y tế Có Phiếu kiểm nghiệm thành phần, hàm lượng các chất có hoạt tính khử khuẩn của đơn vị đã công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm theo quy định của pháp luật về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; Phiếu khảo nghiệm đánh giá hiệu lực sinh học của sản phẩm và tác dụng phụ của sản phẩm đối với người tham gia thử nghiệm của đơn vị đã công bố đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm theo quy định của pháp luật về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Can | 30
235 | Dung dịch tẩy rửa sinh học đa enzyme hiệu quả với mọi chất bẩn | [5 empty] | Dung dịch tẩy rửa sinh học đa enzyme hiệu quả với mọi chất bẩn. Thành phần: Hỗn hợp đa enzyme Protease, Lipase, Amylase, Mannanase, Cellulase... Có thể sử dụng cho máy rửa khử khuẩn Dung dịch pha loãng từ 0.1%-0.5% có pH nằm trong khoảng 6.90 -7.30 Hiệu quả chống lại màng biofilm vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa theo tiêu chuẩn ISO 15883-5:2006 hoặc tương đương Can tối thiểu 5 lít | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Can | 96
236 | Dung dịch xịt làm sạch và khử trùng bề mặt thiết bị y tế (không chứa cồn) | [5 empty] | Dung dịch xịt làm sạch và khử trùng bề mặt thiết bị y tế. Thành phần: Didecyldimethylammonium chloride, chất hoạt động bề mặt, không chứa cồn. Diệt khuẩn Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus... đạt tiêu chuẩn EN 13727 hoặc EN 16615 hoặc tương đương - Diệt virus Adenovirus, Norovirus, virus viêm gan B, C, HIV... đạt tiêu chuẩn EN 14476 hoặc tương đương Chai tối thiểu 750 ml Có Phiếu kiểm nghiệm thành phần, hàm lượng các chất có hoạt tính khử khuẩn của đơn vị đã công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm theo quy định của pháp luật về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; Phiếu khảo nghiệm đánh giá hiệu lực sinh học của sản phẩm và tác dụng phụ của sản phẩm đối với người tham gia thử nghiệm của đơn vị đã công bố đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm theo quy định của pháp luật về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Chai | 110
237 | Giấy thử nhiệt độ hấp (12mm x 55m) | [5 empty] | Băng keo chỉ thị nhiệt, vạch mực chuyển màu sau tiệt khuẩn. Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121⁰C và 132-135⁰C. Là chỉ thị Type 1 đạt chuẩn theo ISO 11140:2014 hoặc FDA hoặc tương đương Có thể co giãn, dính tốt, tránh bị bung ra trong quá trình tiệt khuẩn, có thể viết lên, hoặc dán nhãn Không chứa chì Kích thước ≥ 12mm x 55m. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cuộn | 510
238 | Chỉ thị hoá học kiểm soát gói hơi nước | [5 empty] | Chỉ thị hóa học Type 5 công nghệ vạch dịch chuyển dùng cho hấp ướt. Đo lường ba thông số: thời gian – nhiệt độ - áp suất hơi nước, tại tất cả nhiệt từ 121 tới 135 độ C. Không chứa chì Không đổi màu kết quả tối thiểu trong vòng 01 tháng sau khi tiệt khuẩn Đáp ứng tiêu chuẩn FDA hoặc ISO 11140-1:2014 | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Test | 47000
239 | Chỉ thị sinh học kiểm tra tiệt khuẩn hơi nước | [5 empty] | Chỉ thị sinh học dùng kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn cho cả mẻ hấp – kiểm tra khối của tiệt khuẩn hơi nước Thành phần: Ống nhựa , Nắp,Dung dịch nuôi cấy,có nhãn Ống chỉ thị sinh học chứa bào tử Geobacillus Stearothermophilus. Dùng với lò tiệt khuẩn hơi nước hỗ trợ hút chân không - chu trình 132°C và 135°C. Thời gian đọc kết quả: sau khi ủ ≤ 24 phút Đáp ứng các tiêu chuẩn của FDA hoặc CE | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Test | 840
240 | Test kiểm soát tiệt trùng bằng hơi nước | [5 empty] | Gói test dùng cho tiệt khuẩn hơi nước. Gói chứa test mực chỉ thị nhạy cảm với hơi nước. - Mục đích sử dụng: Xác định chất lượng lò hấp về: khả năng xuyên thấu hơi nước, khả năng hút chân không, hiện tượng rò rỉ khí lò. - Dùng cho lò hơi nước hút chân không 132–134°C trong thời gian 3,5 - 4 phút để kiểm tra chất lượng lò hấp hàng ngày - Mực in không chì - Vạch chỉ thị sẽ chuyển màu đồng đều nếu lò đạt chất lượng. -Màu chỉ thị sẽ duy trì trong vòng 6 tháng sau khi tiệt khuẩn - Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 11140-1:2014 và ISO 11140-5:2007 hoặc FDA hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Test | 1600
241 | Que Chỉ thị Hóa học nhận dạng H2O2 | [5 empty] | Que thử có chỉ thị hóa học nhận dạng H2O2 chuyển màu biểu thị trên thanh đối chứng khi tiếp xúc với H2O2 Kiểm soát quy trình tiệt trùng plasma khí H2O2 Đạt tiêu chuẩn: EC, hoặc FDA hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Test | 14000
242 | Viên khử khuẩn | [5 empty] | Viên nén hoà tan khử khuẩn Thành phần: Natri Dichloroisocyanurate 50% (NADCC hay Natri Troclosene) và các thành phần khác. Đạt tiêu chuẩn EN 13727 hoặc EN 14561 hoặc tương đương Sản phẩm không phải là Thiết bị y tế Có các tài liệu đáp ứng điều kiện lưu hành đối với chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế (Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, Kết quả kiểm nghiệm thành phần, Phiếu trả lời kết quả khảo nghiệm) | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Viên | 10000
243 | Dung dịch khử khuẩn, tiệt trùng dụng cụ y tế chứa 20% kl/kl Cocopropylene Diamine | [5 empty] | Dung dịch khử khuẩn, tiệt trùng dụng cụ y tế Thành phần: 20% kl/kl Cocopropylene Diamine, không chứa aldehyde Dung tích: tối thiểu 5 lít/can Đạt tiêu chuẩn EN 13727/EN 14561, EN 13624/ EN 14562, EN 14348, EN 14476 hoặc tương đương Có Phiếu kiểm nghiệm thành phần, hàm lượng các chất có hoạt tính khử khuẩn của đơn vị đã công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm theo quy định của pháp luật về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; Phiếu khảo nghiệm đánh giá hiệu lực sinh học của sản phẩm và tác dụng phụ của sản phẩm đối với người tham gia thử nghiệm của đơn vị đã công bố đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm theo quy định của pháp luật về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Can | 72
244 | Băng đựng hoá chất cho máy Sterrad 100S | [5 empty] | - Băng đựng hóa chất H2O2 dùng cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp STERRAD 100S - Đạt các tiêu chuẩn: EC hoặc FDA hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Băng | 200
245 | Dung dịch làm sạch enzeyme kiềm nhẹ dùng cho máy rửa tự động | [5 empty] | Hóa chất chuyên dụng cho máy rửa khử khuẩn tự động Thành phần: Tetrapotassiumdiphosphate: 1- <5%; fatty alcohol alkoxylate: 1- <5%; N,N-Dimethyldecylamin-N-oxide: 1- <5%; sodium acrylate: < 1% Enzymes (proteases): ≥ 2.0 % Tương thích với dụng cụ nhôm anot pH của dung dịch 1%: ≤ 10.0 Nồng độ sử dụng tối đa đối với nước RO: ≤ 5 mL/L Hiệu quả làm sạch protein đáp ứng theo tiêu chuẩn ISO 15883-4:2021 hoặc ANSI/AAMI ST79: 2017 hoặc ANSI/AAMI ST91: 2021 hoặc HTM 01-01, 2016 với nồng độ hóa chất sử dụng: ≤ 5mL/L Thời gian rửa tối đa: ≤ 10 phút. Can tối thiểu 5 lít | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Can | 144
246 | Dung dịch làm bóng, hỗ trợ làm khô tự động | [5 empty] | Hỗ trợ làm khô, làm bóng dụng cụ, tránh tạo thành đốm nước, cặn khoáng trên bề mặt dụng cụ và trong máy rửa - Sử dụng cho máy rửa khử khuẩn tự động Thành phần: axit citric tối đa: <30% Nồng độ sử dụng: 0.5 - 1.5 mL/L pH của dung dịch 1% trong nước: 2.5 ± 5% pH tối đa của dung dịch nguyên chất: ≤ 1.5 Mỗi can tối thiểu 5 Lít | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Can | 48
247 | Hoá chất sử dụng cho dòng máy hấp plasma HMTS của hãng Human Meditek | [5 empty] | Thành phần: Hydrogen Peroxide 50%. Thể tích: Lọ ≥ 80ml Tương thích với máy hấp Plasma nhiệt độ thấp HMTS-142D | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | chai | 500
248 | Giấy in kết quả dùng cho máy hấp Plasma HMTS-14D | [5 empty] | - Kích thước: Ø50 x 57mm x 20m - Tương thích với máy tiệt trùng tại bệnh viện HMTS-142D | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cuộn | 48
249 | Chỉ thị sinh học dùng cho máy hấp Plasma HMTS-14D | [5 empty] | - Chỉ thị sinh học công nghệ tiệt khuẩn hydrogen peroxide/ Plasma - Thành phần chứa ≥ 10^6 Geobacillus stearothermophilus. - Tích hợp chỉ thị hóa học trên mỗi ống. Chỉ thị hóa học chuyển màu rõ nét sau tiệt khuẩn để dễ nhận biết với ống chưa tiệt khuẩn. - Đọc kết quả ≤ 30 phút với máy đọc chỉ thị sinh học sử dụng cho phương pháp tiệt khuẩn bằng công nghệ tiệt khuẩn hydrogen peroxide/ Plasma. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Ống | 750
250 | Cồn 70 độ | [5 empty] | Thành phần: Ethanol Nồng độ: 70 độ Dung tích: ≥1500ml/chai, | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Chai | 6100
251 | Cồn 90 độ | [5 empty] | Thành phần: Ethanol Nồng độ: 90 độ Dung tích: ≥1500ml/chai, | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Chai | 10900
252 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật | [5 empty] | Thành phần: Chlorhexidine Gluconate 4% có chất dưỡng ẩm Sản phẩm đạt một trong các Tiêu chuẩn chất lượng về hóa chất khử trùng tay phẫu thuật như: EN 12791/ASTM E1115 hoặc tương đương: Quy cách: can ≥ 5 Lít Sản phẩm không phải là Thiết bị y tế. Có các tài liệu đáp ứng điều kiện lưu hành đối với chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế (Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, Kết quả kiểm nghiệm thành phần, Phiếu trả lời kết quả khảo nghiệm) | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Can | 220
253 | Dung dịch rửa tay thường quy | [5 empty] | Dung dịch rửa tay thường quy Thành phần: Cocamidopropyl betaine, Sodium alkyl sulfonate,chất làm ẩm và mềm da. Quy cách: can ≥ 5 Lít Sản phẩm không phải là Thiết bị y tế | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Can | 150
254 | Kháng thể đơn dòng Calretinin | [5 empty] | Kháng thể từ Thỏ. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 500 lần. Hạn sử dụng trên 12 tháng, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C. Tương thích với kit nhuộm ImmunoDetector HRP. Đóng gói ≥ 1ml/ lọ | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 1
255 | Kháng thể đơn dòng CD15 | [5 empty] | Kháng thể từ Chuột. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 200 lần. Hạn sử dụng trên 12 tháng, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C. Tương thích với kit nhuộm ImmunoDetector HRP. Đóng gói ≥ 1ml/ lọ | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 1
256 | Kháng thể đa dòng CD3 | [5 empty] | Kháng thể từ Thỏ. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 500 lần. Hạn sử dụng trên 12 tháng, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C. Tương thích với kit nhuộm ImmunoDetector HRP. Đóng gói ≥ 1ml/ lọ | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 1
257 | Kháng thể đơn dòng Cytokeratin 7 | [5 empty] | Kháng thể từ Chuột. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 500 lần. Hạn sử dụng trên 12 tháng, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C. Tương thích với kit nhuộm ImmunoDetector HRP. Đóng gói ≥ 1ml/ lọ | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 1
258 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên | [5 empty] | Dung dịch bộc lộ bằng Citrate, sử dụng trong hóa mô miễn dịch (IHC), miễn dịch tế bào học (ICC), kỹ thuật lai tại chỗ (ISH) của acid nucleic (lai tạo nhiễm sắc thể tại chỗ - CISH hoặc lai huỳnh quang tại chỗ - FISH), mục đích là thu các đoạn epitope hoặc axit nuleic thông qua phản ứng nhiệt. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 20 lần. Đóng gói ≥ 200ml/lọ | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 1
259 | Kháng thể đơn dòng p16 | [5 empty] | Kháng thể từ thỏ/ chuột. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 100 lần. Hạn sử dụng trên 12 tháng, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C. Tương thích với kit nhuộm ImmunoDetector HRP. Đóng gói ≥ 1ml/ lọ | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 1
260 | Kháng thể đơn dòng HER-2 neu | [5 empty] | Kháng thể từ Thỏ. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 500 lần. Hạn sử dụng trên 12 tháng, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C. Tương thích với kit nhuộm ImmunoDetector HRP. Đóng gói ≥ 1ml/ lọ | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 1
261 | Kháng thể đơn dòng Progesterone Receptor | [5 empty] | Kháng thể từ Chuột. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 500 lần. Hạn sử dụng trên 12 tháng, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C. Tương thích với kit nhuộm ImmunoDetector HRP. Đóng gói ≥ 1ml/ lọ | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 1
262 | Lam kính dùng cho hoá mô miễn dịch | [5 empty] | Lam kính tích điện dương phù hợp cho hóa mô miễn dịch (IHC), miễn dịch tế bào học (ICC), kỹ thuật lai tại chỗ (ISH) của acid nucleic (lai tạo nhiễm sắc thể tại chỗ - CISH hoặc lai huỳnh quang tại chỗ - FISH) Bề mặt ưa nước giúp hóa chất, chất thử bám tốt trên bề mặt hỗ trợ nhuộm. Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE hoặc tương đương Quy cách: ≥ 100 cái/ hộp | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 13
263 | Kháng thể đơn dòng Wilms tumor (WT1) | [5 empty] | Kháng thể từ Chuột. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 500 lần. Hạn sử dụng trên 12 tháng, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C. Tương thích với kit nhuộm ImmunoDetector HRP. Đóng gói ≥ 1ml/ lọ | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 1
264 | Kháng thể đơn dòng Cytokeratin 20 (CK20) | [5 empty] | Kháng thể từ Chuột. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 500 lần. Hạn sử dụng trên 12 tháng, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C. Tương thích với kit nhuộm ImmunoDetector HRP. Đóng gói ≥ 1ml/ lọ | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 1
265 | Kháng thể đơn dòng Estrogen receptor (ER) | [5 empty] | Kháng thể từ Thỏ. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 200 lần. Hạn sử dụng trên 12 tháng, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C. Tương thích với kit nhuộm ImmunoDetector HRP. Đóng gói ≥ 1ml/ lọ | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 1
266 | Kháng thể đơn dòng CEA | [5 empty] | Kháng thể từ Chuột. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 1000 lần. Hạn sử dụng trên 12 tháng, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C. Tương thích với kit nhuộm ImmunoDetector HRP. Đóng gói ≥ 1ml/ lọ | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 1
267 | Kháng thể đơn dòng p53 | [5 empty] | Kháng thể từ Chuột. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 1000 lần. Hạn sử dụng trên 12 tháng, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C. Tương thích với kit nhuộm ImmunoDetector HRP. Đóng gói ≥ 1ml/ lọ | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 1
268 | Kháng thể đơn dòng Ki67 | [5 empty] | Kháng thể từ Thỏ. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 500 lần. Hạn sử dụng trên 12 tháng, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C. Tương thích với kit nhuộm ImmunoDetector HRP. Đóng gói ≥ 1ml/ lọ. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 1
269 | Kháng thể đơn dòng Vimentin | [5 empty] | Kháng thể từ Chuột. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 1000 lần. Hạn sử dụng trên 12 tháng, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C. Tương thích với kit nhuộm ImmunoDetector HRP. Đóng gói ≥ 1ml/ lọ | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 1
270 | Kháng thể từ Chuột CD20 | [5 empty] | Kháng thể từ Chuột. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 1000 lần. Hạn sử dụng trên 12 tháng, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C.Tương thích với kit nhuộm ImmunoDetector HRP. Đóng gói ≥ 1ml/ lọ | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 1
271 | Kháng thể từ Chuột CD30 | [5 empty] | Kháng thể từ Chuột. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 500 lần. Hạn sử dụng trên 12 tháng, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C. Tương thích với kit nhuộm ImmunoDetector HRP. Đóng gói ≥ 1ml/ lọ | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 1
272 | Kháng thể từ Chuột CD45 | [5 empty] | Kháng thể từ Chuột. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 1000 lần. Hạn sử dụng trên 12 tháng, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C. Tương thích với kit nhuộm ImmunoDetector HRP. Đóng gói ≥ 1ml/ lọ | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 1
273 | Kháng thể từ chuột CD34 | [5 empty] | Kháng thể từ Chuột. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 500 lần. Hạn sử dụng trên 12 tháng, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C. Tương thích với kit nhuộm ImmunoDetector HRP. Đóng gói ≥ 1ml/ lọ | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 1
274 | Kháng thể từ chuột S100 | [5 empty] | Kháng thể từ Chuột. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 500 lần. Hạn sử dụng trên 12 tháng, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C. Tương thích với kit nhuộm ImmunoDetector HRP. Đóng gói ≥ 1ml/ lọ | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 1
275 | Kháng thể từ chuột CD68 | [5 empty] | Kháng thể từ Chuột. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 1000 lần. Hạn sử dụng trên 12 tháng, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C. Tương thích với kit nhuộm ImmunoDetector HRP. Đóng gói ≥ 1ml/ lọ | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 1
276 | Kháng thể từ Chuột EMA | [5 empty] | Kháng thể từ Chuột. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 1000 lần. Hạn sử dụng trên 12 tháng, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C. Tương thích với kit nhuộm ImmunoDetector HRP. Đóng gói ≥ 1ml/ lọ | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 1
277 | Dung dịch đệm rửa | [5 empty] | Dạng cô đặc, có thể pha loãng 20 lần. Thành phần gồm dung dịch đệm và Tween 20. Đóng gói ≥ 1000ml/ chai | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Chai | 2
278 | Hệ thống phát hiện polyme gồm 2 bước cho phép biểu hiện các kháng nguyên trong mô | [5 empty] | Hệ thống phát hiện Polyme hai bước, cho phép phát hiện các kháng nguyên trong mô. Dùng được cho kháng thể từ chuột và thỏ cả đơn dòng và đa dòng. Thành phần bao gồm: Peroxidase Blocker Solution, Anti-Mouse/Rabbit Link Solution, Fab HRP Label solution, DAB Buffer, và DAB Chromogen solution. Đóng gói ≥ 100ml/Bộ | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 4
279 | Dung dịch pha loãng kháng thể | [5 empty] | Thành phần : pH 7.4 - 7.8 cùng albumin huyết thanh bò và được bảo quản bằng natri azide như một chất chống vi khuẩn. Đóng gói ≥ 200ml/ lọ | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 2
280 | Acid Acetic | [5 empty] | Dung dịch Acid Acetic đậm đặc Hàm lượng ≥ 99%. Chai ≥ 500ml Hoặc tương đương Hoá chất thông thường, không phải là thiết bị y tế. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Chai | 15
281 | Eosin | [5 empty] | Thành phần: Eosin 1% Dung tích ≤ 1000ml. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | ml | 16000
282 | Hematoxylin | [5 empty] | Thành phần bao gồm: Haematoxylin, muối nhôm, ethylene glycol. Không có ái lực đối với nhuộm axit mucopolysaccharide (mucin) Dung tích: Chai ≤ 1000 ml. Hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | ml | 18000
283 | Formaldehyde | [5 empty] | Thành phần: Formaldehyde Hàm lượng ≥ 37% Dung tích: chai ≥ 1 lít Hoá chất thông thường, không phải là thiết bị y tế. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Chai | 130
284 | Hóa chất xử lý tế bào | [5 empty] | Là hỗn hợp pha trộn giữa Isoparaffinic Aliphatic Hydrocarbons dùng trong quá trình xử lý mô và nhuộm hóa mô miễn dịch. Không chứa Benzene. Chai ≥ 3.8 lít | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | chai | 66
285 | Keo dán lam | [5 empty] | Thành phần: Chất nền có chứa toluen, không có xylene. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Chai | 50
286 | Na2HPO4 | [5 empty] | Na2HPO4 dạng bột tinh khiết hay dạng tinh thể không màu. Quy cách: Chai ≥ 500g Hoặc tương đương Hoá chất thông thường, không phải là thiết bị y tế. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Chai | 19
287 | Paraffin hạt | [5 empty] | Thành phần: Paraffin waxes và Hydrocarbon waxes, Microcrystalline wax, 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol. Không chứa polymer. Thể chất: chất rắn ở nhiệt độ phòng và là chất lỏng, trong suốt không màu khi nóng chảy. Nhiệt độ nòng chảy: 55-57 độ C | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | kg | 300
288 | Xylene | [5 empty] | Thành phần: Dung dịch xylene Nồng độ: ≥ 99%. Dung tích: Chai ≥ 500ml Hoá chất thông thường, không phải là thiết bị y tế. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Chai | 40
289 | Khuôn đúc mô | [5 empty] | Chất liệu: nhựa Có nắp có thể tháo rời và gắn chặt. Cassette có lỗ nhỏ hình chữ nhật, kích thước: 5mm x 1mm, dùng để đúc mô bệnh phẩm. Hàng hoá không bắt buộc phải là Thiết bị y tế | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 29000
290 | Dao cắt tiêu bản | [5 empty] | Lưỡi dao cắt mô góc nghiêng 34 độ - 35 độ. Lưỡi dao được làm bằng thép không gỉ Lưỡi dao có lớp phủ PTFE Hàng hoá không bắt buộc phải là Thiết bị y tế | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 1000
291 | Bộ dung dịch thuốc nhuộm dùng cho xét nghiệm sàng lọc ung thư Cổ tử cung | [5 empty] | Dùng trong xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung. Một bộ bao gồm 5 loại dung dịch, mỗi loại 4 lít: Bluing solution, EA solution, Orange G solution, Rinse solution, Nuclear solution. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 3
292 | Bộ kit xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung | [5 empty] | Bộ kít xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung công nghệ màng lọc Kít bao gồm: * 01 lọ dung dịch: - Thành phần : Chứa ≥ 20ml dung dịch đệm bảo quản có thành phần chính: ≥ 50% methanol. Có độ pH: 5,6± 0,5. - Tác dụng: Bảo quản tế bào ≥ 6 tuần ở nhiệt độ thường. * 01 màng lọc - Hình trụ, bằng nhựa, đường kính ≥2cm với một màng polycarbonate gắn ở cuối hình trụ, kích thước lỗ lọc ≤ 8 micron - Tác dụng: Lọc tế bào và dán các tế bào lên lam kính. * 01 lam kính. - Làm bằng thủy tinh, tích điện dương: - Tác dụng: giữ các tế bào bám dính trên bề mặt lam kính * 01 chổi lấy mẫu tế bào cổ tử cung: - Được làm bằng nhựa PE - Tác dụng: Dùng để lấy tế bào cổ tử cung. Bộ kít xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung được một trong các quốc gia thuộc danh sách các nước tham chiếu chứng nhận cho mục đích sử dụng trong sàng lọc ung thư cổ tử cung, cụ thể: Mỹ; Úc; Canada; Nhật Bản, các nước thành viên EU, Anh, Thụy Sỹ; Trung Quốc; Hàn Quốc *Tương thích với máy Thinprep 2000 Processor | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | test | 20000
293 | Cảm biến oxy tại não/mô | [5 empty] | Cảm biến oxy tại não/mô, tương thích với máy đo hiệu nonin. Phân tích tín hiệu và dò tìm tín hiệu cho kết quả chính xác, sử dụng 2 đầu phát và 2 đầu thu. Kích thước dùng cho trẻ em và người lớn. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 22
294 | Cannula ECMO động mạch 01 nòng các cỡ | [5 empty] | Sử dụng trong kỹ thuật hỗ trợ tim phổi nhân tạo. Kích thước đường kính: từ 15Fr đến 23Fr. Kích thước chiều dài: 15cm hay 23cm Được phủ chất chống đông | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 10
295 | Bộ dây dẫn dùng cho phổi hỗ trợ tim phổi nhân tạo ECMO bệnh nhân dưới 20Kg | [5 empty] | Bộ dây dẫn dùng cho phổi hỗ trợ tim phổi nhân tạo ECMO trong hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân dưới 20kg, tương thích với máy Maquet | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 2
296 | Phổi hỗ trợ tim phổi nhân tạo ECMO dưới 20kg | [5 empty] | Bộ phổi hỗ trợ tim phổi nhân tạo ECMO trong hồi sức cấp cứu dùng cho người bệnh dưới 20kg, tương thích với máy Maquet | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 2
297 | Phổi hỗ trợ tim phổi nhân tạo ECMO trên 20kg, kèm dây dẫn | [5 empty] | Bộ phổi hỗ trợ tim phổi nhân tạo ECMO trong hồi sức cấp cứu dùng cho người bệnh trên 20kg, tương thích với máy Maquet | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 10
298 | Bộ catheter đo áp lực nội sọ, nhiệt độ nội sọ tại nhu mô | [5 empty] | Catheter làm bằng polyamid, gắn cảm biến (sensor) ở đầu, đường kính 0,7mm Chốt có vít vặn chặt Vòng nhựa để điều chỉnh độ sâu của chốt Mũi khoan đường kính 2,7mm có thể điều chỉnh độ sâu Que điều chỉnh độ sâu mũi khoan Que thông (dùi chọc màng cứng) Tương thích vơi máy đo Áp lực nội sọ RaumedicAG - Model NPS3 - Nhà sản xuất Raumedic AG hoặc máy đo áp lực nội sọ PRESSIO 2 - Medel PSO 4000 - Nhà sản xuất SOPHYSA | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | bộ | 15
299 | Dụng cụ mở đường dùng trong can thiệp ECMO" | [5 empty] | Dụng cụ mở đường dùng trong can thiệp ECMO các cỡ 5-7Fr dài 11cm (4-3/8'') có dây dẫn có kích thước 0.89mm (0.035'') x 45cm. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 10
300 | Gel dùng cho máy ECMO) | [5 empty] | Vô khuẩn (sterile): bắt buộc để tránh nhiễm khuẩn huyết do hệ thống ECMO là tuần hoàn ngoài cơ thể Tương thích sinh học cao: không độc, không gây tan máu hoặc phản ứng mô Không điện ly hoặc dẫn điện thấp: tránh ảnh hưởng đến thiết bị theo dõi và an toàn hệ thống Không tạo bọt khí (de-bubbled): tránh nguy cơ khí vào hệ tuần hoàn ECMO. Độ nhớt ổn định: bám tốt quanh ống/bơm, không chảy lan vào vùng không kiểm soát Truyền siêu âm tốt: đảm bảo quan sát được dòng chảy, nhiễu thấp Không ăn mòn vật liệu y tế: tương thích với nhựa, silicone, kim loại của circuit ECMO Dễ loại bỏ hoàn toàn sau khi dùng, không để lại cặn Không ảnh hưởng đến cảm biến/doppler khi đánh giá dòng chảy quanh bơm ly tâm | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | tube | 2
301 | Cannula động mạch 01 nòng các cỡ | [5 empty] | - Phủ chất chống đông máu Thời gian sử dụng ≥ 28 ngày - Bộ gồm: cannula, dụng cụ đặt, dây hỗ trợ cố định, miếng dán cố định bằng nhựa - Các cỡ đường kính từ 13Fr đến 19Fr, chiều dài 15cm hay 23cm - Chất liệu của các chi tiết: Cannula: polyurethane (PUR), thép không rỉ | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 10
302 | Cannula tĩnh mạch 01 nòng các cỡ | [5 empty] | -Phủ chất chống đông máu - Thời gian sử dụng lên đến 30 ngày khi dùng với bộ phổi tương thích với máy ECMO Maquet. - Bộ gồm cannula, dụng cụ đặt, dây hỗ trợ cố định ống, miếng dán cố định bằng nhựa - Các cỡ đường kính từ 15Fr đến 25Fr, chiều dài 38cm hay 55cm - Chất liệu của các chi tiết: Cannula: polyurethane (PUR), thép không rỉ | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 3
303 | Bộ chèn dưới da 100 | [5 empty] | Bộ nong dưới da dùng cho cannula ECMO: - Bộ gồm ống nong, dây dẫn hướng (guide wire), dao mổ nhỏ, bơm tiêm, kim tiêm - Kích cỡ: đường kính 0.097 cm x chiều dài 100 cm | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 10
304 | Bộ chèn dưới da 150 | [5 empty] | Bộ nong dưới da dùng cho cannula ECMO: -Bộ gồm ống nong, dây dẫn hướng (guide wire), dao mổ nhỏ, bơm tiêm, kim tiêm -Kích cỡ: Đường kính 0.097 cm x chiều dài 150 cm | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 3
305 | Cannulae động mạch trẻ em có lỗ thông khí | [5 empty] | Ca-nuyn (cannula), các cỡ từ 10-16Fr, co nối 1/4, dài 22,9 cm | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 6
306 | Bộ dây nối đường truyền tĩnh mạch có 3 đầu nối an toàn không kim | [5 empty] | Hệ thống kín 12,7cm ± 10%, 03 nhánh với 03 đầu kết nối | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 1000
307 | Huyết áp động mạch xâm lấn 1 đường | [5 empty] | Bao gồm :, bộ IV (macrodrip), Dây nối chịu áp, hai khóa ba ngã Phạm vi đo huyết áp: -30 to +300 mm Hg Nhiệt độ hoạt động: 15˚ to 40˚C Độ nhạy: 5.0µ V/V/mm Hg ± 1% Tiêu chuẩn chất lượng: Có Chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE theo Điều 52 Quy định (EU) 2017/745 về Thiết bị y tế (MDR) hoặc - Thư chấp thuận 510(k) (510k clearance letter) do FDA cấp và công khai tại 510(k) Premarket Notification Database | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 1000
308 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng | [5 empty] | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng các số số 4FR, số 5FR, số 7FR), Tiêu chuẩn chất lượng: Có Chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE theo Điều 52 Quy định (EU) 2017/745 về Thiết bị y tế (MDR) hoặc - Thư chấp thuận 510(k) (510k clearance letter) do FDA cấp và công khai tại 510(k) Premarket Notification Database | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 280
309 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng | [5 empty] | Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng trẻ em 4.5F, 5.5F Tiêu chuẩn chất lượng: Có Chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE theo Điều 52 Quy định (EU) 2017/745 về Thiết bị y tế (MDR) hoặc - Thư chấp thuận 510(k) (510k clearance letter) do FDA cấp và công khai tại 510(k) Premarket Notification Database | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 280
310 | Catheter chạy thận nhân tạo 2 nòng 6.5 Fr | [5 empty] | Bộ dụng cụ mở đường vào mạch máu các loại Catheter chạy thận 02 đường 6.5fr Bao gồm: kim chọc, dây dẫn, ống có van tạo đường vào lòng mạch - introducer sheath Tiêu chuẩn chất lượng: Có Chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE theo Điều 52 Quy định (EU) 2017/745 về Thiết bị y tế (MDR) hoặc - Thư chấp thuận 510(k) (510k clearance letter) do FDA cấp và công khai tại 510(k) Premarket Notification Database | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 10
311 | Catheter chạy thận nhân tạo 2 nòng các cỡ | [5 empty] | Bộ dụng cụ mở đường vào mạch máu các loại Catheter chạy thận 02 đường từ 6.5F đến 12F Bao gồm: kim chọc, dây dẫn, ống có van tạo đường vào lòng mạch - introducer sheath Tiêu chuẩn chất lượng: Có Chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE theo Điều 52 Quy định (EU) 2017/745 về Thiết bị y tế (MDR) hoặc - Thư chấp thuận 510(k) (510k clearance letter) do FDA cấp và công khai tại 510(k) Premarket Notification Database | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 50
312 | Catheter chạy thận nhân tạo 2 nòng các cỡ dài 15cm | [5 empty] | Bộ dụng cụ mở đường vào mạch máu các loại Catheter chạy thận 02 đường từ 6.5F đến 12F Bao gồm: kim chọc, dây dẫn, ống có van tạo đường vào lòng mạch - introducer sheath Tiêu chuẩn chất lượng: Có Chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE theo Điều 52 Quy định (EU) 2017/745 về Thiết bị y tế (MDR) hoặc - Thư chấp thuận 510(k) (510k clearance letter) do FDA cấp và công khai tại 510(k) Premarket Notification Database | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 20
313 | Catheter 2 nòng lọc máu 11F | [5 empty] | Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu Chất liệu: thermosensitive PUR Kích thước (OD): 11F Chiều dài: 200 mm Đóng gói: (1) catheter, (1) Kim luồn, (1) dây luồn J-tip 0.038 x 700 mm, (2) nắp đậy tiêm truyền , (1) nong mạch 11F x 150 mm | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 1
314 | Túi đựng dịch thải | [5 empty] | Túi đựng dịch thải dùng cho kỹ thuật lọc máu/thận nhân tạo. Dung tích: ≥ 5 Lít. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 300
315 | Co nối 3 nhánh chữ Y có hoặc không có khóa luer | [5 empty] | Co nối 3 nhánh chữ Y có hoặc không có khóa luer: 1/4 - 1/4 -3/8, 1/4 -1/4 - 1/4, 3/8 - 3/8 - 1/4, 3/8 -3/8 - 3/8. Tiêu chuẩn chất lượng: Có Chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE theo Điều 52 Quy định (EU) 2017/745 về Thiết bị y tế (MDR) | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 34
316 | Co nối thẳng có hoặc không có khóa luer | [5 empty] | Co nối thẳng có hoặc không có khóa luer: 1/4 -1/4 , 1/4 - 3/8, 3/8 -3/8. Tiêu chuẩn chất lượng: Có Chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE theo Điều 52 Quy định (EU) 2017/745 về Thiết bị y tế (MDR) | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 80
317 | Catheter chẩn đoán mạch vành | [5 empty] | Catheter chẩn đoán mạch vành Có các cỡ 4 Fr và 5 Fr Đạt tiêu chuẩn chất lượng: Có Chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE theo Điều 52 Quy định (EU) 2017/745 về Thiết bị y tế (MDR) | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 6
318 | Bộ dụng cụ mở đường vào mạch máu | [5 empty] | Bộ dụng cụ mở đường vào mạch máu các loại Các cỡ: 4 Fr, 5 Fr và 6 Fr Bao gồm: kim chọc, dây dẫn, ống có van tạo đường vào lòng mạch - introducer sheath Đạt tiêu chuẩn chất lượng: Có Chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE theo Điều 52 Quy định (EU) 2017/745 về Thiết bị y tế (MDR) hoặc - Thư chấp thuận 510(k) (510k clearance letter) do FDA cấp và công khai tại 510(k) Premarket Notification Database | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 20
319 | Bộ dây đo áp lực nội sọ tại nhu mô não | [5 empty] | Catheter có gắn cảm biến (sensor) ở đầu nằm trong ống dẫn silicon 3mm, có que dẫn đường, có dây dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài để giải áp và có vạch đánh dấu độ sâu Mũi khoan xương sọ, đường kính 3,5mm có thể điều chỉnh độ sâu Que điều chỉnh độ sâu mũi khoan Trocar có ống tạo đường hầm Trocar có ống tạo đường hầm Vòng nhựa cố định Nút khóa để dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài Tương thích vơi máy đo Áp lực nội sọ RaumedicAG - Model NPS3 - Nhà sản xuất Raumedic AG hoặc máy đo áp lực nội sọ PRESSIO 2 - Medel PSO 4000 - Nhà sản xuất SOPHYSA | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 10
320 | Bộ quả lọc máu liên tục | [5 empty] | Quả lọc máu liên tục kèm bộ dây dẫn có diện tích màng: 0,9m2 Tương thích với máy lọc máu Prismaflex | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 20
321 | Bộ quả lọc máu liên tục | [5 empty] | Bộ quả lọc máu liên tục có diện tích bề mặt màng 0.6 m2 Tương thích với máy lọc máu Prismaflex | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 30
322 | Bộ quả trao đổi huyết tương | [5 empty] | Quả lọc trao đổi huyết tương được kết nối sẵn với bộ dây dẫn có diện tích màng: 0,15 m2, tương thích với máy lọc máu Prismaflex | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 50
323 | Bộ quả trao đổi huyết tương | [5 empty] | Quả lọc trao đổi huyết tương được kết nối sẵn với bộ dây dẫn có diện tích màng: 0,35 m2,tương thích với máy lọc máu Prismaflex | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 170
324 | Bộ quả lọc dùng cho máy lọc máu liên tục | [5 empty] | Quả lọc, màng lọc máu và hệ thống dây dẫn đi kèm trong siêu lọc máu, lọc máu liên tục Thể tích trong quả lọc 60ml ± 10% Tương thích với máy lọc máu Prismaflex | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 10
325 | Quả lọc máu liên tục có gắn Heparin | [5 empty] | Quả lọc máu liên tục có gắn Heparin kèm bộ dây dẫn có 3 chức năng: loại bỏ Cytokine, loại bỏ nội độc tố, lọc máu liên tục (loại bỏ dịch và độc tố Urê huyết) Tương thích với máy lọc máu Prismaflex | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 20
326 | Kim cánh bướm thận nhân tạo | [5 empty] | Kim cho thận nhân tạo, có cánh xoay được Kích cỡ: 16G - Có Chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE theo Điều 52 Quy định (EU) 2017/745 về Thiết bị y tế (MDR) hoặc - Thư chấp thuận 510(k) (510k clearance letter) do FDA cấp và công khai tại 510(k) Premarket Notification Database | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 700
327 | Quả lọc thận 0.9m2 | [5 empty] | Diện tích quả lọc 0.9m2± 10% Có Chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE theo Điều 52 Quy định (EU) 2017/745 về Thiết bị y tế (MDR) hoặc - Thư chấp thuận 510(k) (510k clearance letter) do FDA cấp và công khai tại 510(k) Premarket Notification Database | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 200
328 | Quả lọc thận 1.1m2 | [5 empty] | Diện tích quả lọc 1.1m2± 10% Có Chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE theo Điều 52 Quy định (EU) 2017/745 về Thiết bị y tế (MDR) hoặc - Thư chấp thuận 510(k) (510k clearance letter) do FDA cấp và công khai tại 510(k) Premarket Notification Database | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 50
329 | Bộ cảm ứng sensor SPO2 sơ sinh | [5 empty] | Cảm biến đo nồng độ SpO2 qua da, dài 50 cm, dùng cho trẻ sơ sinh và dùng một lần. Loại cảm biến: Phản xạ Dải đo từ 0-100%, độ phân giải 1% Độ chính xác : ±2% ( nhi và người lớn) và ±3% ( trẻ sơ sinh) Tương thích với dòng monitor Vista 120 ( Vista 120, Vista 120S, Vista 120 SC) và Vista 300 | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 1768
330 | Bộ cảm ứng sensor SPO2 | [5 empty] | Cảm biến đo SpO2 dùng 1 lần | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 20
331 | Súng sinh thiết gan bán tự động – lấy mô dạng lõi, có kèm kim dẫn đường | [5 empty] | 1. Kích thước kim (Gauge) + Kim sinh thiết: 16Gx 10cm Kim dẫn đường: (Coaxial) 15 x 6,6cm + Kim sinh thiết: 18Gx 10cm Kim dẫn đường: (Coaxial) 17 x 6,6cm 2. Chất liệu: Thân kim làm từ thép không gỉ y tế, tay cầm bằng nhựa polymer cao cấp | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 15
332 | Bộ Thắt tĩnh mạch thực quản | [5 empty] | Bao gồm đầu thắt trong suốt (PC + silicon), vòng cao su tự nhiên, dây dẫn và tay quay/tay cầm. Thường từ 4 đến 10 vòng cao su được lắp sẵn trên một đầu thắt. Tương thích với các loại máy nội soi có kênh can thiệp 2.8mm, có đường kính ngoài dây soi từ 8.6mm - 14mm. Vòng thun: Chất liệu cao su Gồm: 1. Đầu thắt Đã lắp sẵn các vòng cao su. 2. Dây kéo : Để kích hoạt thả vòng. 3. Tay cầm điều khiển 4. Ống thông/Dây dẫn | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 15
333 | Mặt nạ gây mê dùng trong nội soi | [5 empty] | Chất liệu PVC hoặc silicone, kích cỡ dành cho trẻ em (cỡ 1, 2, 3) Mask có lỗ thủng cho ống nội soi mềm đi qua, viền bóng mềm | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 60
334 | Buồng tiêm truyền hóa chất cấy dưới da cỡ 6F | [5 empty] | Buồng tiêm làm bằng titanium. - Catheter làm bằng polyurethane - Đường kính: 28mm - Chiều cao: 9.9mm - Thể tích trong: 0.5ml - Catheter cỡ 6F - Buồng tiêm cố định đặt lâu dài dưới da - Cho phép truyền được chất cản quang, cản từ trực tiếp - Có Chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE theo Điều 52 Quy định (EU) 2017/745 về Thiết bị y tế (MDR) hoặc - Thư chấp thuận 510(k) (510k clearance letter) do FDA cấp và công khai tại 510(k) Premarket Notification Database | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | cái | 20
335 | Kim truyền buồng tiêm dưới da an toàn | [5 empty] | Chất liệu: kim làm bằng thép không gỉ, có tráng silicone - Kim có kích cỡ 19G, 20G, 22G. - Chiều dài kim: 12.7 mm, 19 mm, 25 mm, 38 mm - Thể tích mồi: 0.3ml - Có cơ chế an toàn tác động kép bảo vệ mũi kim và khóa kim vào đúng vị trí - Thời gian sử dụng lên đến 7 ngày Có Chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE theo Điều 52 Quy định (EU) 2017/745 về Thiết bị y tế (MDR) hoặc - Thư chấp thuận 510(k) (510k clearance letter) do FDA cấp và công khai tại 510(k) Premarket Notification Database | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | cái | 400
336 | Điện cực đo điện não | [5 empty] | Điện cực đĩa vàng đo điện não dạng Cup: - Đường kính điện cực: 10mm. - Cảm biến bằng Cốc vàng, Ag / AgCl, dạng hình Cup. - Kết nối thiết bị bằng cổng 1,5mm. Quy cách tối thiểu 12 sợi/ bịch. - Kích cỡ: dây dài 150cm Có Chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE theo Điều 52 Quy định (EU) 2017/745 về Thiết bị y tế (MDR) hoặc - Thư chấp thuận 510(k) (510k clearance letter) do FDA cấp và công khai tại 510(k) Premarket Notification Database | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bịch | 10
337 | Gel dẫn truyền điện não | [5 empty] | Gel dẫn truyền điện cơ, điện não: - Thành phần: có chứa Polyoxyethylene 20 Cetyl Ether, Water, Glycerin, Calcium Carbonate, 1,2 Propanediol, Potassium Chloride, Gelwhite, Sodium Chloride - Chất liệu dạng: Gel. Quy cách đóng gói: tối thiểu 3 lọ/hộp, lọ tối thiểu 228Gr Có Chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE theo Điều 52 Quy định (EU) 2017/745 về Thiết bị y tế (MDR) hoặc - Thư chấp thuận 510(k) (510k clearance letter) do FDA cấp và công khai tại 510(k) Premarket Notification Database | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 30
338 | Gel tẩy da dùng cho điện não | [5 empty] | Gel điện cơ, điện não giúp tăng độ nhạy trong đo dẫn truyền thần kinh *Thành phần : có chứa Aluminum Oxide, 1,2 Propanediol, Sodium Polyacrylate *Không kích ứng da *Chất liệu dạng: gel Quy cách đóng gói: tối thiểu 3 tuýp/hộp, tuýp tối thiểu 114g Có Chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE theo Điều 52 Quy định (EU) 2017/745 về Thiết bị y tế (MDR) hoặc - Thư chấp thuận 510(k) (510k clearance letter) do FDA cấp và công khai tại 510(k) Premarket Notification Database | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 20
339 | Băng thun y tế | [5 empty] | Băng thun y tế 2 móc, 3 móc thành phần: làm từ sợi polyester và cao su thiên nhiên, màu trắng. Size 0.075mx3m, 0.1mx3m. Dùng để cố định các điện cực đĩa vàng trên da đầu trên quá trình đo điện não đồ. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cuộn | 150
340 | Ống thông đuôi lợn dẫn lưu màng phổi | [5 empty] | Cỡ 8Fr, dài 15 cm Có kim 18G, dài 7 cm Dây dẫn 0.28 cm, dài 40 cm 01 ống thông đuôi lợn 01 ống nong 8Fr 01 dây dẫn phủ TFE 01 kim chọc dò qua da 01 đầu nối 01 khóa ba chạc | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 30
341 | Hậu môn tạm | [5 empty] | Loại túi: 2 mảnh, xả đáy (tháo rời được), Cơ chế khóa: Khóa kẹp cong Kích thước vòng gắn: 35 mm rộng 22 mm Chiều dài túi: 20cm Có đế dán Có màng ngăn mùi | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 720
342 | Phin lọc khuẩn cho máy đo chức năng hô hấp | [5 empty] | Chất liệu: PVC/PP/PE/PS Màng lọc tĩnh điện, hiệu suất lọc vi khuẩn ≥ 99.9%, vi rút ≥ 99.9%. Khoảng chết ≤ 45ml Hoặc tương đương Tương thích với máy đo chức năng hô hấp Vyntus APS | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | cái | 500
343 | Bộ lấy đờm khép kín | [5 empty] | Một bộ bao gồm:01 lọ lấy đờm thể tích 40ml ± 1ml kèm nắp thay thế sau khi hút dịch để đậy kín đem đi xét nghiệm. 01 nắp đậy có 1 đầu kết nối tương thích với sonde hút và 1 đầu tương thích với máy hút đờm.01 tem nhãn ghi tên bệnh nhân | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | cái | 200
344 | Chổi cọ rửa của ống nội soi Olympus | [5 empty] | Chổi cọ rửa ống nội soi phế quản. Đường kính phần thân chổi không lớn hơn 1mm, chiều dài làm việc 120cm ±5%. Tương thích với ống nội soi phế quản trẻ em Olympus. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 50
345 | Kìm sinh thiết qua ống nội soi phế quản mềm cỡ 2,0mm | [5 empty] | Kìm sinh thiết dùng qua ống nội soi phế quản, ngàm hình oval hoặc ngàm cá sấu, sử dụng được với kênh làm việc có đường kính tối thiểu 2mm, chiều dài làm việc 1150mm ± 5%. Tương thích với ống nội soi phế quản Olympus. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 5
346 | Kìm sinh thiết qua ống nội soi phế quản mềm cỡ 1,2mm | [5 empty] | Kìm sinh thiết dùng qua ống nội soi phế quản, sử dụng được với kênh làm việc có đường kính tối thiểu 1.2mm, chiều dài làm việc 1150mm ±5%. Tương thích với ống nội soi phế quản Olympus. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 5
347 | Thòng lọng lấy dị vật cỡ 1,2mm | [5 empty] | Thòng lọng lấy dị vật qua nội soi phế quản, sử dụng được với kênh dụng cụ có đường kính tối thiểu 1.2 mm, chiều dài làm việc tối thiểu 1150 mm. Hoặc tương đương. Tương thích với ống nội soi phế quản Olympus | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 15
348 | Thòng lọng lấy dị vật cỡ 2mm | [5 empty] | Kìm lấy dị vật qua nội soi phế quản, sử dụng được với kênh dụng cụ có đường kính tối thiểu 2mm, chiều dài làm việc tối thiểu là 1150mm. Tương thích với ống nội soi phế quản Olympus. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 10
349 | Van hút ống nội soi mềm | [5 empty] | Van hút cho ống nội soi khí phế quản. Tương thích với ống nội soi hãng Olympus. Đạt chứng nhận: CE | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 10
350 | Van sinh thiết ống nội soi mềm | [5 empty] | Van kênh làm việc (van sinh thiết) dùng cho ống nội soi khí phế quản Tương thích với ống nội soi hãng Olympus Đạt chứng nhận: CE | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 10
351 | Ống chữ T thanh quản silicone | [5 empty] | Ống hình chữ T chất liệu silicone có lòng rỗng, được đặt vào đoạn thanh quản bị hẹp giúp đường thở thông thoáng. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 20
352 | Ngáng miệng trẻ em | [5 empty] | Ngáng miệng dùng nhiều lần cho trẻ em, chất liệu nhựa y tế, không có latex, dùng cho các ống nội soi. Có 02 cỡ, phù hợp với ống nội soi có đường kính ngoài của thân ống lần lượt là tối đa 10mm và tối đa 7mm. Có thể hấp tiệt trùng ở 132–135°C. Có Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE theo Điều 52 Quy định (EU) 2017/745 về Thiết bị y tế (MDR). | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 10
353 | Bộ dụng cụ đo âm ốc | [5 empty] | Bộ gồm 2 khoản: 1 Eartip và 1 Probe tube (Đầu gắn núm và núm). Gói ≥ 100 bộ, tương thích với máy Maico-Eroscan. Hoặc tương đương. Hàng hoá không bắt buộc là thiết bị y tế. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Gói | 350
354 | Bộ chăn quấn hạ thân nhiệt dùng cho trẻ sơ sinh | [5 empty] | Tương thích với máy hạ thân nhiệt Criticool, dùng một lần, bao phủ đến 80% bề mặt cơ thể bệnh nhân, bộ ≥ 1 áo. Dùng cho trẻ sơ sinh. Hoặc tương đương. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 35
355 | Catheter tĩnh mạch rốn | [5 empty] | Ống thông tĩnh mạch rốn sơ sinh Chất liệu: Polyvinylclorua (PVC) hoặc Polyurethane (PUR) trong suốt, có vạch cản quang và vạch chia mỗi cm Kích cỡ tối thiểu: 3.5Fr, 4Fr Chiều dài: 38 - 40cm (±5%) Tiệt khuẩn Hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 600
356 | Catheter tĩnh mạch sơ sinh | [5 empty] | Được làm từ chất liệu polyurethane, có cản quang, có cỡ 28G. Trên catheter có đánh dấu từng cm. Phần cuối catheter có cánh và đoạn nối dài (8cm ± 5%). Dùng cho trẻ sơ sinh < 1 kg. Catheter tĩnh mạch trung tâm luồn từ ngoại vi dùng để truyền thuốc, dịch và thức ăn cho trẻ sơ sinh. Đóng gói tiệt trùng từng cái. Hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 700
357 | Gọng mũi sơ sinh các số | [5 empty] | Sử dụng cho hỗ trợ thở CPAP/HFNC với lưu lượng Oxy ẩm thấp hoặc cao: - Kháng lực dòng: 0,446 cmH₂O/(L/phút) tại lưu lượng 2,5 L/phút. - Ngạnh cong, mềm - Kích thước được mã hóa màu khác nhau - Khoảng cách vách ngăn có các cỡ: 2.5 mm, 4.2 mm, 4.8 mm, sai số cho phép ±5% và đường kính ngoài nhánh thở từ 3 mm đến 4 mm. - Đi kèm đầu nối oxy 15mm - Chất liệu của ống và ngạnh cannula cùng bộ chuyển đổi 15mm: PVC - Chất liệu vòng chữ O: Silicone - Chất liệu bộ chuyển đổi oxy: Acrylic - Không chứa cao su tự nhiên hoặc nhựa DEHP Hoặc tương đương. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 160
358 | Gọng mũi sơ sinh các số | [5 empty] | Dùng cho máy trợ thở CPAP Đường kính ngoài (OD) lần lượt là: 3.1mm, 3.6mm, 4.4 mm, sai khác kích thước cho phép ≤ 5% hoặc có các số: 0, 1, 2 hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 1000
359 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc 1A | [5 empty] | Mỗi 10 lít dung dịch đậm đặc gồm: + Natri clorid: 2106,76 g; + Kali clorid: 52,19g; + Calci clorid dihydrat: 77,19 g; + Magnesi clorid hexahydrat: 35,58g; + Acid acetic băng: 63,05 g; + Glucose monohydrat: 385,05 g; + Nước tinh khiết vừa đủ 10 lít. - Sử dụng tương thích với dịch B (Bicarbonat) theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Can | 240
360 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc 1B | [5 empty] | - Mỗi 10 lít dung dịch đậm đặc gồm: + Natri bicarbonat: 840g; + Dinatri edetat dihydrat: 0,5g; + Nước tinh khiết vừa đủ 10 lít. - Sử dụng tương thích với dịch A (Acid) theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Can | 240
361 | Bộ dây chạy thận nhân tạo | [5 empty] | Dây được làm bằng nguyên liệu Polyvinylchloride tiêu chuẩn y tế, không Pyrogenic, không Latex. - Tổng chiều dài dây: dây tĩnh mạch 2825mm, dây động mạch 3685mm (sai số cho phép ± 5%) - Thể tích mồi: không quá 140ml - Kích cỡ dây phần tiếp xúc bơm máu ( đường kính trong x đường kính ngoài x chiều dài): 6,35 x 9,75 x (340 - 370) mm - Có túi báo áp lực Pilow giúp phát hiện thiếu máu động mạch. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 60
362 | Phin lọc khí kiểm soát áp lực | [5 empty] | Phin lọc khí kiểm soát áp lực giúp ngăn ngừa nhiễm chéo trên đường dịch. Màng lọc ngăn vi khuẩn, vi rút với đường kính lỗ lọc 0.1 microns. Nắp đậy trên từng phin lọc đáp ứng kỹ thuật vô khuẩn. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Chiếc | 22
363 | Dung dịch khử qủa lọc thận | [5 empty] | Thành phần chính bao gồm: + Hydrogen Peroxide 25 -30% w/w + Acetic Acid 5-10% w/w + Peracetic Acid 5% w/w. Dùng để rửa và khử trùng quả lọc thận nhân tạo | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Can | 4
364 | Acid Citric | [5 empty] | Thành phần: Acid Citric hàm lượng ≥ 99,5%. Dùng trong chạy thận nhân tạo | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Kg | 8
365 | Ampu bóp bóng giúp thở | [5 empty] | Bộ bao gồm: - 1 bóp bóng bằng PVC y tế, không chứa latex - 1 mặt nạ phù hợp theo cỡ - 1 túi chứa khí Oxy - 1 dây dẫn oxy dài 200cm - Có van điều chỉnh áp lực: 60 cm H2O cho người lớn; 40cm H2O cho trẻ em - Các size khác nhau dùng cho đối tượng người lớn và trẻ em Ampu bóp bóng bằng tay dùng để hỗ trợ thông khí khi cấp cứu cho bệnh nhân mà không có sự hỗ trợ của các loại máy thở. Tiêu chuẩn CE | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 50
366 | Ampu bóp bóng giúp thở sơ sinh | [5 empty] | Đóng gói: 01 bóng bóp cấp cứu + 01 mặt nạ + 01 túi chứa khí + 01 bộ dây nối oxy+ 01 bộ đường thông khí. size : sơ sinh : ≤ 250ml | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 20
367 | Bộ đèn đặt nội khí quản 3 lưỡi (người lớn) | [5 empty] | Gồm 1 thân 3 lưỡi số 1, 2, 3; lưỡi cong hoặc lưỡi thẳng, chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 8
368 | Bộ đèn đặt nội khí quản 3 lưỡi dành cho trẻ sơ sinh | [5 empty] | -Bộ đèn đặt nội khí quản gồm 1 thân đèn và 3 lưỡi dành cho trẻ sơ sinh có 3 kích cỡ: 00; 0; 1, chất liệu thép không gỉ. - Bộ đèn đặt nội khí quản gồm 1 thân đèn và 3 lưỡi dành cho trẻ em có 3 kích cỡ: 0; 1; 2, chất liệu thép không gỉ | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 20
369 | Dây garo | [5 empty] | Dây garo có độ đàn hồi, co giãn tốt; chiều dài từ ≥ 30 cm, chiều rộng 2,5 cm ±10%; có khóa bằng nhựa chắc chắn, điều chỉnh được độ siết, dễ đóng mở; sử dụng nhiều lần. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 30
370 | Huyết áp kế người lớn không kèm tai nghe | [5 empty] | Huyết áp kế cơ dùng cho người lớn gồm: - 01 đồng hồ đo áp lực có kẹp gài; dải đo bao phủ tối thiểu 0–300 mmHg; độ chia không quá 2 mmHg; sai số không vượt quá ±3 mmHg. - 01 băng quấn bằng vải, có túi hơi bằng cao su ; kích thước băng quấn: rộng 140–150 mm, dài 500–540 mm; phù hợp chu vi cánh tay người lớn khoảng 22–44 cm. - 01 quả bóp có van xả khí và dây dẫn khí bằng cao su | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 80
371 | Huyết áp nhi | [5 empty] | Máy đo huyết áp cơ dùng cho trẻ em bao gồm: + 01 đồng hồ đo áp lực, dải đo bao phủ tối thiểu từ 0–300 mmHg; độ chia không quá 2 mmHg; sai số không vượt quá ±3 mmHg. + 01 bóng bóp, van xả khí và dây dẫn khí bằng cao su, bền và kín khí. + 1 vòng bít huyết áp bằng vải, phù hợp kích thước trẻ em: rộng từ 85 đến 110 mm, dài từ 300 - 345 mm, chu vi cánh tay trẻ em khoảng 18 - 30 cm Đạt tiêu chuẩn CE | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 40
372 | Ống nghe Huyết áp kế | [5 empty] | Cấu hình Ống nghe: - Mặt nghe: gồm chuông và màng nghe, được thiết kế 2 mặt - Ống nghe 2 tai làm bằng đồng thau - Dây chữ Y làm bằng nhựa PVC | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 140
373 | Kéo inox 16cm | [5 empty] | Chất liệu thép không gỉ, dài 16cm ± 5% | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 300
374 | Kéo cắt chỉ y tế 10 - 12 cm | [5 empty] | Kéo cắt chỉ y tế, chất liệu thép không gỉ, dài 10 - 12 cm | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 180
375 | Kẹp khuỷa 14cm | [5 empty] | Kẹp khuỷu, chất liệu thép không gỉ, dài 14cm ± 5% | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 12
376 | Kềm kẹp kim 16 cm | [5 empty] | Kềm kẹp kim, chất liệu thép không gỉ dài 16 cm ± 5% | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 50
377 | Khay hình quả thận,dung tích 500ml,dài 250mm | [5 empty] | Khay hình quả thận (quả đậu), chất liệu thép không gỉ, dung tích ≥ 400ml, chiều dài 250mm ± 5% | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 15
378 | Khay inox chữ nhật, kích thước 22 x 32 cm | [5 empty] | Khay hình chữ nhật, chất liệu: thép không gỉ, kích thước 22 x 32cm, sai số kích thước ±10% | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 400
379 | Mặt nạ thở bộ khí dung | [5 empty] | _Dây dẫn có chiều dài ≥ 2m, chống gập hoặc thiết kế tương đương đảm bảo dòng khí liên tục trong quá trình sử dụng _Chất liệu: nhựa PVC y tế hoặc vật liệu tương đương, màu trắng trong _Có các cỡ phù hợp cho trẻ em và người lớn, hoặc tương đương theo phân loại của nhà sản xuất _Đạt tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135 hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 1300
380 | Ấn đè củng mạc | [5 empty] | Dụng cụ ấn đè củng mạc, hai đầu, tổng chiều dài ≥ 130mm Chất liệu: thép không gỉ, hợp kim titan hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 2
381 | Bay trộn thuốc | [5 empty] | Chất liệu: thép không rỉ. Bay 2 đầu , 01 đầu tù và một đầu mũi nhọn | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 5
382 | Bộ chích chắp chất liệu titan | [5 empty] | Bộ chích chắp gồm: 1. Kẹp chắp Lambert, tròn, loại nhỏ: - Đường kính đĩa dưới khoảng 10mm hoặc tương đương - Đường kính trên 8mm hoặc tương đương - Khóa đinh vít - Dài 90 - 100mm - Chất liệu titan 2. Kẹp chắp Lambert, tròn, loại vừa: - Đường kính đĩa dưới khoảng 15mm hoặc tương đương - Đường kính trên khoảng 12mm hoặc tương đương - Khóa đinh vít - Dài 90 - 100mm - Chất liệu titan | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 6
383 | Kim bơm rửa cùng đồ | [5 empty] | Kim bơm rửa cùng đồ, chất liệu thép không gỉ, đường kính 0,4 - 0,6mm | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 5
384 | Kim nong lỗ lệ bằng bạc | [5 empty] | Kim nong lỗ lệ, chất liệu làm bằng hợp kim titan hoặc thép không gỉ, có cỡ đầu nong phù hợp cho trẻ em | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 5
385 | Mặt gương nha khoa | [5 empty] | Mặt gương nha khoa, chất liệu thép không gỉ, mặt gương sáng bóng, có thể lắp được với cán gương tiêu chuẩn. Có đường kính mặt gương 20mm, 22mm, 24mm | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 150
386 | Ống chích sắt | [5 empty] | Ống tiêm nha, dung tích 1.8ml, chất liệu: thép không rỉ | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cây | 10
387 | Thám châm | [5 empty] | Thám châm dài 16-18cm, 2 đầu làm việc móc cong hoặc tương đương, chất liệu: thép không gỉ | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 80
388 | Thước đo giác mạc | [5 empty] | Thước đo giác mạc; kiểu Castroviejo, có vít điều chỉnh và khóa cố định; khoảng đo tối thiểu 0–20 mm; Chất liệu thép không gỉ, hợp kim titan hoặc vật liệu tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 4
389 | Mask gây mê các số | [5 empty] | _Mặt nạ gây mê, chất liệu PVC y tế hoặc tương đương, không chứa latex, không DEHP. _Có van điều chỉnh áp lực đệm _Khớp nối có đường kính tiêu chuẩn 22/15mm _Có đầy đủ các cỡ phù hợp cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, trẻ em và người lớn (size 0 - 6 hoặc tương đương theo phân loại của nhà sản xuất) _Có ký hiệu nhận biết kích cỡ trên sản phẩm | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 120
390 | Mỏ vịt nhỏ | [5 empty] | Mỏ vịt khám sản phụ khoa cỡ nhỏ, chất liệu thép không gỉ | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 40
391 | Mỏ vịt trung | [5 empty] | Mỏ vịt khám sản phụ khoa cỡ trung, chất liệu thép không gỉ | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 114
392 | Kẹp phẫu tích | [5 empty] | Kẹp phẫu tích, dài 16cm ± 5%, có thể cung ứng cả 2 loại có răng hoặc không có răng | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 140
393 | Mask oxy không túi | [5 empty] | Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC y tế nguyên sinh, không chứa độc tố, màu trắng trong, không có chất tạo màu. Kẹp mũi có thể điều chỉnh. Dây đeo cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. Các cỡ: S,M, L, XL. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 30
394 | Kelly cong | [5 empty] | Kẹp cầm máu Kelly cong, dài 16cm Chiều dài: 160mm (16cm) (± 10%), Vật liệu thép không rỉ | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 23
395 | Bình chứa khí oxy>=8kg | [5 empty] | Bộ bình + đồng hồ Chỉ định: Bình oxy hỗ trợ thở cấp cứu dùng trong các cơ sở y tế , Thể tích: 9-10 lít, Cân nặng: 10 Kg. Chiều cao: 60cm, Đường kính: 14-15cm. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bình | 16
396 | Cán gương nha khoa | [5 empty] | Cán gương Kích thước: dài 12cm (±10%) Chất liệu thép không gỉ | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 80
397 | Chén Inox | [5 empty] | Kích thước: Đường kính 9cm, Cao 4.5cm Chất liệu: Thép không gỉ. Sai số kích thước ±10% | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 110
398 | Hộp gòn inox | [5 empty] | Chất liệu inox * Kích thước : 8 cm x 6cm, sai số kích thước phép ± 20% | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 132
399 | Kẹp gắp nha khoa | [5 empty] | Kích thước: dài 18cm, sai số cho phép ±20 %, Được làm bằng chất liệu thép không gỉ | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 80
400 | Nhiệt kế điện tử hồng ngoại đo trán | [5 empty] | Kiểm tra nhiệt độ cơ thể vùng trán. Cho kết quả chính xác trong 1s, đo được nhiệt độ môi trường, vật thể. Bộ nhớ 30 lần kèm theo, tầm đo rộng từ 0-100° C. độ chính xác kỹ thuật:+-0.2° C. Nhiệt độ hoạt động: Thân nhiệt:16.0°- 40.2°C. Độ chính xác +-0.2°C. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 8
401 | Nhiệt kế điện tử | [5 empty] | Cấu hình nhiệt kế: 1 nhiệt kế gồm bao pin, vỏ đựng, 5 vỏ bọc đầu đo, hướng dẫn sử dụng - Vị trí đo: miệng, nách, hậu môn - Thời gian đo: nách 120 giây, miệng 80 giây và hậu môn 60 giây - Hiển thị nhiệt độ: độ C và độ F | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 16
402 | Nhiệt kế thủy ngân | [5 empty] | Nhiệt kế thủy ngân dùng kiểm tra nhiệt độ cơ thể, có vạch chia độ rõ nét, Phạm vi đo 32 C - 42 °C | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 140
403 | Ống cắm panh | [5 empty] | Chất liệu inox, đường kính 5 - 6cm và cao 15cm, sai số kích thước ±20% | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 110
404 | Túi đựng Oxy 42 lít | [5 empty] | Hộp/1 cái. Dung tích: 42 lít. Công dụng: dùng để dự trữ oxy cho bệnh nhân. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 50
405 | Kim nha khoa | [5 empty] | Kim tiêm nha khoa dùng một lần, tiệt trùng .Vật liệu thép không gỉ. Kim siêu nhỏ, sắc bén giảm cảm giác đau và khó chịu cho bệnh nhân. Kim có độ bền cao, khó gãy. Có các kích cỡ: 27GS, 27GL | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 2800
406 | Que đè lưỡi thẳng | [5 empty] | Chất liệu thép không gỉ, dài 14 cm x rộng 1,5 cm, sai số kích thước dao động 10% | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 400
407 | Xi măng trám răng | [5 empty] | Thiết kế dưới dạng thuỷ tinh ionomer gốc strontium có khả năng giải phóng fluoride cao với độ chảy tự do để đảm bảo làm ướt hiệu quả và bám dính chặt chẽ vào bề mặt răng. Quy cách hộp: 15g bột, 10g nước, 6g Dentin Conditioner. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 80
408 | Vật liệu trám răng - Zinc Oxide Powder | [5 empty] | Oxýt kẽm được sử dụng trong điều trị nội nha. Đóng gói hộp ≥ 110g. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 14
409 | Kim Đưa Chất Hàn Răng Vào Ống Tủy - Lentulo (21 mm, 25mm) | [5 empty] | Vật liệu thép không gỉ, có các chiều Dài 21mm, 25mm. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cây | 510
410 | Mũi khoan mài răng các cỡ | [5 empty] | Mũi khoan kim cương dùng trong mài cùi răng, trám răng, nội nha - Chất liệu: thép không gỉ, đầu mũi khoan phủ kim cương. Chiều dài mũi khoan: từ 0.1 - 12.2mm - Đường kính: từ 0.2 đến 4.2mm | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 500
411 | Ống hút nước bọt | [5 empty] | Dùng hút nước bọt khi điều trị nha khoa, chất liệu nhựa. Bên trong ống có dây kim loại nhỏ chắc chắn, giúp người dùng dễ dàng uốn cong và tạo hình theo ý muốn. Đầu hút mềm, nhẵn cho sự thoải mái, an toàn khi sử dụng. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Gói | 50
412 | Kim Khoan Răng- Reamers | [5 empty] | Trâm nội nha. Có các chiều dài 21mm, 25mm và 31mm, có các kích cỡ nằm trong khoản từ 10-50 | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 150
413 | Dung dịch eugenol | [5 empty] | Dung dịch Eugenol, Chai ≥ 30 ml. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 40
414 | Gel bôi tê nướu răng dùng trong nha khoa | [5 empty] | Thuốc tê bôi bề mặt - Thành phần: Benzocaine 20% - Lọ ≥29g | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 50
415 | Trâm gai lấy tủy | [5 empty] | Trâm gai nha khoa để lấy tủy răng. Bằng thép không gỉ dài 21mm , có 6 size với 6 màu riêng biệt cho từng size : số 1 (màu trắng) , số 2 ( màu vàng), số 3 (màu đỏ), số 4(màu xanh dương), số 5(màu xanh lá), số 6 ( màu đen) | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Vỉ | 60
416 | Diệt tủy | [5 empty] | Thuốc diệt tủy dùng trong nha khoa. Thành phần: Polyoxymethylene, Lidocaine hydrochloride, Eugenol | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 20
417 | Thanh nâng ngực kép các loại, các cỡ kèm ốc/vít | [5 empty] | Bộ thanh nâng định hình biến dạng lồng ngực, dùng trong điều trị dị tật lõm ngực, lồi ngực và các dị tật vừa lồi vừa lõm - Chất liệu: Titanium - Cấu tạo: Bộ thanh gồm 2 thanh ghép thành 1 cặp nẹp cố định vào thành ngực bằng ốc vít theo phương pháp bộ thanh kép. - Thanh đỡ có bề dày 3mm ở mỗi bên có lỗ. - Thanh nẹp có bề dày 2mm ở mỗi bên có rãnh. - Thanh đỡ và thanh nẹp mỗi thanh đều kèm ốc vít. - Kích thước thanh: 20-40cm - Tiệt khuẩn | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 10
418 | Thanh nâng ngực đơn các loại, các cỡ | [5 empty] | Thanh nâng ngực dùng trong bệnh lý lõm ngực. Kích cỡ : có 2 loại kích cỡ - Dành cho người lớn (loại A): bề rộng thanh ≤ 13mm, chiều dài có tối thiểu 11 kích thước từ ≤ 200 đến ≥ 400 (mm) - Dành cho trẻ em (loại B) : bề rộng thanh ≤ 10mm, chiều dài có tối thiểu 7 kích thước từ ≤ 160 đến ≥ 280 (mm) - Bề dày thanh 3mm - Có khắc chiều dài và rộng ngay trên thanh. - 2 cạnh có khía răng cưa dùng để buộc chỉ thép - Sản phẩm có lỗ và khấc ở hai đầu; hai đầu được bo tròn và thiết kế nhỏ thon; chính giữa thanh có dấu đánh dấu để uốn thanh chính xác, mép thanh cùn. - Chất liệu: hợp kim thép 316LVM dùng trong cấy ghép y tế. - Tiệt Khuẩn | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 10
419 | Bộ chăn quấn hạ thân nhiệt | [5 empty] | Có các số dùng cho trẻ có cân nặng từ 2.5-5kg, 5-16kg và ≥ 16kg. Tương thích với máy hạ thân nhiệt Arctic Sun. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 10
420 | Hóa chất xét nghiệm genotype HPV trên hệ thống PCR tự động | [5 empty] | Kit sử dụng trong xét nghiệm định tính in vitro trên Hệ thống realtime PCR tự động nhằm phát hiện DNA từ 14 chủng virus HPV (Human Papillomavirus) nguy cơ cao. Xét nghiệm nhận diện cụ thể các chủng HPV 16, 18, và 45 đồng thời báo cáo việc phát hiện các chủng nguy cơ cao khác (31/ 33/ 52/ 58) và (35/ 39/ 51/ 56/ 59/ 66/ 68) ở các mức độ lây nhiễm có liên quan về mặt lâm sàng. - Độ nhạy trong nhóm dân số sàng lọc: 100% - Độ đặc hiệu tối thiểu trong nhóm dân số sàng lọc: 93,2% - Độ phản ứng chéo, gây nhiễu khi có vi sinh vật khác: không có - Tỉ lệ nhiễm chéo giữa mẫu dương tính và âm tính khi phân tích: 0% - Tương thích với máy Alinity m. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Test | 29952
421 | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm genotype HPV trên hệ thống PCR tự động | [5 empty] | Bộ mẫu chứng dùng để xác định tính hợp lệ của xét nghiệm genotype HPV - Ống mẫu chứng âm tính: chứa beta globin plasmid DNA trong một dung dịch đệm có DNA truyền tải, - Ống mẫu chứng dương tính: chứa dưới 0,01% HPV16, HPV18, HPV39, HPV45, HPV58, dưới dạng không lây nhiễm, và beta globin plasmid DNA trong một dung dịch đệm có DNA truyền tải. - Quy cách: Hộp ≥ 2(12 x 0.6)ml - Tương thích với máy Alinity m. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 20
422 | Hóa chất xét nghiệm đo tải lượng của virus gây viêm gan B trên hệ thống PCR tự động | [5 empty] | Kit xét nghiệm dùng với hệ thống PCR tự động nhằm định lượng DNA của virus gây viêm gan B (HBV) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. - LOD: 10 IU/ml - Khoảng tuyến tính: chứa khoảng tuyến tính từ 10 IU/ml đến 2.000.000.000 IU/ml - Độ đặc hiệu: 100% - Phản ứng chéo, gây nhiễu khi có vi sinh vật khác: không có - Tỉ lệ nhiễm chéo giữa mẫu dương tính và âm tính khi phân tích: 0% - Tương thích với máy Alinity m. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Test | 1296
423 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm đo tải lượng HBV trên hệ thống PCR tự động | [5 empty] | - Bộ mẫu chuẩn dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng DNA của HBV: ống chuẩn A và ống chuẩn B: chứa 0,01% HBV DNA plasmid dạng mạch thẳng không gây nhiễm trong dung dịch đệm với DNA truyền tải. Quy cách: Hộp ≥ 2(4 x 1.65) ml Tương thích với máy Alinity m. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 4
424 | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm đo tải lượng HBV trên hệ thống PCR tự động | [5 empty] | Bộ mẫu chứng dùng để xác định tính hợp lệ của xét nghiệm định lượng DNA của HBV: - Ống mẫu chứng âm tính: chứa huyết tương người âm tính đã loại bỏ fibrin. - Ống mẫu chứng dương tính thấp và ống mẫu chứng dương tính cao: chứa huyết tương đã bất hoạt bằng nhiệt có phản ứng với DNA của HBV trong huyết tương người âm tính. Quy cách: Hộp ≥ 12(1.15 + 0.65 + 0.65)ml - Tương thích với máy Alinity m. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 20
425 | Hóa chất xét nghiệm đo tải lượng cytomegalovirus (CMV) trên hệ thống PCR tự động | [5 empty] | Hóa chất xét nghiệm in vitro phản ứng chuỗi trùng hợp (PCR) để dùng với Hệ thống tự động nhằm định lượng DNA của cytomegalovirus (CMV) trong huyết tương người. - LOD: 30 IU/ml - Khoảng tuyến tính: 30 - 100.000.000 IU/ml - Phản ứng chéo, gây nhiễu khi có vi sinh vật khác: không có - Tỉ lệ nhiễm chéo giữa mẫu dương tính và âm tính khi phân tích: 0% - Tương thích với máy Alinity m. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Test | 1296
426 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm đo tải lượng CMV trên hệ thống PCR tự động | [5 empty] | - Bộ mẫu chuẩn dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng DNA của CMV: ống chuẩn A và ống chuẩn B: chứa chưa đến 0,01% plasmid CMV DNA dạng mạch thẳng không lây nhiễm trong dung dịch đệm với DNA truyền tải. - Quy cách: Hộp ≥ 2(4 x 1.75)ml - Tương thích với máy Alinity m. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 4
427 | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm đo tải lượng CMV trên hệ thống PCR tự động | [5 empty] | Bộ mẫu chứng dùng để xác định tính hợp lệ của xét nghiệm định lượng DNA của CMV. - Ống mẫu chứng âm tính: chứa dung dịch đệm có DNA truyền tải. - Ống mẫu chứng dương tính nồng độ thấp: chứa CMV bất hoạt trong huyết tương người. - Ống mẫu chứng dương tính nồng độ cao: chứa chưa đến 0,01% plasmid CMV DNA dạng mạch thẳng không lây nhiễm trong dung dịch đệm với DNA truyền tải. - Quy cách: Hộp ≥ 3(12 x 0.75)ml - Tương thích với máy Alinity m. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 20
428 | Hóa chất xét nghiệm đo tải lượng của virus Epstein-Barr (EBV) trên hệ thống PCR tự động | [5 empty] | Hóa chất xét nghiệm phản ứng chuỗi trùng hợp (PCR) in vitro dùng với Hệ thống tự động nhằm định lượng DNA của virus Epstein-Barr (EBV) trong huyết tương EDTA người. - LOD: 20 IU/ml - Khoảng tuyến tính: 10 - 400.000.000 IU/ml - Phản ứng chéo, gây nhiễu khi có vi sinh vật khác: không có - Tỉ lệ nhiễm chéo giữa mẫu dương tính và âm tính khi phân tích: 0% - Tương thích với máy Alinity m. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Test | 1296
429 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm đo tải lượng EBV trên hệ thống PCR tự động | [5 empty] | Bộ mẫu chuẩn EBV được dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng DNA của EBV: ống chuẩn A và ống chuẩn B: chứa chưa đến 0,01% plasmid DNA EBV dạng mạch thẳng không lây nhiễm trong dung dịch đệm với DNA truyền tải. Quy cách: Hộp ≥ 2(4 x 1.75)ml - Tương thích với máy Alinity m. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 4
430 | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm đo tải lượng EBV trên hệ thống PCR tự động | [5 empty] | Bộ mẫu chứng EBV được dùng để xác định tính hợp lệ của xét nghiệm định lượng DNA của EBV: - Ống mẫu chứng âm tính: chứa dung dịch đệm có DNA truyền tải. - Ống mẫu chứng dương tính nồng độ thấp và ống mẫu chứng dương tính nồng độ cao: chứa EBV bất hoạt trong huyết tương người. - Quy cách: Hộp ≥ 3(12 x 0.75)ml - Tương thích với máy Alinity m. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 20
431 | Hóa chất xét nghiệm Herpes Simplex Virus 1 (HSV-1), Herpes Simplex Virus 2 (HSV-2), và Varicella Zoster Virus (VZV) trên hệ thống PCR tự động | [5 empty] | Hóa chất xét nghiệm định tính trực tiếp và phân biệt DNA của Herpes Simplex Virus 1 (HSV-1), Herpes Simplex Virus 2 (HSV-2), và Varicella Zoster Virus (VZV) từ mẫu tăm bông bệnh phẩm được lấy bởi các bác sĩ lâm sàng (bao gồm mẫu bệnh phẩm da hoặc niêm mạc) - LOD: HSV-1: 5,9 TCID50/mL; HSV-2: 2,07 TCID50/mL; VZV: 0,055 TCID50/mL. - Độ nhạy lâm sàng tối thiểu: HSV-1 (97,7%), HSV-2 (95,4%), VZV (97,9%). - Độ đặc hiệu lâm sàng tối thiểu: HSV-1 (98,3%), HSV-2 (97,5%), VZV (98,8%) . - Phản ứng chéo, gây nhiễu khi có vi sinh vật khác: không có - Tỉ lệ nhiễm chéo giữa mẫu dương tính và âm tính khi phân tích: 0% - Tương thích với máy Alinity m. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Test | 1296
432 | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm HSV 1&2/VZV trên hệ thống PCR tự động | [5 empty] | Bộ mẫu chứng dùng để xác định tính hợp lệ của xét nghiệm HSV 1 & 2 /VZV định tính. - Ống mẫu chứng âm tính: gồm chất pha loãng âm tính/ đệm TE (chứa Natri Azide 0,085% và ProClin 950 0,087%). - Ống mẫu chứng dương tính: gồm DNA plasmid dạng thẳng chứa chuỗi DNA của HSV-1, HSV-2 và VZV trong chất pha loãng âm tính/ đệm TE (chứa Natri Azide 0,085% và ProClin 950 0,087%). - Quy cách: Hộp ≥ 2(12 x 0.75)ml - Tương thích với máy Alinity m. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 20
433 | Bộ hóa chất chuẩn bị mẫu xét nghiệm PCR loại 1 trên hệ thống PCR tự động | [5 empty] | Bộ thuốc thử tách chiết mẫu dùng trên máy PCR tự động nhằm tách các axit nucleic từ mẫu sinh học để phân tích trong các xét nghiệm PCR, có chứa các vi hạt từ tính và đệm tách rửa dạng lỏng: • Chai đệm tách rửa: chứa Tween 20 và nước mức sinh học phân tử không có nuclease và protease. Chất bảo quản: ProClin® 950 0,15%. • Chai vi hạt: chứa vi hạt từ tính trong dung dịch Guanidine hydrochloride 6,2 M. - Quy cách: Hộp ≥ 4(32 + 18)ml - Tương thích với máy Alinity m. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 29
434 | Bộ hóa chất chuẩn bị mẫu xét nghiệm PCR loại 2 trên hệ thống PCR tự động | [5 empty] | Bộ thuốc thử tách chiết mẫu dùng trên máy RT-PCR tự động nhằm tách các axit nucleic từ mẫu sinh học để phân tích trong các xét nghiệm PCR, có chứa các vi hạt từ tính và đệm tách rửa dạng lỏng. • Chai đệm tách rửa: chứa đệm kali photphat và Tween 20. Chất bảo quản: ProClin® 950 0,15%. • Chai vi hạt: chứa vi hạt từ tính trong dung dịch. - Quy cách: Hộp ≥ 4(22+24)ml - Tương thích với máy Alinity m. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 22
435 | Dung dịch ly giải mẫu xét nghiệm sử dụng trên hệ thống PCR tự động | [5 empty] | Dung dịch dùng cho hệ thống PCR tự động để chuẩn bị mẫu nhằm phân tích trong các xét nghiệm phản ứng chuỗi trùng hợp (PCR). - Thành phần bao gồm: Nước với Đệm Tris, GITC, và Tween 20 - Quy cách đóng gói tối thiểu: 950 ml/chai - Tương thích với máy Alinity m. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Chai | 150
436 | Dung dịch pha loãng mẫu xét nghiệm sử dụng trên hệ thống PCR tự động | [5 empty] | Dung dịch dùng cho máy PCR tự động để chuẩn bị mẫu nhằm phân tích trong các xét nghiệm phản ứng chuỗi trùng hợp (PCR). Thành phần bao gồm: Nước và ProClin 950 0,15% Quy cách đóng gói tối thiểu: 950 ml/chai - Tương thích với máy Alinity m. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Chai | 62
437 | Dung dịch chống bay hơi mẫu xét nghiệm sử dụng trên hệ thống PCR tự động | [5 empty] | Dung dịch sử dụng trên máy xét nghiệm PCR tự động trong bước chuẩn bị mẫu. Thành phần bao gồm dầu khoáng Quy cách đóng gói tối thiểu: 950 ml/chai - Tương thích với máy Alinity m. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Chai | 9
438 | Khay đầu tip 50μL sử dụng trên hệ thống PCR tự động | [5 empty] | Đầu tip có thể tích 50μL chuyên dùng cho máy xét nghiệm PCR tự động. - Quy cách: Thùng ≥ (12*480) cái - Tương thích với máy Alinity m. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Thùng | 25
439 | Khay đầu tip 1000μL kèm khay sử dụng trên hệ thống PCR tự động | [5 empty] | Đầu tip có thể tích 1000μL chuyên dùng cho máy xét nghiệm PCR tự động. - Quy cách: Thùng ≥ (8*480) cái - Tương thích với máy Alinity m. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Thùng | 47
440 | Khay nhựa rỗng sử dụng trên hệ thống PCR tự động | [5 empty] | Phụ kiện chuyên dùng cho máy xét nghiệm PCR tự động - Thành phần: Khay phản ứng tích hợp (IRU) bằng nhựa sử dụng một lần có chứa các thành phần cần thiết để dùng trong quá trình tách chiết mẫu. - Quy cách: Thùng ≥ (20 x 4)cái - Tương thích với máy Alinity m. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Thùng | 197
441 | Bộ lấy/vận chuyển mẫu xét nghiệm cổ tử cung xét nghiệm HPV sử dụng trong xét nghiệm PCR trên hệ thống PCR tự động | [5 empty] | Bộ lấy mẫu dùng để lấy mẫu và vận chuyển các mẫu xét nghiệm cổ tử cung để phát hiện Human papillomavirus (HPV). Bộ lấy mẫu dùng một lần chứa các bộ phận sau: • Một ống vận chuyển đã đậy nắp chứa 2,45 mL đệm vận chuyển mẫu (guanidine thiocyanate trong đệm Tris) • Một bàn chải tế bào cổ tử cung - Quy cách đóng gói tối thiểu: 500 bộ/thùng - Tương thích với máy Alinity m. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Thùng | 72
442 | Bộ lấy/vận chuyển mẫu nước tiểu, dịch phết cổ tử cung, âm đạo cho xét nghiệm STI sử dụng trong xét nghiệm PCR trên hệ thống PCR tự động | [5 empty] | Bộ sản phẩm được chỉ định dùng để thu thập và vận chuyển mẫu nước tiểu xét nghiệm của nam và nữ, mẫu tăm bông cổ tử cung, swab âm đạo, swab dịch họng và swab trực tràng để ổn định acid nucleic. Mỗi bộ chứa các thành phần sau: • Một ống vận chuyển với nắp đâm xuyên chứa 1,35 mL đệm chuyển mẫu • Một que tăm bông lấy mẫu vô trùng • Một pipet chuyển mẫu dùng một lần Quy cách đóng gói tối thiểu: 500 bộ/thùng Tương thích với máy Alinity m | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Thùng | 2
443 | Bình rỗng để đựng Ethanol dùng cho máy Alinity m | [5 empty] | Bình đựng Ethanol dùng cho máy Alinity m chứa Ehtanol để chuẩn bị mẫu nhằm phân tích trong các xét nghiệm phản ứng PCR Quy cách đóng gói tối thiểu: 2 bình/hộp. - Tương thích với máy Alinity m. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 10
444 | Ethanol tuyệt đối dùng cho phân tích ACS,ISO | [5 empty] | Được dùng làm dung môi pha chế và hòa tan các chất. Và làm thuốc thử trong phân tích hóa học. Hàm lượng: >= 99.9% Thành phần: C₂H₅OH ≥ 99.9 %, Hợp chất cacbonyl ≤ 0.003 %, Aldehydes ≤ 0.001 % Chai/1lit | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lít | 61
445 | Bộ xét nghiệm liên cầu khuẩn nhóm B (GBS) | [5 empty] | - Bộ kit xét nghiệm định tính phát hiện ADN của liên cầu khuẩn nhóm B - Group B Streptococcus bằng phương pháp Realtime PCR với Quy trình thực hiện tách chiết và realtime PCR tự động hoàn toàn và chạy được mẫu đơn. - Cơ chế chống nhiễm chéo: UNG enzyme và dUTP - Loại mẫu: Mẫu quệt âm đạo hay trực tràng - Đối chứng nội: ngoại sinh - Độ nhay: 500 copies/ml - Độ đặc hiệu tối thiểu: 99.03% - Thời gian thực hiện xét nghiệm tối đa: 50 phút | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Test | 2208
446 | Bộ xét nghiệm định tính DNA Chlamydia Trachomatis, Ureaplasma Urealyticum, Neisseria Gonorrhoeae | [5 empty] | Bộ kit xét nghiệm định tính và phân biệt DNA của Chlamydia Trachomatis, Ureaplasma Urealyticum và Neisseria Gonorrhoeae bằng phương pháp Realtime PCR với quy trình thực hiện tách chiết và realtime PCR tự động hoàn toàn và chạy được từng mẫu đơn. - Cơ chế chống nhiễm chéo: UNG enzyme và dUTP - Loại mẫu: dịch đường sinh dục - Đối chứng nội: nội sinh β–globin - Độ nhạy: 400 copies/ml - Độ đặc hiệu tối thiểu: + Độ đặc hiệu đối với Chlamydia Trachomatis: 99.60% + Độ đặc hiệu đối với Ureaplasma Urealyticum: 99.60% + Độ đặc hiệu đối với Neisseria Gonorrhoeae: 99.60% - Thời gian thực hiện xét nghiệm tối đa: 50 phút | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Test | 384
447 | Bộ xét nghiệm định tính ADN của vi rút cúm A, vi rút cúm B, vi rút hợp bào hô hấp (RSV), Adenovirus (ADV), Human rhinovirus và Mycoplasma pneumonia | [5 empty] | Bộ kit xét nghiệm định tính và phân biệt 6 tác nhân gây viêm đường hô hấp trên bao gồm influenza A virus, influenza B virus, respiratory syncytial virus, adenovirus, human rhinovirus and mycoplasma pneumonia bằng phương pháp Realtime PCR với Quy trình thực hiện tách chiết và realtime PCR tự động hoàn toàn và chạy được từng mẫu đơn. - Loại mẫu: dịch tiết mũi họng, hầu họng, dịch rửa phế quản và phế nang - Đối chứng nội nội sinh: GAPDH - Độ nhạy: + Influenza A virus: 2.0 TCID50/ml + Influenza B virus: 2.0 TCID50/ml + Respiratory syncytial virus: 500 copies/ml + Adenovirus: 500 copies/ml + Human rhinovirus: 500 copies/ml + Mycoplasma pneumonia: 500 copies/ml - Độ đặc hiệu tối thiểu: + Influenza A virus: 99.37% + Influenza B virus: 99.61% + Respiratory syncytial virus: 99.61% + Adenovirus: 99.23% + Human rhinovirus: 99.47% + Mycoplasma pneumonia: 99.23% - Thời gian trả kết quả tối đa: 60 phút | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Test | 960
448 | Bộ xét nghiệm định tính RNA của Enterovirus, Coxsackievirus A16 và Enterovirus 71 (Bộ xét nghiệm định tính bệnh Tay Chân Miệng) | [5 empty] | Mục đích sử dụng: Bộ kit xét nghiệm phát hiện và phân biệt RNA của Enterovirus, Coxsackievirus A16 và Enterovirus 71 bằng phương pháp Realtime PCR với quy trình tách chiết và realtime PCR tự động hoàn toàn và chạy được từng mẫu đơn - Độ nhạy cao: 1,000 copies/ml - Sử dụng đối chứng nội ngoại sinh trong quá trình khuếch đại để kiểm soát chất lượng - Mẫu đầu vào: mẫu quệt họng | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Test | 480
449 | Bộ xét nghiệm định tính DNA Mycobacterium tuberculosis | [5 empty] | Mục đích sử dụng: Bộ kit xét nghiệm phát hiện DNA của Mycobacterium Tuberculosis bằng phương pháp Realtime PCR với quy trình tách chiết và realtime PCR tự động hoàn toàn và chạy được từng mẫu đơn - Độ nhay: 01 bacterium/ml - Sử dụng đối chứng nội ngoại sinh trong quá trình khuếch đại để kiểm soát chất lượng - Có cơ chế chống nhiễm chéo bằng UNG enzyme. - Mẫu đầu vào: mẫu đờm. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Test | 800
450 | Thuốc thử bảo quản mẫu | [5 empty] | Thành phần chính Natri clorua và nước tinh khiết | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Test | 6304
451 | Thuốc thử giải phóng mẫu | [5 empty] | Mục đích tách chiết sử dụng cho máy realtime PCR tự động hoàn toàn và chạy từng mẫu đơn lẻ. Thành phần chính dung dịch đệm ly giải | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Test | 2592
452 | Thuốc thử bảo quản mẫu quệt hầu họng | [5 empty] | Thành phần chính Tris-HCL, EDTA-Na2.2H20, NaOH, | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Test | 1440
453 | Thuốc thử giải phóng mẫu quệt và mẫu dịch | [5 empty] | Mục đích tách chiết cho xét nghiệm trên mẫu đầu vào từ hệ hô hấp, sử dụng cho máy realtime PCR tự động hoàn toàn và chạy từng mẫu đơn lẻ | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Test | 1440
454 | Ống đơn màu xanh để đựng hóa chất | [5 empty] | Ống đơn màu xanh để đựng hóa chất | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Test | 800
455 | Thuốc thử pha loãng mẫu | [5 empty] | Thuốc thử pha loãng mẫu có chức năng hoá lỏng mẫu đờm | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Test | 800
456 | Dụng cụ mang sinh phẩm và hóa chất bằng nhựa | [5 empty] | Có tích hợp vị trí nạp thuốc thử, vị trí nạp mẫu, típ lọc | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Test | 9826
457 | Đĩa Petri 35mm. | [5 empty] | - Đĩa nuôi cấy trong IVF bằng chất liệu: Polystyrene - Đĩa petri tạo điều kiện trao đổi khí với nắp thông hơi. - Không xử lý bề mặt - Diện tích nuôi cấy: 8,8 cm2/giếng, sai khác kích thước cho phép ≤ 5%. - Kích thước ngoài: 35 x 11mm - Tiệt trùng bằng bức xạ - SAL 10^(-6 ) - Nonpyrogenic, Mea test, HSSA test - Kiểm tra độ tương thích sinh học USP Class VI test | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 18000
458 | Đĩa Petri 60mm | [5 empty] | - Đĩa nuôi cấy trong IVF bằng chất liệu: Polystyrene - Đĩa petri tạo điều kiện trao đổi khí với nắp thông hơi. - Không xử lý bề mặt - Kích thước ngoài: 54 x 14 mm - Diện tích nuôi cấy: 21,5 cm2/well, sai khác kích thước cho phép ≤ 5%. - Tiệt trùng bằng bức xạ - SAL 10^(-6 ) - Nonpyrogenic, Mea test, HSSA test - Kiểm tra độ tương thích sinh học USP Class VI test | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 2200
459 | Đĩa Petri 90mm | [5 empty] | - Đĩa nuôi cấy trong IVF bằng chất liệu: Polystyrene - Đĩa petri tạo điều kiện trao đổi khí với nắp thông hơi. - Không xử lý bề mặt - Diện tích nuôi cấy: 56,7 cm2/giếng, sai khác kích thước cho phép ≤ 5%. - Kích thước ngoài ≥ 88 x 15mm - Tiệt trùng bằng bức xạ - SAL 10^(-6 ) - Nonpyrogenic, Mea test, HSSA test - Kiểm tra độ tương thích sinh học USP Class VI test | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 2000
460 | Dụng cụ bơm tinh trùng | [5 empty] | Sử dụng để thực hiện kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung Chiều dài (mm): 230 (± 2). Đường kính (mm): 2 (± 0,05). Dung tích tối thiểu 0,08ml Tiệt trùng từng cây (ETO sterilized). Hoặc tương đương. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cây | 1200
461 | Dụng cụ chuyển phôi. | [5 empty] | Sử dụng để chuyển phôi vào buồng tử cung cho bệnh nhân điều trị thụ tinh trong ống nghiệm. Gồm 3 bộ phận chính (bắt buộc): - Cây dẫn đường, Cây chuyển phôi, cây ngăn chất nhày và máu, cây dẫn đường có đầu tip dạng bầu giúp tránh tổn thương niêm mạc tử cung - Chiều dài (mm): Cây dẫn đường: 200 (± 2), cây chuyển phôi: 250 (± 2). - Đường kính (mm): Cây dẫn đường: 2,2 (± 0,05), Cây chuyển phôi : 1,0mm (± 0,05). Có vạch chia trên cây chuyển phôi giúp dễ dàng xác định thể tích môi trường chứa phôi. Có vòng phản âm giúp nhận diện vị trí điểm mút cây dẫn đường Có nút chặn trên cây dẫn đường giúp hạn chế tổn thương Hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 1500
462 | Cassette bảo vệ cọng trữ phôi | [5 empty] | Làm bằng nhựa chịu được nhiệt độ âm sâu khi trữ lạnh trứng/ phôi. - Loại dẹp dài 280mm, có nhiều màu khác để dễ phân biệt. Sai khác chiều dài ±5% - Hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cây | 2400
463 | Kim tiêm tinh trùng vào trứng | [5 empty] | Kim được làm bằng thủy tinh, bẻ góc nghiêng 35º. - Đường kính bên trong: 4.5 µm. - Chiều dài toàn bộ kim: 55 mm. - Chiều dài mũi kim: 500 µm. - Sai khác kích thước ± 5% - Tiệt trùng từng cây. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 2200
464 | Kim chọc hút trứng bằng tay | [5 empty] | Vát 3 mặt . Đường kính 17G, chiều dài: 32.5 ± 2 cm, đầu cầm : 40 ± 0.5 mm, có màu để nhận diện rõ. Tiêu chuẩn kiểm nghiệm: Test MEA, test độc tố <20 EU hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cây | 1200
465 | Ống nghiệm 05ml đáy tròn, tiệt trùng từng cái | [5 empty] | -Tube 5ml có chất liệu: Polystyrene. Kích thước: 12 x 75 mm - Sử dụng trong IVF, IUI - Nắp chụp, đáy tròn - Lực li tâm lên đến 4000 x g - Sản xuất trong phòng sạch, không chứa RNASE, DNASE, DNA người, pyrogen - Đóng gói vô trùng từng cái. Tiệt trùng bằng tia gamma - Xét nghiệm đánh giá phôi chuột-Mea test ≥80% | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 10000
466 | Ống nghiệm 14ml đáy tròn, tiệt trùng từng cái | [5 empty] | - Thể tích: 14ml. Đáy tròn. Chất liệu ống bằng polystyrene, nắp bằng polyethylene - Tối ưu trao đổi khí với nắp chụp có hai vị trí thông hơi / đóng. - Kích thước: đường kính 17,5mm, độ dài 95 mm - Kiểm tra RCF tối đa 6000 x g. Đóng gói từng cái - Được kiểm tra MEA test, SAL (10^(-6), nonpyrogenic, USP Class VI test | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 12000
467 | Tuýp trữ tinh trùng 1,8ml, tiệt trùng | [5 empty] | - Chất liệu: Polypropylene - Loại đáy tròn (dạng chữ U), chân sao tự đứng được, ren ngoài, có bề mặt để ghi chú, đế chống xoay - Đường kính ngoài: 12,5 mm, dài :48mm, dung tích làm việc: 1,8ml - Thích hợp để sử dụng ở nhiệt độ thường đến -190 độ C - không chứa pyrogen; Ống tương thích IVD đảm bảo độ toàn vẹn của mẫu. Không chứa DNase và RNase - Mức độ vô trùng: SAL 10^(-6) | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 1200
468 | Bao đầu dò siêu âm | [5 empty] | Nguyên liệu: được làm từ cao su thiên nhiên. Không có chất dầu bôi trơn. Không có chất diệt tinh trùng. Chiều dài (mm): 295 (± 10) -Chiều rộng (mm): 44 (± 2) | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 1200
469 | Bao bọc dây đầu dò siêu âm | [5 empty] | Bao bọc dây đầu dò siêu âm. Chất liệu: màng nhựa PE, vòng nhựa cứng PP Kích thước 150 mm x 2,5 mét, sai khác kích thước ≤5% Tiệt trùng bằng khí O.E. Đóng gói: 1 cái/ gói. Hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 1200
470 | Pipet chia vạch 01ml | [5 empty] | Chất liệu: 100% polystyrene. Thể tích: 1ml, có nút lọc chặn khí có vạch chia thể tích, độ chính xác +/- 2% Không chứa chất gây nhiễm: DNA; DNAse, RNAse người , chất độc tế bào, chất sinh nhiệt. Mức tiệt trùng SAL 10-6 - Đóng gói tiệt trùng từng cái. Hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 8000
471 | Kim giữ trứng | [5 empty] | Là dụng cụ dùng để giữ và cố định trứng hoặc phôi khi thực hiện vi thao tác trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản - Kim được làm bằng thủy tinh - Mũi kim bẻ góc nghiêng 35 độ - Chiều dài mũi kim: 0.5 mm - Chiều dài toàn bộ kim: 54 ± 2 mm. - Đường kính bên trong: 15 - 30 µm. - Đường kính bên ngoài: 120 ± 30 µm. - Tiệt trùng từng cây. -Tiêu chuẩn kiểm nghiệm: kiểm nghiệm bằng các test chuyên sâu như MAE ( kiểm tra sự sống sót của phôi chuột), Endotoxin LAL test (Kiểm tra nội độc tố). hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 6000
472 | Ống nghiệm đáy nhọn | [5 empty] | - Ống nghiệm 15ml đáy nhọn được làm từ Polypropylene cao cấp, trong suốt, nắp vặn chống rò rỉ, có vạch chia, kích thước 17x120mm - Sử dụng trong IVF, IUI - Ly tâm đến 16000RCF - Không chứa RNASE, DNASE, Nội độc tố. Vô trùng. - Xét nghiệm đánh giá phôi chuột-Mea test ≥80% - Đóng gói từng cái | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 7000
473 | Thanh nhôm giữ tuýp nhựa trữ lạnh, có mấu | [5 empty] | - Chất liệu: Aluminum - Thiết kế stepped, giữ được đến 5 ống - Chiều dài: 300mm - Có thể trữ dưới -150 độ C - Loại: cane trữ lạnh - Nước sản xuất: G7 | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cây | 500
474 | Pipet 05 ml | [5 empty] | - Chất liệu: Siêu trong, 100% polystyrene nguyên chất để tối ưu hóa độ trong - Thể tích: 5ml, vạch đánh dấu phân biệt màu xanh dương, có nút lọc chặn khí dung hoặc chất lỏng gây nhiễm bẩn trong thiết bị đường ống. - Vạch chia thể tích rõ ràng, đậm, hai chiều, vạch chia âm, độ chính xác +/- 1%. Độ tương phản cao cho việc đọc thể tích dễ dàng. - Kích thước: dài 338mm, đường kính đầu tip: 2,8 mm - Đóng gói từng cái. Độ vô trùng: Chiếu xạ bằng E-beam đến mức SAL 10^(-6). - Không chứa chất gây nhiễm: không chứa RNase/DNase, không chứa DNA người, Không chất gây độc tế bào, Non-Pyrogenic | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 4000
475 | Pipet 10ml | [5 empty] | - Chất liệu: Siêu trong, 100% polystyrene nguyên chất để tối ưu hóa độ trong - Thể tích 10ml, vạch đánh dấu phân biệt màu cam, có nút lọc chặn khí dung hoặc chất lỏng gây nhiễm bẩn trong thiết bị đường ống. - Vạch chia thể tích rõ ràng, đậm, hai chiều, vạch chia âm, độ chính xác +/- 1%. Độ tương phản cao cho việc đọc thể tích dễ dàng. - Kích thước: dài 338mm, đường kính đầu tip: 3,0 mm - Đóng gói từng cái. Độ vô trùng: Chiếu xạ bằng E-beam đến mức SAL 10^(-6). - Không chứa chất gây nhiễm: không chứa RNase/DNase, không chứa DNA người, Không chất gây độc tế bào, Non-Pyrogenic. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 5000
476 | Pasteur pipette nhựa 3ml | [5 empty] | Thể tích: 3ml, có vạch chia thể tích: 1, 2, 3 mL - Chất liệu: nhựa PE .Hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 12000
477 | Môi trường lọc tinh trùng theo phương pháp thang nồng độ | [5 empty] | Môi trường chuyên dụng cho lọc rửa tinh trùng trong thụ tinh ống nghiệm Mỗi bộ kit gồm 2 lọ, mỗi lọ tối thiểu 30 mL Thành phần: - các hạt keo Silica có phủ silane pha sẵn theo tỷ lệ 45% (lọ 1) và 90% (Lọ 2) - Sodium bicarbonate - HEPES - Calcium chloride - Glucose - Magnesium Sulphate - Potassium Chloride - mono-Potassium hydrogen Phosphate Hoặc tương đương. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Kít | 40
478 | Môi trường chuẩn bị tinh trùng | [5 empty] | Kít 1 lọ tối thiểu 30 mL Thành phần cơ bản: - Calcium Chloride - EDTA - Gentamicin - HEPES - Albumin huyết thanh người. Hoặc tương đương. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Kít | 150
479 | Môi trường chọn lọc tinh trùng và trứng | [5 empty] | Dung dịch muối đã được cân bằng hóa học (HEPES đệm), - pH: 7.3 - 7.9 - Thẩm thấu : 270 - 290 mOsm/kg - Độ vô trùng : SAL 10^-3 - Nội độc tố : < 0.25 EU/mL - Thử nghiệm phôi chuột (1 tế bào) [%]: ≥ 80 Quy cách: Lọ ≥ 50ml Hoặc tương đương. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 150
480 | Môi trường phân loại tinh trùng | [5 empty] | Mỗi kít gồm 2 hộp, mỗi hộp tối thiểu 50 ml. Thành phần cơ bản: có chứa các hạt keo có lõi silica và phủ silane bên ngoài, + Nội độc tố vi khuẩn: < 0,5 EU/ml; + Thử nghiệm khả năng sống sót của tinh trùng: ≥ 80 %; Hoặc tương đương. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Kít | 72
481 | Môi trường trữ lạnh tinh trùng | [5 empty] | Thành phần tối thiểu cần có: Nước tinh khiết; Glycerol; Sucrose; Glycine; Sodium Chloride; HEPES; albumin huyết thanh người; - pH: 7.2 - 7.9 - Độ vô trùng: SAL 10^-3 - Nội độc tố: < 0.25 EU/ml - Thử nghiệm sự sống sót của tinh trùng: ≥ 80% phục hồi di động sau 4 giờ tiếp xúc. Quy cách: Lọ tối thiểu 20ml Hoặc tương đương. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 30
482 | Môi trường đông lạnh tinh trùng | [5 empty] | Môi trường để bảo quản tinh trùng trong thụ tinh ống nghiệm Thành phần cơ bản: - Chất đệm - albumin huyết thanh người - Potassium di-Hydrogen Phosphate - không có thành phần lòng đỏ trứng. Lọ tối thiểu 10ml Hoặc tương đương. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 15
483 | Môi trường thụ tinh | [5 empty] | Mỗi kít 1 lọ tối thiểu 60 mL Thành phần cơ bản: - Sodium hydrogen carbonate - Albumin huyết thanh người - Gentamicin - Alanyl-Glutamine - Glucose - một số acid amin (glycin, alanin, prolin…). Hoặc tương đương. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Kít | 230
484 | Dầu parafin | [5 empty] | + Thông số kỹ thuật: Mỗi chai tối thiểu 100 ml Thành phần: 100% dầu Parafin. Nguyên liệu thô phải được kiểm tra MEA test ở phôi chuột 1 tế bào Được thực hiện test MEA nhuộm và đếm tế bào Blastocyst, test độ nhạy cảm tinh trùng người. Hoặc tương đương. + Đơn vị tính: Chai | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Chai | 400
485 | Môi trường bất động tinh trùng | [5 empty] | Mỗi lọ tối thiểu 0,1 mL Thành phần cơ bản: - Polyvinylpyrrolidone (PVP) - Calcium Chloride - EDTA - Sodium Bicarbonate - Albumin người tái tổ hợp - Glucose. Hoặc tương đương. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 360
486 | Môi trường loại bỏ tế bào cumulus | [5 empty] | Mỗi lọ tối thiểu 0,1 mL Thành phần cơ bản: - Các muối chloride (KCl, CaCl2, NaCl, MgCl2) - Albumin huyết thanh người - Hyaluronidase - Penicillin G - Potassium di-Hydrogen Phosphate Hoặc tương đương. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 350
487 | Môi trường chọc hút và rửa trứng | [5 empty] | Mỗi lọ tối thiểu 125 mL Thành phần cơ bản: - Các muối chloride (KCl, NaCl, CaCl2) - Magnesium sulphate - Penicillin G - Sodium bicarbonate Hoặc tương đương. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 120
488 | Môi trường thao tác trứng | [5 empty] | Mỗi lọ tối thiểu 30 mL Thành phần cơ bản: - Một số acid amin (alanin, glycine, prolin, serin…) - Calcium chloride - Glucose - Albumin huyết thanh người - Magnesium sulphate - MOPS - Gentamicin Hoặc tương đương. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 240
489 | Môi trường nuôi cấy phôi từ ngày 1-3 | [5 empty] | Môi trường nuôi cấy phôi thụ tinh trong ống nghiệm cho đến ngày thứ 3. Quy cách: Lọ ≥ 30 mL. Test MEA có nhuộm và đếm tế bào Blastocyst Thành phần cơ bản: - Đệm sodium bicarbonat - Albumin huyết thanh người - Gentamicin - Hyaluronan - 8 acid amin thiết yếu cho sự phát triển của phôi (Isoleusine, Leucine, Lysine, Methionine, Phenylalanine, Threonine, Tryptophan , Valine) Hoặc tương đương. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 80
490 | Môi trường nuôi cấy phôi từ ngày 3-5 | [5 empty] | Môi trường nuôi cấy phôi thụ tinh trong ống nghiệm sau ngày thứ 3. Quy cách: Lọ ≥ 30 mL. Test MEA có nhuộm và đếm tế bào Blastocyst Thành phần cơ bản: - Đệm sodium bicarbonat - Albumin huyết thanh người - Gentamicin - Hyaluronan - 8 acid amin thiết yếu cho sự phát triển của phôi (Isoleusine, Leucine, Lysine, Methionine, Phenylalanine, Threonine, Tryptophan , Valine) Hoặc tương đương. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 80
491 | Môi trường nuôi cấy phôi liên tục | [5 empty] | + Thông số kỹ thuật: Môi trường chuyên dùng trong nuôi cấy từ ngày 1 đến ngày 5 (từ giai đoạn thụ tinh đến giai đoạn phôi nang) Quy cách: Lọ ≥ 30 mL Test MEA có nhuộm và đếm tế bào Blastocyst Có bổ sung 3 chất chống oxi hoá: Acetyl-L-Carnitine, Alpha-Lipoic Acid và N-Acetyl-L-Cysteine Thành phần cơ bản: - Đệm sodium bicarbonat - Albumin huyết thanh người - Gentamicin - 8 acid amin thiết yếu cho sự phát triển của phôi (Isoleusine, Leucine, Lysine, Methionine, Phenylalanine, Threonine, Tryptophan , Valine) Hoặc tương đương. + Đơn vị tính: Lọ | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 150
492 | Môi trường chuyên dụng chuyển phôi | [5 empty] | Quy cách: Lọ tối thiểu 10 mL. Test MEA có nhuộm và đếm tế bào Blastocyst Thành phần cơ bản: - Hyaluronan - Potassium chloride - acid amin (Glycin, Phenylalanine, Proline, Serine, Thiamine, Threonine, Tryptophan...) - Pyridoxine - Albumin người tái tổ hợp - Riboflavin - Sodium bicarbonate - Sodium chloride - tri-Sodium citrate - Sodium dihydrogen phosphate - Sodium lactate - Sodium pyruvate Hoặc tương đương. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 150
493 | Môi trường đông phôi theo phương pháp cryotop (thủy tinh hóa) | [5 empty] | + Thông số kỹ thuật: Sử dụng phương pháp đông phôi Cryotop (thủy tinh hóa) Kit bao gồm: 1 ống môi trường cơ bản + 1 ống môi trường cân bằng + 2 ống môi trường thuỷ tinh hoá. Mỗi ống tối thiểu 1,5ml Thành phần cơ bản: - HEPES - Ethylene Glycol - Dimethyl Sulfoxide - Trehalose - Hydroxypropyl Cellulose - Gentamicin - acid béo (linoleic acid, linolenic acid, myristic acid...) Hoặc tương đương. + Đơn vị tính: Kít | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Kít | 500
494 | Môi trường rã đông | [5 empty] | + Thông số kỹ thuật: Sử dụng phương pháp rã phôi Cryotop (thủy tinh hóa) Kit bao gồm: 1 ống môi trường pha loãng + 1 ống môi trường rửa + 2 ống môi trường rã đông. Mỗi ống tối thiểu 4,0ml Thành phần cơ bản: - HEPES - Ethylene Glycol - Dimethyl Sulfoxide - Trehalose - Hydroxypropyl Cellulose - Gentamicin - acid béo (linoleic acid, linolenic acid, myristic acid...) Hoặc tương đương. + Đơn vị tính: Kít | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Kít | 500
495 | Pipette Pasteur 150mm tiệt trùng | [5 empty] | - Chất liệu: Thủy tinh sodalime với cerium, độ bền cao giảm nguy cơ vỡ khi sử dụng với quả bóp PVC. - Chiều dài: 150mm Đường kính ngoài của thân trên: 6,5mm-8,0mm Độ dày thành: 0,5mm-0,6mm Đường kính ngoài của lỗ phun: 1,2mm-1,8mm Đường kính trong của lỗ phun: 0,7mm-1,5mm - Có nút (bằng sợi không thấm nước) - Tiệt trùng bằng tia Gamma | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cây | 28000
496 | Dụng cụ chứa phôi | [5 empty] | Sử dụng để trữ lạnh phôi, trứng Gồm thanh nhựa gắn miếng film chứa phôi có nắp đậy dài 100mm.Trên cán có đánh dấu giúp nhận diện bề mặt chứa phôi. Thanh nhựa kích thước : tay cầm 30mm ± 1mm, cáng 55mm ± 1mm. Miếng phim film kích thước 20x 1,0 mm. Đầu dụng cụ chứa phôi được vát nhọn, tăng khả năng đóng nắp ngoài dễ dàng hơn sau khi thủy tinh hóa. Được thiết kế có dấu hiệu nhận dạng ở bề mặt mà noãn/phôi được đặt vào. Chịu được sự thay đổi tốc độ làm lạnh lên đến khoảng –23000 độ C/phút và tốc độ làm ấm lên đến khoảng 42000 độ C/phút Độ vô trùng: SAL 10-6 Nội độc tố vi khuẩn: ≤ 0,5EU/ml, Test MEA Hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 5000
497 | Lọ chứa tinh trùng | [5 empty] | Làm bằng polyetylene trong suốt hoặc chất liệu được sử dụng trong thụ tinh ống nghiệm, nắp vặn chống rò rỉ. Chia vạch từ 20-100ml. Thể tích tối đa 150 ml. Tiệt trùng từng cái | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 2500
498 | Bơm tiêm 10ml. | [5 empty] | Không kim, có khóa Luer, 3 nấc, đầu xoắn, chịu áp lực cao (≥ 43 PSI), tiệt trùng riêng từng cái. Có Chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE theo Điều 52 Quy định (EU) 2017/745 về Thiết bị y tế (MDR) Hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 14000
499 | Bơm tiêm 1ml, | [5 empty] | Loại đầu thẳng, 3 nấc, gắn sẵn kim, chịu áp lực cao (≥ 43 PSI), tiệt trùng riêng từng cái. Thể tích: 1ml. Chia vạch: 0,01 ml Chất liệu: Được làm bằng Polystyrene/Polypropylene; không chứa Latex, DEHP, chất gây sốt Có Chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE theo Điều 52 Quy định (EU) 2017/745 về Thiết bị y tế (MDR) Hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 3000
500 | Bơm tiêm 3ml | [5 empty] | Không kim, có khóa Luer, đầu xoắn, chịu áp lực cao (≥ 43 PSI), tiệt trùng riêng từng cái. Có Chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE theo Điều 52 Quy định (EU) 2017/745 về Thiết bị y tế (MDR) Hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 100
501 | Đĩa cấy 5 giếng có test MEA | [5 empty] | Sản xuất bằng vật liệu Polystyrene/Polypropylene Số giếng nuôi cấy: 5 giếng Thử nghiệm MEA-tested Đóng gói: ≤ 5 cái tiệt trùng/gói Hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 9000
502 | Lọ chứa tinh trùng 120 ml | [5 empty] | Vật liệu lọ: polypropylene. Vật liệu nắp: polyethylene. Màu sắc trung tính, trong suốt, không chứa latex và phthalates. Có hình trụ - Thể tích: 120ml - Kích thước: + Đường kính đáy: 47.9mm, đường kính miệng: 56mm. + Chiều cao không nắp: 71.5mm + Chiều cao có nắp: 71.8mm - Có nhãn mờ, nắp vặn màu đỏ, có vạch chia (10, 20,30,40,50,60,70,80,90,100 ml) - Đóng gói từng cái bằng bọc riêng, tiệt trùng bằng tia Beta - Sai số kích thước cho phép 1% - Nước sản xuất: G7 | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 10000
503 | Đĩa nuôi cấy 4 giếng | [5 empty] | Đĩa sử dụng trong IVF, chống trầy xước đáy giếng và duy trì nhiệt độ tối ưu với cạnh nâng lên 0,8mm - Không xử lý bề mặt - Vật liệu: Polystyrene - Diện tích nuôi cấy 1,9 cm2/ giếng - Kích thước bên ngoài: 66x66mm, chiều cao đĩa 13,4±0,5mm. Chiều cao giếng 9,5mm. Đường kính đáy giếng 15,5mm; đường kính miệng giếng 16mm. Sai số kích thước cho phép 1% - Tiệt trùng bằng bức xạ - SAL 10^(-6 ) - Nonpyrogenic, MEA test, HSSA test Có Chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE theo Điều 52 Quy định (EU) 2017/745 về Thiết bị y tế (MDR) | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 8000
504 | Găng tay y tế phẫu thuật không bột, tiệt trùng | [5 empty] | Găng tay y tế phẫu thuật không bột, tiệt trùng. Các chỉ số về kích thước, độ kín nước, độ kéo giãn theo tiêu chuẩn TCVN 6344:2007, có đánh giá sinh học theo tiêu chuẩn TCVN 13415-3 hoặc tương đương Có các số 6.5, 7, 7.5. Có Chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE theo Điều 52 Quy định (EU) 2017/745 về Thiết bị y tế (MDR) | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Đôi | 10000
505 | Tấm dậm chân dính bụi | [5 empty] | Chất liệu: Polyethylene - Kích thước 24*36 inch. Độ dày màng: 50µm. Độ dày màng kết dính: 8µm - Độ bền kéo: >1.2kg/cm -Quy cách: ≥ 30 lớp/ tấm | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Tấm | 50
506 | Dụng cụ sinh thiết nội mạc tử cung | [5 empty] | Vật liệu: Vỏ bọc có đánh dấu chiều dài, làm bằng polypropylene, 1 piston làm bằng acetal, seal làm bằng polyethylene. Không chứa latex - Thiết kế tiêu chuẩn. - Đường kính 3mm (9CH). Chiều dài 23cm - Đóng gói tiệt trùng từng cái bằng Ethylene Oxide - Nước sản xuất: G7 - Có Chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE theo Điều 52 Quy định (EU) 2017/745 về Thiết bị y tế (MDR) | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 200
507 | Lọc khí đầu vào tủ cấy | [5 empty] | Lọc khí CO2 và N2 cho các tủ nuôi, hấp thụ khí thải hữu cơ (VOCs) cũng như các hạt khác trước khi được đưa vào tủ - Gồm 3 lớp: lọc HEPA, than hoạt tính, lọc sơ cấp - Chiều dài tổng: 30cm. Đường kính lỗ lọc HEPA 0,1µm, chứa bộ lọc HEPA dài 12,5 cm. Lớp lọc sơ cấp dài 2,5cm - Không chứa chất kết dính hoặc vật liệu hóa học - Có kiểm tra trên phôi chuột và pH - Được kiểm tra khả năng chịu áp suất | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 40
508 | Kim sinh thiết phôi | [5 empty] | Là dụng cụ lấy mẫu sinh thiết trứng hoặc phôi khi thực hiện vi thao tác trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản - Kim được làm bằng thủy tinh - Mũi kim bẻ góc nghiêng 35 độ - Chiều dài mũi kim: 0.5 mm - Chiều dài toàn bộ kim: 5.2±0.2cm. - Đường kính bên trong: 25-35µm. - Đường kính bên ngoài: 38±2µm. - Tiệt trùng từng cây. -Tiêu chuẩn kiểm nghiệm: kiểm nghiệm bằng các test chuyên sâu như MEA ( kiểm tra sự sống sót của phôi chuột), Endotoxin LAL test (Kiểm tra nội độc tố).hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 1000
509 | Đĩa nuôi cấy phôi quan sát liên tục | [5 empty] | Kích thước: Ø 71 x 10 mm, Chất liệu: Nhựa Styrene Methyl Methacrylate (SMMA) 14 giếng Tiệt trùng bằng Gamma Thử nghiệm tương thích sinh học: MEA, LAL Có Chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE theo Điều 52 Quy định (EU) 2017/745 về Thiết bị y tế (MDR) | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 2000
510 | Môi trường trữ đông trứng cấp tốc | [5 empty] | Mỗi kit gồm 4 lọ, mỗi lọ tối thiểu 1,5 ml Sử dụng phương pháp thủy tinh hóa Thành phần cơ bản: HEPES, Ethylene Glycol, Dimethyl Sulfoxide, Trehalose, Hydroxypropyl Cellulose, Gentamicin. Tiêu chuẩn kiểm định: - Vô trùng - Kiểm định nội độc tố - Kiểm định MEA test Hoặc tương đương. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Kit | 100
511 | Môi trường rã đông cấp tốc | [5 empty] | Gồm 4 lọ, mỗi lọ tối thiểu 4 ml Sử dụng phương pháp rã đông phôi, trứng 1 bước Thành phần cơ bản: HEPES, Trehalose, Hydroxypropyl Cellulose, Gentamicin. Tiêu chuẩn kiểm định: Vô trùng (SAL10^-3) Kiểm định nội độc tố LAL Kiểm định MEA test Hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Kit | 100
512 | Bộ kit xét nghiệm phân mảnh DNA tinh trùng | [5 empty] | Sử dụng phương pháp phân tán chất nhiễm sắc của tinh trùng (SCD assay) 1 bộ kit sử dụng cho 10 mẫu tinh trùng Bộ kit gồm 8 thành phần: - Hydrochloric acid: 2ml - dung dịch phân giải : 15ml - Thuốc nhuộm Wright - Giemsa: 14ml - Thuốc nhuộm phosphate: 14ml - Ống ly tâm có gel Agaose: 10 ống - Ống ly tâm hiệu chỉnh: 2 ống - Lam kính xử lý bằng Gel Agarose Có Chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE theo Điều 52 Quy định (EU) 2017/745 về Thiết bị y tế (MDR) | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Kit | 300
513 | Tip lấy mẫu (0,1 - 20ul) | [5 empty] | Sử dụng cho sinh thiết phôi Chất liệu: Polypropylene Có thể hút dung tích từ: 0.1-20ul. DNAse Free- RNAse free PCR inhibitor free Tiệt trùng từng cái .Mức đảm bảo tiệt trùng (SAL 10^-6) Hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 3000
514 | Tip lấy mẫu (2 - 200ul) | [5 empty] | Sử dụng cho thao tác với giao tử, phôi Chất liệu: Polypropylene Có thể hút dung tích từ 2-200ul. DNAse Free- RNAse free PCR inhibitor free Tiệt trùng từng cái .Mức đảm bảo tiệt trùng (SAL 10^-6) Hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 18000
515 | Tip lấy mẫu (50 - 1000ul) | [5 empty] | Sử dụng cho môi trường thao tác với giao tử, phôi Chất liệu: Polypropylene Có thể hút dung tích từ 50-1000ul. DNAse Free- RNAse free PCR inhibitor free Tiệt trùng .Mức đảm bảo tiệt trùng (SAL 10^-6) Hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 800
516 | Ống thông khí tai trẻ em | [5 empty] | Đường kính 0.76mm, chất liệu nhựa Fluoroplastic. Có chứng nhận CE | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 10
517 | Phin lọc khí cho máy thở | [5 empty] | Phin lọc khuẩn kết hợp làm ẩm dùng cho trẻ em và sơ sinh Vật liệu Polypropylene Có cổng trích khí lấy mẫu và đo CO2, kèm nắp đậy kín - Màng lọc kị nước.Có ký hiệu để đánh dấu thời gian sử dụng - Phần giữ ẩm của lọc với chất giữ ẩm chuyên biệt (CaCl2) - Hiệu suất lọc đối với hạt muối kích thước 0.075 ± 0.02 μm là ≥ 99.9% - Khả năng lọc ≥ 99.999% vi khuẩn, ≥ 99.999% virus (có chứng nhận kiểm chuẩn) -Trở kháng tại 2.5 l/phút là ≤ 0.3mbar; 5 l/phút là ≤ 0.6mbar; 15 l/phút là ≤ 1.5mbar; 30 l/phút là ≤ 3.3mbar; 60 l/phút là ≤ 7.2mbar; 90L/phút là ≤ 12.3mbar. Độ rò rỉ khí tại 70mbar là ≤ 15 ml/ phút - Thể tích lưu thông: 30-150ml - Khí thở có độ ẩm ≥ 33.7 (mg H2O/l air) tại Vt=50ml - Khoảng chết ≤ 10ml - Trọng lượng ≤ 9g - Kích thước dài x rộng x cao( mm) tối đa 34x34x44 - Cổng kết nối với thiết bị: 22F/15M - Cổng kết nối với bệnh nhân: 22M/15F | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 720
518 | Ống thông điện cực tạo nhịp tim tạm thời lưỡng cực 5F | [5 empty] | Tạo nhịp và ghi điện tâm đồ buồng tim Kích thước: 5F Đầu catheter mềm, không bện. Thân dạng bện để kiểm soát lực xoắn, lực đẩy. Cấu tạo: Bề mặt polyurethane, điện cực và dây dẫn bằng thép không gỉ. Chiều dài sử dụng: 110 cm, trên thân có vạch chia khoảng cách mỗi 10 cm . Khoảng cách điện cực: 1 cm Kích thước lòng máng/kim chọc giới thiệu (Introducer): 5F. Phân loại kiểu đầu (Tip): Loại Torque Control (Kiểm soát lực xoắn): Đầu cong 60 độ hoặc cong kiểu Wright Heart | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 5
519 | Ống thông điện cực tạo nhịp tim tạm thời lưỡng cực 4F | [5 empty] | Tạo nhịp và ghi điện tâm đồ buồng tim Kích thước: 4F Đầu catheter mềm, không bện. Thân dạng bện để kiểm soát lực xoắn, lực đẩy. Cấu tạo: Bề mặt polyurethane, điện cực và dây dẫn bằng thép không gỉ. Chiều dài sử dụng: 110 cm, trên thân có vạch chia khoảng cách mỗi 10 cm . Khoảng cách điện cực: 1 cm Kích thước lòng máng/kim chọc giới thiệu (Introducer):4F. Phân loại kiểu đầu (Tip): Loại Torque Control (Kiểm soát lực xoắn): Đầu cong 60 độ hoặc cong kiểu Wright Heart | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 5
520 | Túi đựng bệnh phẩm nội soi | [5 empty] | Nguyên liệu : nhựa PE nguyên sinh. - Màu sắc : Màu trắng trong. Phần miệng túi có dây cột miệng rút Đóng gói bao giấy chuyên dụng trong y tế. - Được tiệt trùng. Kích thước 13cmx15cm( cho phép sai khác kích thước 15%) | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 300
521 | Bộ gây tê ngoài màng cứng nhi khoa | [5 empty] | Kim đầu cong 20G dài 50 mm Thân kim có chia vạch mỗi 0.5cm Bơm tiêm giảm kháng lực. Đầu catheter 24G, catheter được làm bằng hai lớp chất liệu: polyamid và polyuretha dài 720mm, Có 6 lỗ thoát thuốc và đường cản quang ngầm. Đầu nối catheter dạng nắp bật. Màng lọc với kích thước lỗ lọc 0.2 micron. Có bơm tiêm thuốc : 1 bơm tiêm test sức cản giúp xác định khoang ngoài màng cứng ,1bơm tiêm có khoá 2 ml | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Bộ | 60
522 | Cáp nối dây tạo nhịp tạm thời | [5 empty] | Tương thích với ống thông điện cực tạo nhịp tạm thời 4F, 5F.Một đầu là cổng nhận bọc cách điện (Shrouded Receptacle) để cắm vừa khít chuôi của ống thông điện cực tạo nhịp tạm thời. Đầu còn lại chia ra 2 chân cắm chuẩn 2 mm độc lập (bọc cách điện) để kết nối linh hoạt vào máy tạo nhịp. Chiều dài & Quy cách: Dài 2.4 mét (8 feet). | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 2
523 | Bộ xét nghiệm định tính DNA Human papillomavirus (HPV) | [5 empty] | Bộ kit xét nghiệm ADN định tuýp HPV 16, HPV 18 và nhóm 13 chủng HPV có nguy cơ cao bằng phương pháp Realtime PCR trên hệ thống máy tự động với quy trình thực hiện tách chiết và realtime PCR tự động hoàn toàn và chạy được từng mẫu đơn. - Tối thiểu định tuýp HPV 16, HPV 18 và phát hiện nhóm 13 chủng HPV có nguy cơ cao trong đó có chủng 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 - Loại mẫu: dịch tế bào cổ tử cung - Đối chứng nội: β–globin - Độ nhạy: 1,000 copies/ml - Độ đặc hiệu tối thiểu: + Độ đặc hiệu đối với tuýp HPV 16: 99,87% + Độ đặc hiệu đối với tuýp HPV 18: 99,61% + Độ đặc hiệu đối với nhóm 13 chủng HPV nguy cơ cao gồm 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68,...: 97,51% - Thời gian thực hiện xét nghiệm tối đa: 50 phút | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Test | 4600
524 | Thuốc thử giải phóng mẫu | [5 empty] | Mục đích tách chiết DNA cho xét nghiệm định tuýp HPV 16, HPV 18 và nhóm 13 chủng HPV có nguy cơ cao. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Test | 4600
525 | Dung dịch phụ trợ cho vào thùng chứa nước cất trên máy phân tích miễn dịch | [5 empty] | Dung dịch phụ trợ cho vào thùng chứa nước cất trên máy phân tích miễn dịch tự động, tăng cường hiệu quả rửa giữa các bước và cần thiết cho tất cả các xét nghiệm miễn dịch. Dung tích hộp ≥ 500 ml. Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 72
526 | Dung dịch rửa hệ thống | [5 empty] | KOH 176 mmol/L (tương ứng với pH 13.2); chất tẩy ≤ 1 %. Hộp có tổng thể tích ≥ (6 x 380 ml). Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 161
527 | Dung dịch hệ thống để tạo tín hiệu điện hóa trong máy phân tích xét nghiệm miễn dịch. | [5 empty] | Thành phần: Đệm phosphate; tripropylamine; chất tẩy; chất bảo quản; pH 6.8 Hộp có tổng thể tích hộp ≥ (6 x 380 ml). Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 161
528 | Típ hút mẫu dùng trên hệ thống miễn dịch | [5 empty] | Típ hút mẫu. Hộp ≥ (30 x 120 cái). Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 92
529 | Cup chứa mẫu dùng trên hệ thống miễn dịch | [5 empty] | Hộp ≥ (60x60) Cái. Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 46
530 | Dung dịch pha loãng | [5 empty] | Hộp ≥ 2 chai, mỗi chai chứa ≥ 16 ml. Hỗn hợp protein; chất bảo quản ≤ 0.1%. Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 14
531 | Dung dịch vệ sinh điện cực chọn lọc ion, cốc pha loãng và ống | [5 empty] | Hộp ≥ 5 chai, mỗi chai chứa ≥ 100 ml Natri hydroxide, Dung dịch natri hypochlorite. Phụ gia. Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 17
532 | Cốc đựng mẫu phẩm | [5 empty] | Cốc chứa mẫu được sử dụng cho mẫu, chất chuẩn và chứng, thùng ≥ 5000 Cái. Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Thùng | 2
533 | Thuốc thử xét nghiệm TSH | [5 empty] | Thuốc thử định lượng TSH. Tương thích với máy Cobas Hộp ≥ 200 test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 18
534 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm TSH | [5 empty] | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai chứa ≥ 1.3 mL mẫu chuẩn 1 - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai chứa ≥ 1.3 mL mẫu chuẩn 2. Tương thích với máy Cobas | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 21
535 | Thuốc thử xét nghiệm FT4 | [5 empty] | Thuốc thử định lượng FT4 Hộp ≥ 200 test. Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 18
536 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm FT4 | [5 empty] | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai chứa ≥ 1.0 mL - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai chứa ≥ 1.0 mL. Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 21
537 | Thuốc thử xét nghiệm T3 | [5 empty] | Thuốc thử xét nghiệm định lượng T3 * Hộp ≥ 200 test. Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 18
538 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm T3 | [5 empty] | Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL mẫu chuẩn 1 Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 21
539 | Thuốc thử xét nghiệm CA 125 | [5 empty] | Hóa chất định lượng CA 125. Hộp ≥ 100 test. Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 23
540 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm CA 125 | [5 empty] | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 19
541 | Thuốc thử xét nghiệm Testosterone | [5 empty] | Thuốc thử xét nghiệm định lượng testosterone Hộp ≥ 100 test. Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 9
542 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Testosterone | [5 empty] | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 21
543 | Thuốc thử xét nghiệm Estradiol | [5 empty] | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Estradiol. Tương thích với máy Cobas Hộp ≥ 100 test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
544 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Estradiol | [5 empty] | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai tối thiểu 1.0 mL - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai tối thiểu 1.0 mL Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 21
545 | Thuốc thử xét nghiệm LH | [5 empty] | Thuốc thử xét nghiệm định lượng LH. Tương thích với máy Cobas. Hộp ≥ 100 test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
546 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm LH | [5 empty] | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 13
547 | Thuốc thử xét nghiệm FSH | [5 empty] | Thuốc thử xét nghiệm định lượng FSH. Tương thích với máy Cobas. Hộp ≥ 100 test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
548 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm FSH | [5 empty] | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
549 | Thuốc thử xét nghiệm Progesterone | [5 empty] | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Progesterone. Tương thích với máy Cobas. Hộp ≥ 100 test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 23
550 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Progesterone | [5 empty] | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 13
551 | Thuốc thử xét nghiệm Prolactin | [5 empty] | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Prolactin. Tương thích với máy Cobas. Hộp ≥ 100 test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 14
552 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Prolactin | [5 empty] | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 19
553 | Thuốc thử xét nghiệm Ferritin | [5 empty] | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin. Tương thích với máy Cobas. Hộp ≥ 100 test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 55
554 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Ferritin | [5 empty] | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai chứa ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai chứa ≥ 1.0 mL. Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 13
555 | Thuốc thử xét nghiệm HCG+beta | [5 empty] | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HCG+beta. Tương thích với máy Cobas. Hộp ≥ 100 test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 220
556 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm HCG+beta | [5 empty] | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 13
557 | Dung dịch kiểm chứng xét nghiệm định lượng 24 thông số miễn dịch | [5 empty] | Thuốc thử - dung dịch tham gia xét nghiệm ▪ Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm miễn dịch 1: ≥ 2 chai để pha: 2 x ≥ 3.0 mL mẫu chứng huyết thanh (người) ▪ Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm miễn dịch 2: ≥ 2 chai để pha 2 x ≥ 3.0 mL mẫu chứng huyết thanh (người). Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 2
558 | Thuốc thử xét nghiệm lactate dehydrogenase | [5 empty] | Khoảng đo: Có chứa khoảng đo 10 - 1000 U/L hộp ≥ 300 Test. Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 5
559 | Thuốc thử xét nghiệm Cholesterol | [5 empty] | Khoảng đo: Có chứa khoảng đo 0.1-20.7 mmol/L, hộp ≥ 400 Test. Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 6
560 | Thuốc thử xét nghiệm Fe (Sắt) | [5 empty] | Khoảng đo: Có chứa khoảng đo 0.90-179 μmol/L, hộp ≥ 200 Test. Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
561 | Thuốc thử xét nghiệm Protein | [5 empty] | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 2.0 - 120 g/L, hộp ≥ 300 Test. Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 4
562 | Thuốc thử xét nghiệm amylase | [5 empty] | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 3-1500 U/L, hộp ≥ 300 Test. Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 5
563 | Thuốc thử xét nghiệm GOT/AST | [5 empty] | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 5-700 U/L, hộp ≥ 500 Test. Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 4
564 | Thuốc thử xét nghiệm GPT/ALT | [5 empty] | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 5- 700 U/L, hộp ≥ 500 Test. Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 4
565 | Thuốc thử xét nghiệm HbA1c | [5 empty] | Khoảng đo: Hemoglobin: có chứa khoảng đo 2.48-24.8 mmol/L HbA1c có chứa khoảng đo: 0.186-1.61 mmol/L. Hộp ≥ 150 Test. Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 9
566 | Thuốc thử ly huyết, dùng cho xét nghiệm HbA1c | [5 empty] | Thuốc thử - dung dịch tham gia xét nghiệm: Hỗn hợp đệm nước, TTAB, đệm phosphate. Dung tích hộp ≥ 51ml. Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 5
567 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm HbA1c | [5 empty] | Chất phân tích. Hemoglobin. HbA1c. Hộp có tổng thể tích tối thiểu (3 x 2ml). Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 13
568 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm HbA1c mức bình thường | [5 empty] | Là một mẫu chứng lỏng lấy từ máu người ly huyết. Hộp có tổng thể tích tối thiểu (4 x 1ml). Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 10
569 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm HbA1c mức bệnh lý bất thường | [5 empty] | Là một mẫu chứng lỏng lấy từ máu người ly huyết. Hộp có tổng thể tích tối thiểu (4 x 1.0 ml). Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 10
570 | Thuốc thử xét nghiệm ALP | [5 empty] | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 5-1200 U/L Hộp ≥ 200 Test. Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 7
571 | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin trực tiếp | [5 empty] | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 1.4- 236 μmol/L Hộp ≥ 350 Test. Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 7
572 | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin toàn phần | [5 empty] | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 2.5- 650 μmol/L Hộp ≥ 250 Test. Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 7
573 | Thuốc thử xét nghiệm Protein nước tiểu/dịch não tuỷ | [5 empty] | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 40-2000 mg/L Hộp ≥ 150 Test. Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 5
574 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Albumin | [5 empty] | Thành phần phản ứng: Chất phân tích: Albumin huyết thanh, α1 Microglobulin, Immunoglobulin G, Protein toàn phần huyết thanh Hộp có tổng thể tích tối thiểu (5 x 1 ml). Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
575 | Thuốc thử xét nghiệm Glucose | [5 empty] | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 0.11- 41.6 mmol/L Hộp ≥ 800 Test. Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
576 | Thuốc thử xét nghiệm Ure | [5 empty] | Khoảng đo: Đối với mẫu Huyết thanh/huyết tương: có chứa khoảng đo 0.5-40 mmol/L Hộp ≥ 500 Test. Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 3
577 | Thuốc thử xét nghiệm Creatinin | [5 empty] | Khoảng đo: Đối với mẫu Huyết thanh/huyết tương: có chứa khoảng đo 15 - 2.200 μmol/L. Đối với mẫu Nước tiểu: có chứa khoảng đo 375-55.000 μmol/L Quy cách: Hộp ≥ 700 Test. Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 7
578 | Thuốc thử xét nghiệm Ca (Calci) | [5 empty] | Khoảng đo: Đối với mẫu Huyết thanh/huyết tương: có chứa khoảng đo 0.20- 5.0 mmol/L Hộp ≥ 300 Test. Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
579 | Thuốc thử xét nghiệm LDL-Cholesterol | [5 empty] | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 0.10- 14.2 mmol/L Hộp ≥ 200 Test. Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 5
580 | Thuốc thử xét nghiệm HDL-Cholesterol | [5 empty] | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 0.08-3.88 mmol/L Hộp ≥ 350 Test. Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 7
581 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol | [5 empty] | Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người. Hộp có tổng thể tích tối thiểu (3 x 1 ml). Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 5
582 | Thuốc thử xét nghiệm Mg (Magnesi) | [5 empty] | Khoảng đo: Đối với mẫu Huyết thanh/huyết tương: có chứa khoảng đo 0.10-2.0 mmol/L, Hộp ≥ 250 Test. Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 7
583 | Thuốc thử xét nghiệm Triglycerid | [5 empty] | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 0.1-10.0 mmol/L Hộp ≥ 250 Test. Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 7
584 | Thuốc thử xét nghiệm Acid uric | [5 empty] | Khoảng đo: Đối với mẫu Huyết thanh/huyết tương: có chứa khoảng đo 0.2-25.0 mg/dL Hộp ≥ 400 Test. Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 5
585 | Dung dịch rửa cho kim hút thuốc thử và cóng phản ứng | [5 empty] | Thành phần: NaOH 1 mol/L (khoảng 4 %); chất tẩy Hộp ≥ 66 mL. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 58
586 | Hóa chất hòa loãng bệnh phẩm NaCl 9 % | [5 empty] | Thành phần: NaCl 9 % Hộp ≥ 50 mL. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
587 | Dung dịch 1 rửa kim hút mẫu | [5 empty] | Thành phần: Dung dịch natri hydroxide Hộp có tổng thể tích tối thiểu (12 x 59 mL) | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 2
588 | Dung dịch 2 rửa kim hút mẫu | [5 empty] | Thành phần: Đệm; chất tẩy Hộp có tổng thể tích tối thiểu (12 x 68 mL). | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 2
589 | Đèn halogen | [5 empty] | Đèn halogen, nguồn điện: 12V, công suất: 50W | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Cái | 43
590 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm sinh hóa | [5 empty] | Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học. Hộp có tổng thể tích tối thiểu (12 x 3) mL. Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
591 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm sinh hóa 1 | [5 empty] | Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học. Hộp có tổng thể tích tối thiểu (4 x 5 mL). Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 11
592 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm sinh hóa 2 | [5 empty] | Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học. Hộp có tổng thể tích tối thiểu (4 x 5 mL). Tương thích với máy Cobas. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 11
593 | Dung dịch rửa có tính kiềm cho cóng phản ứng | [5 empty] | Thành phần gồm: dung dịch natri hydroxide; chất tẩy. Hộp có tổng thể tích tối thiểu (2 x 1.8L) | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 9
594 | Dung dịch rửa có tính acid cho cóng phản ứng | [5 empty] | Acid citric monohydrate; đệm; chất tẩy, Hộp có Tổng thể tích tối thiểu (2 x 1.8 L). | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 5
595 | Vật tư tiêu hao là chất phụ gia thêm vào buồng phản ứng để làm giảm sức căng bề mặt dùng trên các hệ thống phân tích sinh hóa. | [5 empty] | Chất tẩy, Dung tích hộp ≥ 60 mL. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 72
596 | Bộ xét nghiệm định lượng TSH (dùng cho sàng lọc sơ sinh) | [5 empty] | Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu TSH dùng cho sàng lọc sơ sinh; • Sử dụng với hệ thống thiết bị tự động Hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Test | 76800
597 | Bộ xét nghiệm định lượng 17α-OH-progesterone (17-OHP) (dùng cho sàng lọc sơ sinh) | [5 empty] | Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu 17α-OHP dùng cho sàng lọc sơ sinh; Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng; Sử dụng với hệ thống thiết bị tự động Hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Test | 76800
598 | Bộ xét nghiệm định lượng enzyme glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) (dùng cho sàng lọc sơ sinh) | [5 empty] | Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu G6PD dùng cho sàng lọc sơ sinh; Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng; Sử dụng với hệ thống thiết bị bán tự động; Áp dụng kỹ thuật huỳnh quang; Hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Test | 60000
599 | Bộ xét nghiệm định lượng phenylalanine (dùng cho sàng lọc sơ sinh) | [5 empty] | Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu phenylalanine dùng cho sàng lọc sơ sinh; Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng; Sử dụng với hệ thống thiết bị bán tự động; Áp dụng kỹ thuật huỳnh quang; Hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Test | 39360
600 | Bộ xét nghiệm bán định lượng enzyme galactose-1-phosphate uridyltransferase (GALT) (dùng cho sàng lọc sơ sinh) | [5 empty] | Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu GALT dùng cho sàng lọc sơ sinh; Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng; Sử dụng với hệ thống thiết bị bán tự động; Áp dụng kỹ thuật huỳnh quang; Hoặc tương đương | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Test | 39360
601 | Hóa chất ngoại kiểm huyết học | [5 empty] | Hóa chất ngoại kiểm Huyết học đáp ứng tối thiểu 11 thông số công thức máu trên hệ thông máy huyết học Thể tích tối thiểu 2ml/lọ | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 24
602 | Hóa chất ngoại kiểm Sinh Hóa | [5 empty] | Hóa chất ngoại kiểm Sinh hóa đáp ứng tối thiểu 50 thông số sinh hóa thường quy. Thể tích tối thiểu 5 ml/Lọ. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 24
603 | Hóa chất ngoại kiểm Miễn Dịch | [5 empty] | Hóa chất ngoại kiểm miễn dịch đáp ứng tối thiểu 48 thông số bao gồm cả thuốc trị liệu, hormones và dấu ấn ung thư trên hệ thống máy Miễn dịch. Thể tích tối thiểu 5 ml/Lọ. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 24
604 | Hóa chất ngoại kiểm HbA1c | [5 empty] | Hóa chất ngoại kiểm HbA1c tối thiểu 2 thống số Thể tích tối thiểu 0.5 ml/Lọ. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 24
605 | Hóa chất ngoại kiểm Niệu | [5 empty] | Hóa chất ngoại kiểm Niệu đáp ứng tối thiểu 14 thông số tổng phân tích nước tiểu. Thể tích tối thiểu 12 ml/lọ . | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 20
606 | Hóa chất ngoại kiểm Khí Máu | [5 empty] | Hóa chất ngoại kiểm Khí máu đáp ứng tối thiểu 10 thông số khí máu, Glucose và Điện giải trên hệ thống máy khi máu điện giải. Thể tích tối thiểu 1.8 ml/ Lọ. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 24
607 | Hóa chất ngoại kiểm Tim mạch | [5 empty] | Hóa chất ngoại kiểm Tim mạch đáp ứng tối thiểu 11 thông số dấu ấn tim mạch. Thể tích tối thiểu Lọ/3 ml. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 30
608 | Hóa chất ngoại kiểm Đông máu toàn diện | [5 empty] | Hóa chất ngoại kiểm Đông máu đáp ứng tối thiểu 16 thông số Đông máu trên hệ thông máy Đông máu. Thể tích tối thiểu 1 ml/Lọ | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 24
609 | Hóa chất ngoại kiểm sàng lọc trước sinh | [5 empty] | Hóa chất ngoại kiểm Sàng lọc trước sinh, đáp ứng tối thiểu 6 thông số. Thể tích tối thiểu 1 ml/Lọ | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 24
610 | Hóa chất ngoại kiểm dịch não tủy | [5 empty] | Hóa chất ngoại kiểm Dịch não tủy đáp ứng tối thiểu 7 thông số. Thể tích tối thiểu 3 ml/Lọ | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 30
611 | Hóa chất ngoại kiểm Amonia/Ethanol | [5 empty] | Hóa chất ngoại kiểm Ammonia/Ethanol đáp ứng 2 thông số Ammonia và Ethanol. Thể tích tối thiểu 2 ml/Lọ | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 30
612 | Hóa chất ngoại kiểm miễn dịch đặc biệt 1 | [5 empty] | Hóa chất miễn dịch đặc biệt 1 đáp ứng tối thiểu 10 thông số trên hệ thống máy Miễn dịch. Thể tích tối thiểu 2 ml/Lọ | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 24
613 | Hóa chất Ngoại kiểm Sinh hóa Nước tiểu | [5 empty] | Hóa chất ngoại kiểm sinh hóa niệu tối thiểu 25 thống số. Thể tích tối thiểu 10 ml/Lọ | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 24
614 | Hóa chất Ngoại kiểm Protein Đặc Hiệu hàng tháng | [5 empty] | Hóa chất ngoại kiểm Protein đặc hiệu đáp ứng tối thiểu 26 thông số Thể tích tối thiểu 1 ml/Lọ | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 30
615 | Nội kiểm Dịch não tủy 2 | [5 empty] | Nội kiểm dịch não tủy gồm tối thiểu 11 thông số. Mức 2. Thể tích tối thiểu 3ml/Lọ | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 32
616 | Nội kiểm Dịch não tủy 3 | [5 empty] | Nội kiểm dịch não tủy gồm tối thiểu 11 thông số. Mức 3 Thể tích tối thiểu 3ml/Lọ | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 32
617 | Nội kiểm Protein đặc hiệu 1 | [5 empty] | Nội kiểm protein đặc hiệu gồm tối thiểu 26 thông số có CRP, Haptoglobin, IgA, IgE, IgG, IgM, RF, RBP... , Mức 1. Thể tích tối thiểu 1ml/Lọ " | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 40
618 | Nội kiểm Protein đặc hiệu 2 | [5 empty] | Nội kiểm protein đặc hiệu gồm tối thiểu 26 thông số có CRP, Haptoglobin, IgA, IgE, IgG, IgM, RF, RBP..., Mức 2. Thể tích tối thiểu 1ml/Lọ | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 40
619 | Nội kiểm Protein đặc hiệu 3 | [5 empty] | Nội kiểm protein đặc hiệu gồm tối thiểu 26 thông số có CRP, Haptoglobin, IgA, IgE, IgG, IgM, RF, RBP.. , Mức 3. Thể tích tối thiểu Lọ/1ml. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 40
620 | Nội kiểm đông máu mức 1 | [5 empty] | Nội kiểm đông máu gồm tối thiểu 16 thông số có các yếu tố đông máu II, V, VII, IX, X, XI, XII. Mức 1. Thể tích tối thiểu Lọ/1ml. " | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 120
621 | Nội kiểm đông máu mức 2 | [5 empty] | Nội kiểm đông máu gồm tối thiểu 16 thông số có các yếu tố đông máu II, V, VII, IX, X, XI, XII. Mức 2, Thể tích tối thiểu Lọ/1ml. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 120
622 | Nội kiểm đông máu mức 3 | [5 empty] | Nội kiểm đông máu gồm tối thiểu 16 thông số có các yếu tố đông máu II, V, VII, IX, X, XI, XII. . Mức 3, Thể tích tối thiểu Lọ/1ml. " | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 120
623 | Nội kiểm tra hệ thống xét nghiệm miễn dịch mức 1 | [5 empty] | Nội kiểm miễn dịch gồm tối thiểu 50 thông số Miễn dịch thường quy và có CA125, CA199, CA153. Mức 1 Thể tích tối thiểu Lọ/5ml. " | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 96
624 | Nội kiểm tra hệ thống xét nghiệm miễn dịch mức 2 | [5 empty] | Nội kiểm miễn dịch gồm tối thiểu 50 thông số Miễn dịch thường quy và có CA125, CA199, CA153. Mức 2 Thể tích tối thiểu Lọ/5ml. " | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 96
625 | Nội kiểm tra hệ thống xét nghiệm miễn dịch mức 3 | [5 empty] | Nội kiểm miễn dịch gồm tối thiểu 50 thông số Miễn dịch thường quy và có CA125, CA199, CA153. Mức 3 Thể tích tối thiểu Lọ/5ml. " | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 96
626 | Nội kiểm tra hệ thống máy xét nghiệm miễn dịch cho test xét nghiệm tim mạch, 3 mức | [5 empty] | Nội kiểm tim mạch gồm tối thiểu 7 thông số cho tim mạch. Mức 1,2,3. Thể tích tối thiểu Lọ/2ml. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 60
627 | Nội kiểm tra hệ thống máy xét nghiệm cho các test xét nghiệm sàng lọc trước sinh, mức 1 | [5 empty] | Nội kiểm Sàng lọc trước sinh gồm tối thiểu 06 thông số có Inhibin A, Mức 1, Thể tích tối thiểu Lọ/1ml. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 36
628 | Nội kiểm tra hệ thống máy xét nghiệm cho các test xét nghiệm sàng lọc trước sinh, mức 2 | [5 empty] | Nội kiểm Sàng lọc trước sinh gồm tối thiểu 06 thông số có Inhibin A, Mức 2, Thể tích tối thiểu Lọ/1ml. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 36
629 | Nội kiểm tra hệ thống máy xét nghiệm cho các test xét nghiệm sàng lọc trước sinh, mức 3 | [5 empty] | Nội kiểm Sàng lọc trước sinh gồm tối thiểu 06 thông số có Inhibin A, Mức 3, Thể tích tối thiểu Lọ/1ml. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 36
630 | Nội kiểm tra hệ thống máy xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu, mức 1 | [5 empty] | Nội kiểm tổng phân tích nước tiểu gồm tối thiểu 13 thông số, Mức 1, Thể tích tối thiểu Lọ/12ml | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 60
631 | Nội kiểm tra hệ thống máy xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu, mức 2 | [5 empty] | Nội kiểm tổng phân tích nước tiểu gồm tối thiểu 13 thông số., Mức 2, Thể tích tối thiểu Lọ/12ml | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 60
632 | Nội kiểm tra hệ thống máy xét nghiệm khí máu , mức 1 | [5 empty] | Nội kiểm khí máu gồm tối thiểu 10 thông số khí máu và ion đồ, bao gồm Bicarbonate, Mức 1. Thể tích tối thiểu Lọ/1.8ml. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 50
633 | Nội kiểm tra hệ thống máy xét nghiệm khí máu, mức 2 | [5 empty] | Nội kiểm khí máu gồm tối thiểu 10 thông số khí máu và ion đồ, bao gồm Bicarbonate, Mức 2. Thể tích tối thiểu Lọ/1.8ml. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 50
634 | Nội kiểm tra hệ thống máy xét nghiệm khí máu, mức 3 | [5 empty] | Nội kiểm khí máu gồm tối thiểu 10 thông số khí máu và ion đồ, bao gồm Bicarbonate, Mức 3. Thể tích tối thiểu Lọ/1.8ml. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 50
635 | Hóa chất Nội kiểm sinh hóa mức độ 2 | [5 empty] | Nội kiểm sinh hóa, đáp ứng tối thiểu 65 thông số, bao gồm D-3-Hydroxybutyrate, Folate. Thành phần Huyết thanh nền từ người. Dạng Đông khô, Mức 2. Thể tích tối thiểu Lọ/5ml. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 140
636 | Hóa chất Nội kiểm sinh hóa mức độ 3 | [5 empty] | Nội kiểm sinh hóa, đáp ứng tối thiểu 65 thông số bao gồm D-3-Hydroxybutyrate, Folate. Thành phần Huyết thanh nền từ người. Dạng Đông khô, Mức 3. Thể tích tối thiểu Lọ/5ml. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 140
637 | Que thử nước tiểu 11 thông số | [5 empty] | Que thử nước tiểu 11 thông số (Bạch cầu (Leukocytes), Keton, Nitrite, Urobilinogen, Bilirubin, Protein, Glucose, tỷ trọng (Specific Gravity), máu (Blood), pH, acid ascorbic). | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Test | 200000
638 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng glucose | [5 empty] | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 0.11- 41.6 mmol/L Hộp ≥ 3300 Test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 35
639 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng urea/urea nitrogen | [5 empty] | Khoảng đo: Đối với mẫu Huyết thanh/huyết tương: có chứa khoảng đo 0.5-40 mmol/L Hộp ≥ 600 Test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 28
640 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ creatinine | [5 empty] | Khoảng đo: - Đối với mẫu Huyết thanh/huyết tương: có chứa khoảng đo 5 ‑ 2700 µmol/L - Đối với mẫu Nước tiểu: có chứa khoảng đo 0.1 ‑ 54 mmol/L Quy cách: Hộp ≥ 600 Test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 46
641 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid uric | [5 empty] | Khoảng đo: Đối với mẫu Huyết thanh/huyết tương: có chứa khoảng đo 0.2 - 25.0 mg/dL Quy cách: Hộp ≥ 1300 Test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
642 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol | [5 empty] | Khoảng đo: Có chứa khoảng đo 0.1-20.7 mmol/L, hộp ≥ 2600 Test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 4
643 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng triglyceride | [5 empty] | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 0.1 - 10.0 mmol/L Quy cách: Hộp ≥ 1000 Test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 4
644 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng aspartate aminotransferase (AST) có hoạt hóa pyridoxal phosphate | [5 empty] | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 5 - 700 U/L Quy cách: Hộp ≥ 800 Test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 30
645 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase (ALT) có hoạt hóa pyridoxal phosphate | [5 empty] | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 5 - 700 U/L Quy cách: Hộp ≥ 800 Test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 30
646 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng γ‑glutamyltransferase (GGT) | [5 empty] | Khoảng đo: Có chứa khoảng đo 3-1200 U/L Quy cách: Hộp ≥ 400 Test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 14
647 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein toàn phần | [5 empty] | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 2.0 - 120 g/L Quy cách: Hộp ≥ 1050 Test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 4
648 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin | [5 empty] | Khoảng đo: có chứa 2 ‑ 100 g/L Quy cách: Hộp ≥ 500 Test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 18
649 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin | [5 empty] | Khoảng đo: Có chứa khoảng đo 2 - 60 g/L, Quy cách: Hộp ≥ 750 Test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
650 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần | [5 empty] | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 2.5- 650 μmol/L Hộp ≥ 1050 Test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 16
651 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp | [5 empty] | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 1.4- 236 μmol/L Hộp ≥ 1000 Test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 16
652 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng alkaline phosphatase | [5 empty] | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 5 - 1200 U/L Quy cách: Hộp ≥ 1100 Test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
653 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng α‑amylase tụy | [5 empty] | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 3 ‑ 1500 U/L Quy cách: Hộp ≥ 450 Test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 23
654 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng calci | [5 empty] | Khoảng đo: Đối với mẫu Huyết thanh/huyết tương: có chứa khoảng đo 0.20 - 5.0 mmol/L Quy cách: Hộp ≥ 1500 Test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 35
655 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng sắt | [5 empty] | Khoảng đo: Có chứa khoảng đo 0.90 - 179 μmol/L, Quy cách: Hộp ≥ 700 Test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 46
656 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng magnesium | [5 empty] | Khoảng đo: Đối với mẫu Huyết thanh/huyết tương: có chứa khoảng đo 0.10 - 2.0 mmol/L, Quy cách: Hộp ≥ 690 Test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
657 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng phospho | [5 empty] | Khoảng đo: Đối với mẫu Huyết thanh/huyết tương: có chứa khoảng đo 0.10 ‑ 6.46 mmol/L Quy cách: Hộp ≥ 750 Test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
658 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatine kinase (CK) | [5 empty] | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 7 - 2000 U/L Quy cách: Hộp ≥ 500 Test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
659 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng lactate | [5 empty] | Khoảng đo: Có chứa khoảng đo 0.2 - 15.5 mmol/L, Quy cách: Hộp ≥ 100 Test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 48
660 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng lactate dehydrogenase | [5 empty] | Khoảng đo: Có chứa khoảng đo 10 - 1000 U/L Quy cách: Hộp ≥ 850 Test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 5
661 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng lipase | [5 empty] | Khoảng đo: Có chứa khoảng đo 3 ‑ 300 U/L Quy cách: Hộp ≥ 200 Test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 7
662 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng antistreptolysin O | [5 empty] | Khoảng đo: Có chứa khoảng đo 20 ‑ 600 IU/mL Quy cách: Hộp ≥ 200 Test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
663 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng prealbumin | [5 empty] | Khoảng đo: Có chứa khoảng đo 0.03‑0.8 g/L Quy cách: Hộp ≥ 200 Test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 14
664 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng prealbumin, antistreptolysin O, ceruloplasmin | [5 empty] | Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và vật liệu có nguồn gốc sinh học Quy cách: Hộp có tổng thể tích tối thiểu (3 x 1) mL. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 7
665 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính xúc tác của tiểu đơn vị creatine kinase MB | [5 empty] | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 3 - 2000 U/L Quy cách: Hộp ≥ 150 Test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 14
666 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng hoạt tính xúc tác của tiểu đơn vị creatine kinase MB | [5 empty] | Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Albumin huyết thanh bò và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học. Chất phân tích: CK-MM, CK-MB. Quy cách: Hộp có tổng thể tích tối thiểu (3 x 1ml). | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 9
667 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ HDL-cholesterol | [5 empty] | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 0.08 - 3.88 mmol/L Quy cách: Hộp ≥ 700 Test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 10
668 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDL-cholesterol | [5 empty] | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 0.10 - 14.2 mmol/L Quy cách: Hộp ≥ 600 Test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
669 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng apolipoprotein A-1, apolipoprotein B, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol | [5 empty] | Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người. Quy cách: Hộp có tổng thể tích tối thiểu (3 x 1 ml). | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 9
670 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng IgM | [5 empty] | Khoảng đo: Ứng dụng chuẩn (IGM 2): có chứa khoảng đo 0.25 - 6.50 g/L. Quy cách: Hộp ≥ 300 Test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 7
671 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng IgA | [5 empty] | Khoảng đo: Ứng dụng chuẩn (IGA 2): có chứa khoảng đo 0.50 - 8.00 g/L; Quy cách: Hộp ≥ 300 Test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 7
672 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng IgG | [5 empty] | Khoảng đo: Đối với mẫu Huyết thanh/huyết tương (IGG-2): có chứa khoảng đo 3.00 - 50.0 g/L. Quy cách: Hộp ≥ 300 Test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 7
673 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP | [5 empty] | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 0.6 ‑ 350 mg/L Quy cách: Hộp ≥ 500 Test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 190
674 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng các globulin miễn dịch liên kết và tự do của các loại chuỗi nhẹ kappa | [5 empty] | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 1.0 - 12.0 g/L Quy cách: Hộp ≥ 100 Test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
675 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng các globulin miễn dịch liên kết và tự do của các loại chuỗi nhẹ lambda | [5 empty] | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 0.5 ‑ 7.5 g/L Quy cách: Hộp ≥ 100 Test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
676 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 14 thông số sinh hóa | [5 empty] | Chất phân tích: Ferritin, CRP Quy cách: Hộp có tổng thể tích tối thiểu (5 x 1 ml). | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
677 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CRP | [5 empty] | Thành phần phản ứng: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và vật liệu có nguồn gốc sinh học Hộp có tổng thể tích tối thiểu (5 x 0.5 ml). | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 5
678 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein Niệu | [5 empty] | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 40-2000 mg/L Hộp ≥ 650 Test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 11
679 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin | [5 empty] | Khoảng đo: - Nước tiểu: có chứa khoảng đo 3 - 400 mg/L - Huyết thanh, huyết tương: có chứa khoảng đo 3 - 101 g/L - Dịch não tủy: có chứa khoảng đo 36 - 4800 mg/L Quy cách: hộp ≥ 500 test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
680 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng albumin, α1-M, creatinine, IgG, protein toàn phần | [5 empty] | Thành phần phản ứng: Chất phân tích: Albumin huyết thanh người, α1-Microglobulin nước tiểu người, Immunoglobulin G huyết thanh người. Hộp có tổng thể tích tối thiểu (4 x 3ml). | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 5
681 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 7 thông số | [5 empty] | Chất phân tích: Albumin huyết thanh, α1-Microglobulin, Immunoglobulin G huyết thanh, Protein toàn phần huyết thanh. Hộp có tổng thể tích tối thiểu (4 x 3ml) | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 5
682 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ammonia | [5 empty] | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 10-1000 μmol/L, Hộp ≥ 300 Test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 17
683 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ammonia, ethanol, bicarbonate | [5 empty] | Thành phần phản ứng: Dung dịch đệm nước chứa ammonia, ethanol và natri bicarbonate. Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản Hộp có tổng thể tích tối thiểu (2 x 4 ml). | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 8
684 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng ammonia, ethanol, bicarbonate | [5 empty] | Dùng để kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của Ammonia/Ethanol trong huyết thanh hoặc huyết tương người ở ngưỡng bình thường Thành phần phản ứng: Dung dịch đệm nước chứa ammonia, ethanol và natri bicarbonate. Hộp có tổng thể tích tối thiểu (5 x 4 ml). | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 7
685 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng ammonia, ethanol, bicarbonate | [5 empty] | Dùng để kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của Ammonia/Ethanol trong huyết thanh hoặc huyết tương người ở ngưỡng bất thường Thành phần phản ứng: Dung dịch đệm nước chứa ammonia, ethanol và natri bicarbonate. Hộp có tổng thể tích tối thiểu (5 x 4 ml). | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 7
686 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng cystatin C | [5 empty] | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 0.40-6.80 mg/L, Hộp ≥ 250 Test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
687 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng cystatin C | [5 empty] | Thành phần phản ứng: Huyết thanh người khử lipid làm giàu với cystatin C người tái tổ hợp Hộp có tổng thể tích tối thiểu (4 x 1 ml). | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 7
688 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng cystatin C | [5 empty] | Thành phần phản ứng: Huyết thanh người Hộp có tổng thể tích tối thiểu (3 x 3 x 1 ml). | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 7
689 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng hemoglobin A1c | [5 empty] | Khoảng đo: Hemoglobin: có chứa khoảng đo 2.48-24.8 mmol/L HbA1c có chứa khoảng đo: 0.186-1.45 mmol/L. Hộp ≥ 200 Test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 23
690 | IVD là thuốc thử ly huyết | [5 empty] | Dung dịch tham gia xét nghiệm: Hỗn hợp đệm nước, TTAB (Tetradecyltrimethylammonium bromide), đệm phosphate. Dung tích hộp ≥ 50ml. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 23
691 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng vancomycin | [5 empty] | Khoảng đo: có chứa khoảng đo 4.0-80.0 μg/mL. Hộp ≥ 200 Test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 15
692 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 10 thông số sinh hóa | [5 empty] | Thành phần phản ứng: Huyết thanh người Hộp có tổng thể tích tối thiểu (6 x 5 mL + 1 x 10 mL). | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 9
693 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 16 thông số sinh hóa | [5 empty] | Thành phần phản ứng: Huyết thanh người. Dung tích hộp bao gồm: Bộ 1, Bộ 2, bộ 3 có tổng thể tích mỗi bộ tối thiểu (2 x 5 mL). | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 7
694 | IVD là điện cực dùng để đóng mạch đo | [5 empty] | Được dùng để đóng mạch đo nhằm định lượng natri, kali và clorua trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu gốc người | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 5
695 | Điện cực xét nghiệm định lượng chloride | [5 empty] | Điện cực dùng để định lượng chloride trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu gốc người | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 5
696 | Điện cực xét nghiệm định lượng kali | [5 empty] | Điện cực dùng để định lượng kali trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu gốc người | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 5
697 | Điện cực xét nghiệm định lượng natri | [5 empty] | Điện cực dùng để định lượng natri trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu gốc người | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 5
698 | Chất hiệu chuẩn điện cực xét nghiệm định lượng natri, kali, clo | [5 empty] | Thành phần: Đệm HEPES; Triethanolamine; Natri chloride; Natri acetate; Kali chloride Hộp có tổng thể tích tối thiểu (1 x 510 mL). | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
699 | IVD là chất điện giải dùng để đóng mạch đo | [5 empty] | Phương pháp đo ISE (đo điện cực chọn lọc ion) gián tiếp Khoảng đo: Ứng dụng cho huyết thanh và huyết tương: Na+: 80-180 mmol/L, K+: 1.5-10.0 mmol/L, Cl-: 60-140 mmol/L. Hộp có tổng thể tích tối thiểu (2 x 2000 mL). | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
700 | IVD là thuốc bảo dưỡng cho điện cực ISE, ống và kim hút mẫu | [5 empty] | Thành phần: Huyết thanh người đông khô không chứa phụ gia hóa học. Hộp có tổng thể tích tối thiểu (9 x 12 mL). | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
701 | Chất hiệu chuẩn điện cực xét nghiệm định lượng natri, kali, clo | [5 empty] | Chất chuẩn nồng độ bình thường/ thấp cho xét nghiệm điện giải đồ 3 thông số Na/K/Cl. Thành phần: Na+, K+, Cl, Hộp có tổng thể tích tối thiểu (10 x 3 mL) | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
702 | Chất hiệu chuẩn điện cực xét nghiệm định lượng natri, kali, clo | [5 empty] | Chất chuẩn nồng độ cao cho xét nghiệm điện giải đồ 3 thông số Na/K/Cl. Thành phần: Na+, K+, Cl, Hộp có tổng thể tích tối thiểu (10 x 3 mL) | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
703 | Dung dịch vệ sinh | [5 empty] | Thành phần: Natri hypoclorit (NaOCl) Hộp có tổng thể tích tối thiểu (6 x 21 mL). | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 7
704 | Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng chỉ số lipid huyết, chỉ số tán huyết và chỉ số vàng da | [5 empty] | Khoảng đo: Chỉ số L 10‑2000 Chỉ số H 5‑1000 Chỉ số I 0.5‑60 Hộp ≥ 14500 Test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
705 | Chất thử phụ trợ chẩn đoán in-vitro pha loãng mẫu | [5 empty] | Thành phần: NaCl 9 % Hộp ≥ 123 mL. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 35
706 | Dung dịch rửa kiềm cho cóng phản ứng và kim hút mẫu | [5 empty] | Thành phần gồm: dung dịch natri hydroxide; chất tẩy. Hộp có tổng thể tích tối thiểu (2 x 2L) | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 50
707 | Dung dịch rửa có tính acid | [5 empty] | Thành phần: Acid citric monohydrate; đệm; chất tẩy, Hộp có Tổng thể tích tối thiểu (2 x 2 L). | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 30
708 | Dung dịch rửa cóng phản ứng | [5 empty] | Thành phần gồm: NaOH; dung dịch natri hypochlorite Hộp có tổng thể tích tối thiểu (50ml) | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 15
709 | Chất phụ gia | [5 empty] | Thành phần: Chất tẩy Hộp có tổng thể tích tối thiểu (40 mL) | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 100
710 | Dung dịch kiềm rửa kim hút thuốc thử và cóng phản ứng | [5 empty] | Thành phần: NaOH 1 mol/L (khoảng 4 %); chất tẩy Hộp ≥ 123 mL. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 80
711 | Dung dịch acid rửa kim hút thuốc thử và cóng phản ứng | [5 empty] | Thành phần: HCl Hộp có tổng thể tích tối thiểu (123 mL) | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 22
712 | Hộp dùng để chứa mẫu | [5 empty] | Cốc chứa mẫu được sử dụng cho mẫu, chất chuẩn và chứng, thùng ≥ 5000 Cái. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 20
713 | Cóng phản ứng đặc biệt cho phân tích mẫu thử in vitro trên máy phân tích sinh hóa | [5 empty] | Cóng phản ứng đặc biệt cho phân tích mẫu thử để ủ và đo quang hỗn hợp phản ứng trên máy phân tích sinh hóa | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 3
714 | Chất pha loãng mẫu | [5 empty] | Đệm huyết thanh ngựa; chất bảo quản. Hộp ≥ 36 mL | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 23
715 | Chất pha loãng mẫu | [5 empty] | Thành phần: Hỗn hợp protein; chất bảo quản Quy cách: mỗi hộp ≥ 3 chai chứa tổng thể tích khả dụng ≥ 36 ml | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 81
716 | Dung dịch hệ thống rửa điện cực xét nghiệm miễn dịch | [5 empty] | Dung dich làm sạch hệ thống ống và cốc đo và điều chỉnh điện cực, làm sạch đầu dò (kim hút) thuốc thử sau khi hút. Quy cách: mỗi hộp tối thiểu (2 x 2 L). | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 500
717 | Dung dịch rửa phản ứng trước khi tạo tín hiệu phát hiện phản ứng miễn dịch | [5 empty] | Thành phần: Đệm phosphate 300 mmol/L; tripropylamine 180 mmol/L; chất tẩy ≤ 0.1 %; pH 6.8 Quy cách: mỗi hộp tối thiểu (2 x 2 L) | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 500
718 | Dung dịch điều hòa điện cực, rửa phản ứng, tạo tín hiệu điện hóa | [5 empty] | Thành phần: Đệm phosphate 300 mmol/L; tripropylamine 180 mmol/L; chất tẩy ≤ 0.1 %; pH 6.8 Quy cách: mỗi hộp tối thiểu (2 x 2 L) | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 500
719 | Đầu côn hút mẫu và cốc chứa hỗn hợp phản ứng | [5 empty] | Cốc phản ứng và đầu côn dùng hút mẫu, vật liệu kiểm soát chất lượng và chất chuẩn trên hệ thống xét nghiệm miễn dịch. Quy cách tối thiểu: Hộp 36 x (105 típ + 105 cúp) + 3 hộp giấy thải | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 170
720 | Bộ xét nghiệm định lượng procalcitonin (PCT) | [5 empty] | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PCT (procalcitonin). Hộp ≥ 300 test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 25
721 | Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định lượng ACTH, C-Peptide, hGH, Insulin, IL-6, PlGF, sFlt | [5 empty] | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm (C-peptide, IL6, ACTH, hGH, PlGF, Sflt1, insulin) là huyết thanh chứng đông khô lấy từ huyết thanh ngựa với hai khoảng nồng độ. ▪ Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 1: ≥ 3 chai, mỗi chai ≥ 2.0 mL huyết thanh chứng ▪ Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 2: ≥ 3 chai, mỗi chai ≥ 2.0 mL huyết thanh chứng. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
722 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Troponin T tim | [5 empty] | Bộ thuốc thử xét nghiệm định lượng Troponin T Hộp ≥ 100 test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 30
723 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Troponin T tim | [5 empty] | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL mẫu chuẩn 1 Chất hiệu chuẩn xét nghiệm 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL mẫu chuẩn 2. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 9
724 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Troponin T, Troponin I | [5 empty] | Thuốc thử gồm: - Thuốc thử 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 2.0 mL huyết thanh chứng 1. -Thuốc thử 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 2.0 mL huyết thanh chứng 2. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 5
725 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng NT-proBNP | [5 empty] | Thuốc thử xét nghiệm định lượng NT-proBNP Hộp ≥ 100 test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 31
726 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng NT-proBNP | [5 empty] | Mẫu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL Mẫu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 8
727 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CK-MB, Digitoxin, Digoxin, GDF-15, Myoglobin và NT-proBNP | [5 empty] | Thuốc thử gồm: - Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 2.0 mL huyết thanh chứng - Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 2.0 mL huyết thanh chứng. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
728 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 12 thông số miễn dịch | [5 empty] | Vật liệu kiểm tra chất lượng xét nghiệm bộ Ung thư 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 3.0 mL huyết thanh chứng (người) Vật liệu kiểm tra chất lượng xét nghiệm bộ Ung thư 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 3.0 mL huyết thanh chứng (người). | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 7
729 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng AFP | [5 empty] | Thuốc thử xét nghiệm định lượng AFP (alpha1 fetoprotein). Hộp ≥ 100 test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
730 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng AFP | [5 empty] | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1 ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 5
731 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 15-3 | [5 empty] | Thuốc thử xét nghiệm CA 15-3. Hộp ≥ 100 test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
732 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 15-3 | [5 empty] | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1 ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. CA 15-3 (người) với 2 khoảng nồng độ khác nhau. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 5
733 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 19-9 | [5 empty] | Thuốc thử xét nghiệm CA 19-9. Hộp ≥ 300 test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 5
734 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 19-9 | [5 empty] | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 5
735 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 125 | [5 empty] | Hóa chất định lượng CA 125. Hộp ≥ 100 test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 154
736 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CEA | [5 empty] | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CEA Hộp ≥ 100 test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
737 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CEA | [5 empty] | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai chứa ≥ 1.0 mL mẫu chuẩn 1. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai chứa ≥ 1.0 mL mẫu chuẩn 2. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 5
738 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HE4 | [5 empty] | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HE4. Hộp ≥ 100 test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 28
739 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HE4 | [5 empty] | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
740 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HE4 | [5 empty] | ▪ Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL huyết thanh chứng ▪ Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL huyết thanh chứng. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
741 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng βhCG tự do | [5 empty] | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HCGbeta tự do Hộp ≥ 100 test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 37
742 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng βhCG tự do | [5 empty] | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
743 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PAPP-A | [5 empty] | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PAPP-A. Hộp ≥ 100 test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 37
744 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PAPP-A | [5 empty] | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
745 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng free βhCG, PAPP-A, Androstenedione, Estradiol, Progesterone, Testosterone | [5 empty] | ▪ Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 3.0 mL huyết thanh chứng ▪ Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 3.0 mL huyết thanh chứng. ▪ Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 3: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 3.0 mL huyết thanh chứng. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 14
746 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PlGF | [5 empty] | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PLGF. Hộp ≥ 100 test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 58
747 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PlGF | [5 empty] | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 18
748 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng sFlt-1 | [5 empty] | Thuốc thử xét nghiệm định lượng sFLT1. Hộp ≥ 100 test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 21
749 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng sFlt-1 | [5 empty] | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 18
750 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nội tiết tố tạo hoàng thể | [5 empty] | Thuốc thử xét nghiệm định lượng LH. Hộp ≥ 300 test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 69
751 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng FSH | [5 empty] | Thuốc thử xét nghiệm định lượng FSH. Hộp ≥ 300 test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 31
752 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng FSH | [5 empty] | Thuốc thử xét nghiệm định lượng FSH. Hộp ≥ 100 test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 14
753 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Progesterone | [5 empty] | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Progesterone. Hộp ≥ 300 test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 31
754 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Progesterone | [5 empty] | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Progesterone. Hộp ≥ 100 test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 10
755 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng estradiol | [5 empty] | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Estradiol. Hộp ≥ 300 test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 36
756 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng testosterone | [5 empty] | Thuốc thử xét nghiệm định lượng testosterone Hộp ≥ 300 test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 28
757 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng prolactin | [5 empty] | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Prolactin. Hộp ≥ 100 test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 108
758 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng hCG, βhCG | [5 empty] | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HCG+beta. Hộp ≥ 300 test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 124
759 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng hCG, βhCG | [5 empty] | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HCG+beta. Hộp ≥ 100 test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 40
760 | Pha loãng mẫu | [5 empty] | Dung dịch loãng mẫu xét nghiệm Progesterone. Quy cách: ≥ 2 chai, mỗi chai chứa ≥ 22 mL | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 15
761 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nội tiết tố anti‑Müllerian (AMH) | [5 empty] | Thuốc thử xét nghiệm AMH. Hộp ≥ 100 test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 28
762 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng nội tiết tố anti‑Müllerian (AMH) | [5 empty] | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 10
763 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng nội tiết tố anti‑Müllerian (AMH) | [5 empty] | ▪ Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 2.0 mL huyết thanh chứng ▪ Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 2.0 mL huyết thanh chứng. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 10
764 | Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định lượng Vitamin B12, Ferritin, Folate, βCTx, Osteocalcin, PTH, P1NP, Vitamin D, Calcitonin | [5 empty] | Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm gồm 2 mức: ▪ Mức 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 3.0 mL huyết thanh chứng ▪ Mức 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 3.0 mL huyết thanh chứng. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 14
765 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nội tiết tố tuyến cận giáp | [5 empty] | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PTH. Hộp ≥ 100 test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
766 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng nội tiết tố tuyến cận giáp | [5 empty] | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 9
767 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng 25‑hydroxyvitamin D toàn phần | [5 empty] | Thuốc thử xét nghiệm Vitamin D toàn phần. Hộp ≥ 300 test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 39
768 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 25‑hydroxyvitamin D toàn phần | [5 empty] | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
769 | Vật liệu kiểm sóat xét nghiệm định lượng 25‑hydroxyvitamin D toàn phần | [5 empty] | Thuốc thử - dung dịch tham gia xét nghiệm ▪ Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm miễn dịch 1: ≥ 3 chai x ≥ 1.0 mL mẫu chứng huyết thanh (người) ▪ Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm miễn dịch 2: ≥ 3 chai x ≥ 1.0 mL mẫu chứng huyết thanh (người). | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
770 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ferritin | [5 empty] | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin. Hộp ≥ 300 test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 80
771 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng FT4 | [5 empty] | Thuốc thử định lượng FT4 Hộp ≥ 300 test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 69
772 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng triiodothyronine toàn phần | [5 empty] | Thuốc thử xét nghiệm định lượng T3 * Hộp ≥ 300 test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 40
773 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng thyrotropin | [5 empty] | Thuốc thử định lượng TSH. Hộp ≥ 300 test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 69
774 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng tự kháng thể kháng TSHR | [5 empty] | Thuốc thử xét nghiệm định lượng tự kháng thể kháng thụ thể TSH trong huyết thanh người. Hộp ≥ 300 test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
775 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng tự kháng thể kháng TSHR | [5 empty] | Bộ thuốc thử gồm: -Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 2 mL -Chất hiệu chuẩn 2: ≥2 chai, mỗi chai ≥2 mL. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
776 | Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định lượng kháng thể kháng TSHR, TPO và Tg | [5 empty] | Bộ thuốc thử gồm: - Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 2.0 mL huyết thanh chứng - Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥2.0 mL huyết thanh chứng. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
777 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng insulin | [5 empty] | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Insulin. Hộp ≥ 100 test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
778 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng insulin | [5 empty] | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 10
779 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng hGH | [5 empty] | Thuốc thử xét nghiệm định lượng hGH. Hộp ≥ 100 test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 17
780 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng nội tiết tố tăng trưởng ở người (hGH) | [5 empty] | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 10
781 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng IGF-1, IGFBP-3 và hGH | [5 empty] | Bộ thuốc thử gồm: ▪ Vật liệu kiểm tra chất lượng xét nghiệm IGF-1, mức 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥3.0 mL huyết thanh chứng ▪ Vật liệu kiểm tra chất lượng xét nghiệm IGF-1, mức 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥3.0 mL huyết thanh chứng. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 7
782 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ig E | [5 empty] | Thuốc thử xét nghiệm định lượng IgE. Hộp ≥ 100 test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 26
783 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng IgE | [5 empty] | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai chứa ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai chứa ≥ 1.0 mL. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 10
784 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ACTH | [5 empty] | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ACTH. Hộp ≥ 100 test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 13
785 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ACTH | [5 empty] | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 10
786 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng cortisol | [5 empty] | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cortisol. Hộp≥ 300 test. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 9
787 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng cortisol | [5 empty] | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 7
788 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng cortisol | [5 empty] | Bộ thuốc thử gồm: ▪ Vật liệu kiểm tra chất lượng xét nghiệm 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥1.0 mL hỗn hợp mẫu chứng đệm/protein ▪ Vật liệu kiểm tra chất lượng xét nghiệm 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥1.0 mL hỗn hợp mẫu chứng đệm/protein | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 7
789 | Lá nhôm đóng nắp ống mẫu sau phân tích, | [5 empty] | Lá nhôm, Kích thước: 6 x 20.5 x 2.8 cm | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
790 | Khay lưu mẫu sau phân tích, | [5 empty] | Khay 125 vị trí, cấu tạo: Clear PETG Eastar 6763 W/ Sil, White styrene, Kích thước: 1 x 13.33 x 56.69 cm | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 23
791 | Hóa chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Tiền sản giật | [5 empty] | Hóa chất ngoại kiểm tiền sản giật đáp ứng tối thiểu 3 thông số (PLGF, sFlt-1, tỷ lệ sFlt-1/PlGF) . Dạng đông khô. Thể tích tối thiểu: Lọ/ 1ml | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 24
792 | Hóa chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm chất lượng xét nghiệm AMH | [5 empty] | Hóa chất ngoại kiểm AMH đáp ứng thông số Anti-Müllerian Hormone (AMH). Dạng đông khô. Thể tích tối thiểu: Lọ/ 1ml | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 24
793 | Hóa chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm chất lượng xét nghiệm ToRCH | [5 empty] | Chương trình ngoại kiểm ToRCH. Đáp ứng tối thiểu 15 thông số hoặc tương đương, bao gồm thông số Anti-HSV1 IgM, Anti-HSV2 IgM, Anti-HSV1/2 IgM. Thể tích lọ tối thiểu 1ml | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 48
794 | Ngoại kiểm HIV/Viêm gan | [5 empty] | Chương trình ngoại kiểm HIV/Viêm gan. Đáp ứng hơn 15 thông số hoặc tương đương, bao gồm thông số Anti-CMV (Total). Thể tích lọ tối thiểu 1,8 ml | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Lọ | 48
795 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng tối thiểu các thông số điện giải Na+, K+, Cl-, Ca2+ | [5 empty] | Mục đích sử dụng: để định lượng tối thiểu các chất điện giải Natri (Na+) Kali (K+) Canxi ion hóa (Ca2+) và Clorua (Cl-) trong máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương, nước tiểu chưa pha loãng và các dịch cơ thể khác của người. Có tích hợp QC tự động. Tất cả các cảm biến,dung dịch và túi đựng chất thải đều tích hợp trong cartridge -Hệ thống sử dụng cartridge tích hợp cho phép không cần vận hành những quy trình bảo dưỡng thông thường. Hiệu suất vượt trội nhờ các ưu điểm của phương pháp điện giải trực tiếp, được thực hiện trên một buồng đo nhỏ gọn sử dụng công nghệ cảm biến màng dày cải tiến. *Chứa dải đo Na+: -Máu toàn phần, huyết tương, huyết thanh: 85 – 200 mmol/l -Nước tiểu: 5.0 – 300 mmol/l *Chứa dải đo K+: -Máu toàn phần, huyết tương, huyết thanh: 1.0 – 15 mmol/l Nước tiểu: 5.0 – 120 mmol/l *Chứa dải đo Cl-: Máu toàn phần, huyết tương, huyết thanh: 60 – 150 mmol/l Nước tiểu: 5.0 – 300 mmol/l *Chứa dải đo Ca2+ : 0.1 đến 3.2 mmol/l Hộp tối thiểu 600 test Độ ổn định trên máy tối thiểu: 42 ngày Xuất xứ: G7 hoặc Châu Âu | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 46
796 | Bộ hóa chất cho xét nghiệm định lượng HAV IgM | [5 empty] | Thành phần 1 hộp hóa chất tối thiểu bao gồm: - Vi hạt từ được phủ kháng thể đơn dòng anti-human IgM. - Chất đánh dấu ABEI được đánh dấu bằng kháng thể đơn dòng anti-HAV . - Chất hiệu chuẩn. - Mẫu đối chứng. Hộp tối thiểu 100 test | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
797 | Bộ hóa chất cho xét nghiệm định lượng Anti-HAV | [5 empty] | Thành phần 1 hộp hóa chất tối thiểu bao gồm: - Vi hạt từ được phủ kháng thể đơn dòng HAV . - Chất đánh dấu ABEI được đánh dấu bằng kháng thể đơn dòng HAV. - Chất hiệu chuẩn. - Mẫu đối chứng. Hộp tối thiểu 100 test | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
798 | Bộ hóa chất cho xét nghiệm định lượng HEV IgG | [5 empty] | Thành phần 1 hộp hóa chất tối thiểu bao gồm: - Vi hạt từ được phủ kháng nguyên HEV. - Chất đánh dấu ABEI được đánh dấu bằng kháng thể đơn dòng anti-human IgG. - Chất hiệu chuẩn. - Mẫu đối chứng. Hộp tối thiểu 100 test | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
799 | Bộ hóa chất cho xét nghiệm định lượng HEV IgM | [5 empty] | Thành phần 1 hộp hóa chất tối thiểu bao gồm: - Vi hạt từ được phủ kháng thể đơn dòng anti-human IgM. - Chất đánh dấu ABEI được đánh dấu bằng kháng nguyên HEV. - Chất hiệu chuẩn. - Mẫu đối chứng. Hộp tối thiểu 100 test | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Hộp | 12
800 | Giấy thấm mẫu máu khô dùng cho sàng lọc sơ sinh | [5 empty] | - Sử dụng để thu thập mẫu máu khô cho sàng lọc sơ sinh; dùng cho chẩn đoán in vitro. - Có định dạng tiếng Việt. - Sử dụng thanh mã vạch. - Có ≥07 điểm tròn thu mẫu máu khô. - Được làm từ chất liệu cotton | Kho Thiết bị Y tế, Khoa Dược, Tầng 12, Toà nhà 15 tầng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Kho Thiết bị y tế, Tầng 5, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 (26 C Chu Văn An, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) | Tờ | 53000
Tổng cộng: 800 mặt hàng