## Danh mục mời chào giá
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN - NHI ĐÀ NẴNG
Phụ lục 02
Danh mục thiết bị y tế không lựa chọn được nhà thầu năm 2025 và bổ sung mới
(Kèm theo Thông báo mời chào giá số: 504/TB-BVPSNĐN ngày 24 tháng 3 năm 2026 của Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng)
STT | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) | ĐVT | Số lượng
1 | Kháng thể MyoD1 | Kháng thể đơn dòng từ thỏ. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 200 lần. Tương thích với kít Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown Quy cách: tối thiểu 1ml/lọ | Lọ | 2
2 | Kháng thể CD1a | Kháng thể đơn dòng từ thỏ. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 200 lần. Tương thích với kít Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown Quy cách: tối thiểu 1ml/lọ | Lọ | 2
3 | Kháng thể Inhibin alpha | Kháng thể đơn dòng từ thỏ. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 200 lần. Tương thích với kít Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown Quy cách: tối thiểu 1ml/lọ | Lọ | 2
4 | Sonde penrose tiệt trùng | Chất liệu: cao su thiên nhiên, không mùi, không gây dị ứng. Kích thước: Chiều dài 25 - 30cm, chiều rộng 2 - 3cm Dùng để dẫn lưu dịch trong cơ thể ra ngoài. Tiệt trùng bằng khí EO. | Dây | 240
5 | Phin lọc vi sinh cho máy điều áp | Phin lọc vi sinh dành cho máy điều áp Chất liệu lọc: Polypropylene Hiệu quả lọc ≥ 99.8% Trở kháng: 12mmHg ở 20L/ph (LPM) Khoảng chết: ≤ 6ml | Cái | 750
6 | Bộ dụng cụ đo âm ốc | Bộ gồm 2 khoản 1 Eartip và 1 Probe tube (Đầu gắn núm và núm) Gói ≥ 100 bộ, tương thích với máy Maico -Eroscan. Hoặc tương đương Hàng hoá không bắt buộc là thiết bị y tế | Gói | 270
7 | Bộ chăn quấn hạ thân nhiệt dùng cho trẻ sơ sinh | Tương thích với máy hạ thân nhiệt Criticool, dùng một lần, bao phủ tối thiểu 80% bề mặt cơ thể bệnh nhân, bộ ≥ 1 áo. Dùng cho trẻ sơ sinh Hoặc tương đương | Bộ | 13
8 | Gạc Vaseline | Gạc tẩm Vaseline Kích thước: 7 cm x 40 cm (± 0.5 cm), Vô khuẩn. | Miếng | 570
Bộ nong bóng và thiết bị bơm hơi cho bóng nong nội soi tiêu hoá
9 | Bộ nong bóng thực quản, môn vị, đại tràng và đường mật 3 giai đoạn dùng 1 lần có dây dẫn | Bóng nong (balloon) có kênh dây dẫn hướng (loại 0.035"") - cạnh bóng tròn, vật liệu trong suốt, - có đánh dấu cản quang ở đầu cuối bóng, đánh dấu ở giữa bóng - chiều dài làm việc 180mm, kênh làm việc tương thích 2.8mm. - Chiều dài bóng: 55cm - Đường kính bơm: Bóng có thể bơm ở 3 cấp độ đường kính riêng biệt 6-7-8mm, 8-9-10mm, 10-11-12mm (sai số cho phép ± 0,5mm) | Cái | 20
10 | Thiết bị bơm hơi dùng 1 lần cho bóng nong nội soi tiêu hóa | Dùng để bơm hơi/ xả hơi cho bóng nong thực quản - áp lực bơm ≥ 15 atm | Cái | 20
11 | Kim chích cầm máu nội soi tiêu hóa | Kim chích cầm máu dạ dày, đại tràng. Tương thích kênh dụng cụ 2.8mm, đầu kim 3 góc vát, chiều dài kim 4mm, đường kính kim 23G, chiều dài dây 1680mm ± 30mm. Phần vát đầu kim (needle bevel): thường (regular) / trung bình (middle) Thiết kế tay cầm chống trượt, thuận lợi theo tác bằng một tay. Có Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE theo Điều 52 Quy định (EU) 2017/745 về Thiết bị y tế (MDR) | Cái | 100
12 | Clip cầm máu dùng 1 lần | Độ mở rộng của Clip từ 11 - 16mm Tương thích kênh dụng cụ 2.8mm Chiều dài dây 1650mm/1950mm/2350mm (sai số cho phép 50mm). Góc ngoài của hàm: 135 độ. Có thể xoay đầu Clip | Cái | 30
13 | Chỉ tan tổng hợp có gai | Thành phần: glycolide, dioxanone và trimethylene carbonate Cấu tạo: có gai cùng chiều, thiết kế gai với góc cắt đôi, không cần buộc Cỡ chỉ: số 3/ 0. Chiều dài ≥ 30cm Kim tròn đầu nhọn (taper point), cong 1/2 vòng tròn, dài 26 - 37 mm. Thời gian giữ vết thương: 14 ngày. Thời gian tan hoàn toàn: 90 ngày Có Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EU Quality Management System Certificate và EU Technical Documentation Assessment Certificate, do một trong các Tổ chức được EU cho phép đánh giá và cấp chứng nhận hoặc - Thư chấp thuận 510(k) (510k clearance letter) do FDA cấp và công khai tại 510(k) Premarket Notification Database Xuất xứ: G7; có tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ (C/O) | Tép | 660
14 | Túi đựng mô bệnh phẩm nội soi | Nguyên liệu: nhựa PE hoặc nhựa TPU Kích thước: (24 - 30) x (30- 38) cm Có dây rút ở miệng túi. Được tiệt trùng từng cái | Túi | 100
15 | Lưỡi dao bào da | Lưỡi dao thay thế cho tay dao bào da, tương thích với cán dao hiệu BA719R Chất liệu: thép không gỉ Hộp tối thiểu 10 dao | Hộp | 2
16 | Lưỡi bào, cắt, đốt Plasma dùng trong phẫu thuật nội soi Amidan & Adenoid | Sử dụng công nghệ plasma nhiệt độ thấp - Nhiệt độ hoạt động: 40°C - 70°C - Chiều dài: ≤ 125mm - Đường kính đầu: 4.3mm, 5.0mm - Góc đầu: 130-140 độ - Tích hợp đông máu lưỡng cực giúp cầm máu hiệu quả. - Tương thích với máy điều khiển lưỡi bào, cắt đốt Plasma dùng trong phẫu thuật nội soi RFS-100A. | Cái | 400
17 | Bộ dây đo áp lực nội sọ tại nhu mô não | Catheter tích hợp hai chức năng cảm biến áp lực nội sọ và nhiệt độ thân não, cỡ nòng 5FR, kết hợp phụ kiện đi kèm điều chỉnh mũi khoan, mở màng cứng. Đầu đo bằng Titanium. Có thang chia vạch theo cm, có mốc độ sâu gợi ý. Sử dụng với cả 2 kĩ thuật : vít chốt và đường hầm - Có Chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE theo Điều 52 Quy định (EU) 2017/745 về Thiết bị y tế (MDR) hoặc - Thư chấp thuận 510(k) (510k clearance letter) do FDA cấp và công khai tại 510(k) Premarket Notification Database | Bộ | 20
18 | Kẹp mang kim Ryder | Kẹp mang kim Ryder, thẳng, ngàm phủ bụi kim cương, rất mảnh, dùng cho chỉ tới 5/0, dài 140mm ± 1mm. Chất liệu: thép không gỉ. Có giấy chứng nhận về nguyên liệu sản xuất từ chính hãng, tuân theo tất cả các tiêu chuẩn sau: Din EN ISO 7153-1 / F 899-7 và DIN EN ISO 13402 hoặc tương đương | Cái | 3
19 | Máy đo huyết áp tự động | Phương pháp đo: Công nghệ đo dao động (Oscillometric). Tự động bơm khí và xả khí Dải đo: - Huyết áp tâm thu (Systolic): 60 - 260 mmHg - Huyết áp tâm trương (Diastolic): 40 - 215 mmHg - Nhịp tim: 40 – 180 nhịp/phút Độ chính xác: - Huyết áp: ±3 mmHg - Nhịp tim: ±5% Chu vi vòng bít: 17 đến 42 cm Màn hình: Màn hình LCD với các ký tự lớn Chỉ báo lỗi: Cảnh báo nếu có lỗi trong quá trình đo Bộ nhớ: lưu trữ 30 kết quả đo Nguồn năng lượng: Pin: 4 pin AA (có thể sử dụng pin hoặc bộ chuyển điện xoay chiều). Kích thước và trọng lượng: - Kích thước máy: 103 x 82 x140 mm (sai số cho phép ± 5%) Được đánh giá lâm sàng theo tiêu chuẩn EN ISO 81060-2:2014 | Cái | 3
20 | Bồn hạt đậu | Chất liệu: thép không gỉ (inox) Kích thước: 21 x 11 x 3,5 cm (± 1cm) hoặc dung tích 400ml (± 20ml) | Cái | 10
21 | Vành mi sơ sinh | Vành mi dành cho sơ sinh Vành dây kín 6mm Tổng chiều dài 44 ± 2mm Chất liệu: thép không gỉ Xuất xử: G7/EU; có tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ (C/O) hoặc cam kết cung cấp nguồn gốc xuất xứ (C/O) khi giao hàng | Cái | 25
22 | Thanh đè củng mạc | Hai đầu, một đầu hình giọt nước và một đầu chữ ''T'' Có kẹp để cài Tổng chiều dài 135 mm (± 5 mm) Chất liệu thép không gỉ Xuất xử: G7/EU; có tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ (C/O) hoặc cam kết cung cấp nguồn gốc xuất xứ (C/O) khi giao hàng | Cái | 25
23 | Đèn khám khúc xạ | Đèn khám khúc xạ Các tính năng kỹ thuật: Ánh sáng Xenon XL3.5V hoặc Halogen HL 2.5V Ảnh điểm hay ảnh đường thẳng có thể được hội tụ và quay 360o với trục vít, góc có thể đọc được tỷ lệ hội tụ. Bộ phận để móc và lắp thẻ cố định vào vị trí đo khúc xạ. | Cái | 2
24 | Đèn soi tai | Dùng trong khám tai mũi họng. Ống chứa pin (dài khoảng 20cm), kính lúp phóng đại từ 2 - 3 lần, 01 bóng đèn Led ánh sáng trắng, 2 loa xem tai 3mm, 3 loa xem tai 5mm | Cái | 3
25 | Tip lấy mẫu | Đáp ứng tiêu chuẩn: PCR clean, pyrogen-, ATP- and DNA-free Đóng gói: ≤ 100 cái/ hộp. Dung tích hút mẫu: từ 2 – 200 µl. Chiều dài đầu típ: 53 mm. Hoặc tương đương | Cái | 18000
26 | Cone giấy lau khô ống tủy | Côn giấy dùng trong nha khoa. Có đủ cỡ từ 20-45. Độ thuôn 4 %. Công dụng: thấm khô ống tủy Quy cách: ≥ 100 cây/ hộp. | hộp | 14
27 | Trâm nội nha các số | Có đủ các hình dáng tiết diện: Hình tam giác, hình tròn, hình vuông Quy cách đóng gói: đối đa 6 cây một hộp, Tối thiểu có các cỡ: #10, #15, #20, #25, #30, #35. Chất liệu: thép không gỉ. Độ thuôn 2%. Chiều dài tối thiểu 21mm | cái | 1200
28 | Vật liệu trám răng | Vật liệu chuyên dụng trám ống tủy. Thành phần: dựa trên Calcium silicate ceramic Có độ tương thích sinh học cao Quy cách: ≥ 2,2 g/ống | Ống | 6
29 | Composite đặc | Composite đặc - Vật liệu trám bít các lỗ hỏng trên răng, dùng trong trám răng, trám phòng ngừa, điều trị tủy răng. - Dạng đặc, màu A1; A2; A3; A3,5; . - Quy cách: Ống ≥ 3 gam. | Ống | 20
30 | Thuốc tê bôi bề mặt | Thành phần: Benzocaine 20% Quy cách: tối thiểu 1 oz (~ 28,3g)/lọ | Lọ | 12
31 | Vật liệu xử lý ống tuỷ | Thành phần: Calci hydroxid hoặc Calci hydroxid + Iodoform Quy cách: ≥ 2g/tuýp | Tube | 20
32 | Đê cao su | Kích thước: ≥ 5x5 inches. Chất liệu cao su, có khả năng đàn hồi. Sản phẩm sử dụng một lần. Quy cách: ≤ 52 miếng/ hộp. | miếng | 700
33 | Ống hút nước bọt | Ống hút nước bọt dùng trong nha khoa sử dụng 1 lần. Quy cách: Gói ≤ 100 cái. | cái | 10000
34 | Mũi khoan chóp nhọn | Mũi khoan chóp nhọn có lớp mạ kim cương, Có đủ các cỡ với đường kính từ 1 - 1,7 mm và chiều dài làm việc: từ 5,9 - 10 mm Quy cách: ≥ 5 mũi/ vỉ. | Vỉ | 24
35 | Mũi khoan ngọn lửa thô | Mũi khoan hình ngọn lửa có lớp mạ kim cương Có đủ các cỡ với đường kính từ 1,8 - 3,2mm và chiều dài làm việc: từ 3,7 - 5 mm Quy cách: ≥ 5 mũi/ vỉ. | Vỉ | 20
36 | Mũi khoan hình ngọn lửa mịn | Mũi khoan hình ngọn lửa có lớp mạ kim cương Có đủ các cỡ với đường kính từ 1,8 - 3,2mm và chiều dài làm việc: từ 3,7 - 5 mm Quy cách: ≥ 5 mũi/ vỉ | Vỉ | 20
37 | Mũi khoan nha khoa các loại | Mũi khoan có lớp mạ kim cương, sử dụng cho răng trẻ em Có đủ các cỡ với đường kính: 0,7 - 2,0mm và chiều dài làm việc: từ 3,5 - 10 mm Quy cách: ≥5 mũi/ vỉ | Vỉ | 48
38 | Mão thép làm sẵn các cỡ | Chất liệu thép không gỉ Kích thước: - Mão răng sữa: các size từ 2 đến 7 cho 2 cỡ răng D/E. Quy cách: ≥ 2 cái/ hộp | cái | 300
39 | Chỉ nha khoa | - Chất liệu: polytetrafluoroethylene (PTEF) hoặc sợi nilon - Chiều dài cuộn tối thiểu 40m Hàng hoá không bắt buộc là TBYT | Cuộn | 10
40 | Cao su lấy dấu | Là vật liệu lấy dấu răng có độ đặc cao. Đóng gói: Hộp gồm 2 hủ chứa catalyst và base, thể tích mỗi hủ: ≥ 250 (g hoặc ml) (tỷ lệ trộn tay là 1:1) | hộp | 16
41 | Thạch cao đổ mẫu | Thạch cao cứng đổ mẫu dùng để lấy dấu nha khoa Quy cách: tối thiểu 1kg/ túi. | Túi | 8
42 | Sáp nha khoa | Lá sáp nha khoa có độ tan chảy thấp, thích hợp dùng trong các kỹ thuật gián tiếp. Có thể hóa mềm dẻo ở nhiệt độ tương đối thấp (45-55°C). Màu: hồng | miếng | 50
43 | Nhựa tự cứng | Nhựa acrylic tự đông cứng về mặt hóa học, được sử dụng trong nha khoa Dạng bột Quy cách: ≤ 250 g/hộp | Gam | 2000
44 | Nước nhựa | Nước nhựa tự cứng | ml | 2000
45 | Tăm bông nha khoa | Tăm bông nha khoa - Có đầu tăm rất nhỏ, dễ dàng bẻ cong - Không rụng lông tơ khi sử dụng, - Quy cách: ≤ 100 cái/lọ Hàng hoá không bắt buộc là TBYT | Cái | 500
46 | Vaseline | Thành phần: Vaseline Quy cách: ≥ 20g/đơn vị đóng gói Hàng hoá không bắt buộc là TBYT | Tube/lọ/gói | 40
47 | Đai trám kim loại | Chất liệu: thép không gỉ Nhiều kích cỡ Quy cách: ≤ 50 cái/ hộp | cái | 100
48 | Chêm kẽ | Chất liệu: Nhựa Có các kích thước: nhỏ, trung bình, lớn thể hiện bằng các màu khác nhau Quy cách: ≥ 50 cái/ hộp. | hộp | 4
49 | Đĩa đánh bóng | Chất liệu: cao su hoặc silicone hoặc nhựa Hình dạng: đĩa | cái | 100
50 | Đài đánh bóng | Chất liệu: cao su hoặc silicone Có nhiều hình dạng: Hình nụ, hình ly, trụ.... | cái | 100
51 | Vật liệu trám bít hố rãnh | Độ nhớt thấp dễ dàng len lỏi và lấp đầy những khe rãnh nhỏ trên răng. Chứa và phóng thích flour Đóng gói dạng xilanh Quy cách: ≥ 1,2ml/xilanh | Xilanh | 24
52 | Vật liệu bảo vệ men răng | Thành phần: chứa Sodium fluoride 5% Quy cách: Mỗi đơn vị tính nhỏ nhất chứa ≥ 0,4ml | Ống/tube | 200
53 | Thuốc ngừa sâu răng | Thành phần: Silver Diamine Fluoride 38% Quy cách: ≥ 5ml/lọ | Lọ | 8
54 | Chất diệt tủy | Thuốc diệt tủy không chứa arsenic. Thành phần: Polyoxymethylene, Lidocaine hydrochloride, Eugenol Quy cách: Hộp ≥ 5g | hộp | 10
55 | Lentulo | Lentulo các cỡ Chiều dài 21, 25mm | Cái | 360
56 | Trâm gai lấy tuỷ | Trâm gai lấy tuỷ các cỡ Chiều dài: 21mm Chất liệu: thép không gỉ | Cái | 460
57 | Kim nha khoa ngắn | Kim nha ngắn các số Cỡ kim: 27G, 30G Chiều dài: 21mm Chất liệu: thép không rỉ Tiệt trùng từng cái | Cái | 2700
58 | Bộ đèn đặt nội khí quản (người lớn) | Bộ đèn đặt nội khí quản (người lớn) gồm: - tối thiểu 3 lưỡi đèn. Chất liệu thép không gỉ - 1 cán đèn - 1 hộp đựng | Bộ | 4
59 | Bộ đèn đặt nội khí quản (trẻ em) | Bộ đèn đặt nội khí quản (trẻ em) gồm: - tối thiểu 3 lưỡi đèn. Chất liệu thép không gỉ - 1 cán đèn - 1 hộp đựng | Bộ | 3
60 | Bóng đèn nội khí quản | Bóng đèn sử dụng cho bộ đặt nội khí quản | Cái | 40
61 | Ống nghe Huyết áp kế | Ống nghe 2 mặt Ống dẫn bằng chất liệu cao su Bộ phận khuếch đại âm thanh làm bằng chất liệu Aluminum | Cái | 100
62 | Huyết áp kế trẻ em | Cấu hình: - 01 đồng hồ - 1 bao đo huyết áp trẻ em - 01 quả bóp bóng kèm vale Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20mmHg đến 300mmHg Độ chính xác ± 3mmHg Đồng hồ áp lực hiển thị áp suất chuẩn (không bị lệch điểm không) Hệ thống dây dẫn và ống bóp bằng cao su Không bao gồm tai nghe | Cái | 38
63 | Túi máu rỗng bảo quản thành phần máu 150ml, bộ 4 túi | ​Bộ 4 túi rỗng chất liệu PVC y tế, dung tích mỗi túi 150ml Dùng để bảo quản máu toàn phần ​Bộ túi rỗng đã được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide Có Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE theo Điều 52 Quy định (EU) 2017/745 về Thiết bị y tế (MDR) | bộ | 240
64 | Máng nhựa đựng hóa chất | Thể tích: tối thiểu 100ml, dùng được cho pipet đa kênh - Chất liệu: polystyrene - Tối thiểu 200 cái/ thùng Hàng hoá không bắt buộc là thiết bị y tế | Thùng | 6
65 | Đĩa đáy chữ V | Đáy chữ V, tổng thể tích tối thiểu khoảng 320 µL - Diện tích tế bào phát triển: ≥ 0.38 cm² - Tiệt trùng - Bao gồm cả nắp -Tối thiểu 50 chiếc/ hộp Hàng hoá không bắt buộc là thiết bị y tế | Hộp | 10
66 | Ống Falcol 50ml | Thể tích: 50mL, có chia vạch, đáy nhọn - Chất liệu : Polypropylene - Kích thước (đường kính x chiều dài): khoảng 29.1 x 114.4 mm - Lực ly tâm tối đa: 17000 xg - Kiểu nắp: nắp phẳng, đường kính 34.7mm - Chịu được nhiệt độ từ -80°C đến 120°C - Tối thiểu 500 cái/thùng Hàng hoá không bắt buộc là thiết bị y tế | Thùng | 2
67 | Nội kiểm Amonia/ Ethanol 1 | Nội kiểm Đáp ứng xét nghiệm Ammonia và Ethanol., Mức 1. Thể tích tối thiểu 2ml/Lọ | Lọ | 46
68 | Nội kiểm Amonia/ Ethanol 2 | Nội kiểm Đáp ứng xét nghiệm Ammonia và Ethanol , Mức 2, Thể tích tối thiểu 2ml/Lọ | Lọ | 46
69 | Nội kiểm Amonia/ Ethanol 3 | Nội kiểm Đáp ứng xét nghiệm Ammonia và Ethanol. Dạng lỏng , Mức 3. Thể tích tối thiểu 2ml/Lọ | Lọ | 46
70 | Nội kiểm tra HbA1c, mức 1 và mức 2 | Nội kiểm HbA1c gồm tối thiểu 2 mức. Hộp tối thiểu (4 x 0.5ml). | Hộp | 28
71 | Chỉ thép 650 | Chỉ thép khâu xương ức số 5, bằng thép không gỉ, dài ≥45cm Kiểu kim: kim tròn đầu cắt, dài 48mm, 1/2 vòng tròn Quy cách: tép ≥ 4 sợi, đóng gói thẳng Tiêu Chuẩn chất lượng: - Có Chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE theo Điều 52 Quy định (EU) 2017/745 về Thiết bị y tế (MDR) hoặc - Thư chấp thuận 510(k) (510k clearance letter) do FDA cấp và công khai tại 510(k) Premarket Notification Database | Tép | 10
72 | Ống dẫn lưu phổi | Ống thông dẫn lưu lồng ngực Chất liệu: PVC, không chứa phthalate Ống thông được chia vạch mỗi 2cm tính từ mắt cuối cùng để xác định độ sâu. Đầu gần được gắn với đầu nối hình nón Chiều dài: tối thiểu 450mm Kích cỡ: các cỡ, trong đó phải có các cỡ 12, 14, 16, 20, 24 Tiệt trùng | Ống | 100
73 | Canuyn tĩnh mạch cong đầu nhựa, các cỡ | Canuyn tĩnh mạch mũi cong 90 độ, có các cỡ từ 10Fr-20Fr: - Có lò xo xoắn tăng cường - Chiều dài 25-27cm Sai khác kích thước cho phép ≤5% - Cút nối: 3/16-1/4" Tiêu chuần chất lượng: - Có Chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE theo Điều 52 Quy định (EU) 2017/745 về Thiết bị y tế (MDR) hoặc - Thư chấp thuận 510(k) (510k clearance letter) do FDA cấp và công khai tại 510(k) Premarket Notification Database | Bộ | 150
74 | Canule tĩnh mạch đùi | Gồm: - Cannula tĩnh mạch đùi Cannula có vòng xoắn chống gập, thân có vạch chia độ dài xác định vị trí Các cỡ 15Fr, 17Fr, 19Fr Chiều dài đầu tip 50 - 55 cm, chiều dài tổng cộng 64,8 - 69,9 cm (Tuỳ kích cỡ) Đầu nối 3/8" - kèm bộ kit có kích thước phù hợp (ống thông;kèm introducer; nắp cầm máu, vòng cản quang; bộ nong ;kim seldinger 18G) Tiêu chuần chất lượng: - Có Chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE theo Điều 52 Quy định (EU) 2017/745 về Thiết bị y tế (MDR) hoặc - Thư chấp thuận 510(k) (510k clearance letter) do FDA cấp và công khai tại 510(k) Premarket Notification Database | Bộ | 12
Canuyn động mạch đùi
75 | Canuyn động mạch đùi 10Fr, 12Fr, 14Fr | Canulae động mạch dành cho nhi: đầu nối 1/4 không có lỗ thoát khí; có kèm introducer; nắp cầm máu, vòng cản quang. Có các cỡ: 10Fr, 12Fr, 14Fr, đường kính nằm trong khoảng từ 3,3-4,7mm; chiều dài tổng 22,9cm, đầu típ nằm trong khoảng 10,5-11,5cm. | Bộ | 6
76 | Bộ kit động mạch | Bao gồm dây dẫn đường (guidewire), dao mổ, syringe, bộ nong, kim seldinger 18G | bộ | 6
77 | Co nối thẳng có hoặc không có khóa luer | Co nối thẳng có hoặc không có khóa luer: 1/4 -1/4 , 1/4 - 3/8, 3/8 -3/8 Có Chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE theo Điều 52 Quy định (EU) 2017/745 về Thiết bị y tế (MDR) | cái | 25
78 | Kim gốc động mạch | Kim gốc động mạch chủ (Canuyn truyền dịch liệt tim gốc động mạch chủ) cỡ 16 Ga (tương đương 5Fr); 14Ga( tương đương 7Fr), dài 14-15cm | cái | 90
79 | Dung dịch liệt tim | Dung dịch trong suốt, không màu, có tác dụng liệt tim và bảo vệ cơ tim Thể tích: ≥ 1 lit/ túi pH 7,02 ± 0,1 (ở 25°C) Áp lực thẩm thấu (osmolarity) 310 mOsm/L | Túi | 50
80 | Kim luồn tĩnh mạch không có cánh 14G,16G | Kim luồn loại không cánh không cửa Catheter bằng chất liệu ETFE (Ethylene Tetrafluorethylene), đầu catheter dạng thuôn, mượt, sức cản thấp - Kích cỡ catheter: + Cỡ 14G. Chiều dài tối thiểu 2" (51mm). Đường kính ngoài/ đường kính trong: 2,17mm/1,73mm + Cỡ 16G. Chiều dài tối thiểu 2" (51mm). Đường kính ngoài/ đường kính trong: 1,70mm/1,30mm Sai số cho phép: 5% - Lưu lượng dòng chảy nằm trong khoảng: 180 - 305 ml/phút - Thời gian lưu kim 72h - Tiệt trùng bằng chùm điện tử - Có cản quang - Có Chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE theo Điều 52 Quy định (EU) 2017/745 về Thiết bị y tế (MDR) | Cây | 100
81 | Kim luồn tĩnh mạch không có cánh 18G, 20G và 22G | Kim luồn loại không cánh không cửa Catheter bằng chất liệu ETFE (Ethylene Tetrafluorethylene), đầu catheter dạng thuôn, mượt, sức cản thấp - Kích cỡ catheter: + Cỡ 18G. Chiều dài tối thiểu 2" (51mm). Đường kính ngoài/ đường kính trong: 1,30mm/0,95mm + Cỡ 20G. Chiều dài tối thiểu 1 1/4" (32mm). Đường kính ngoài/ đường kính trong: 1,10mm/0,80mm + Cỡ 22G. Chiều dài tối thiểu 1" (25mm). Đường kính ngoài/ đường kính trong: 0,85mm/0,60mm - Lưu lượng dòng chảy nằm trong khoảng: 35 - 90 ml/phút - Thời gian lưu kim 72h - Tiệt trùng bằng chùm điện tử - Có cản quang - Có Chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE theo Điều 52 Quy định (EU) 2017/745 về Thiết bị y tế (MDR) | Cây | 250
82 | Măng hút trong và ngoài tim | Chất liệu silicone hoặc nhựa y tế vô trùng, không chứa latex Kết nối: Phù hợp với đầu nối 1/4” hoặc 3/8” Đầu hút: Có lỗ đa hướng, đầu tròn Chiều dài ống: 12 – 18 inch tùy loại Tiệt trùng EO (ethylene oxide), dùng một lần | Ống | 20
83 | Cannula ECMO động mạch 01 nòng các cỡ | - Sử dụng trong kỹ thuật hỗ trợ tim phổi nhân tạo - Kích thước đường kính ngoài: 13Fr - Kích thước chiều dài là 15cm - Được phủ chất chống đông bioline | Bộ | 1
84 | Bộ ống thông tĩnh mạch trung tâm 3 đường | Chất liệu PU, cản quang, khả năng tương thích tốt - Thành phần: Ống thông, nong, dây dẫn đường, bơm tiêm 5ml, kim luồn thẳng hoặc chữ Y, dao mổ, kẹp, nắp tiêm - Ba nòng - Kích cỡ: 7Fx20cm | Bộ | 20
85 | Mặt nạ gây mê dùng trong nội soi | Chất liệu PVC hoặc silicone, kích cỡ dành cho trẻ em (cỡ 1, 2, 3) Mask có lỗ thủng cho ống nội soi mềm đi qua, viền bóng mềm | Cái | 30
86 | Lọ lấy đờm khép kín | Một bộ bao gồm: 01 lọ lấy đờm thể tích 40ml ± 1ml kèm nắp thay thế sau khi hút dịch để đậy kín đem đi xét nghiệm 01 nắp đậy có 1 đầu kết nối tương thích với sonde hút và 1 đầu tương thích với máy hút đờm 01 tem nhãn ghi tên bệnh nhân | Cái | 200
87 | Ngáng miệng trẻ em | Ngáng miệng dùng nhiều lần cho trẻ em, chất liệu nhựa y tế, không có latex, dùng cho tất cả các ống nội soi, có 2 cỡ với đường kính ngoài của thân ống: tối đa 10mm và tối đa 7mm. Có thể hấp tiệt trùng ở 132 -135 độ C. Có Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE theo Điều 52 Quy định (EU) 2017/745 về Thiết bị y tế (MDR) | Cái | 5
88 | Que cấy nhựa vô trùng | Vật liệu nhựa, vô trùng. Quy cách: Hộp tối đa 50 cái | Cái | 2300
Xét nghiệm sàng lọc sơ sinh
89 | Bộ xét nghiệm định lượng immunoreactive trypsin(ogen) (IRT) (dùng cho sàng lọc sơ sinh) | - Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu IRT dùng cho sàng lọc sơ sinh bệnh xơ nang; - Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng; - Áp dụng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang sử dụng các nguyên tố đất hiếm nhóm Lanthan - Khoảng tuyến tính: từ 15 - 620 ng/mL - Quy cách đóng gói: tối thiểu 960 test/hộp | Hộp | 39
90 | Bộ xét nghiệm bán định lượng enzyme biotinidase (dùng cho sàng lọc sơ sinh) | - Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu Biotinidase dùng cho sàng lọc sơ sinh bệnh thiếu men Biotinidase - Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng; - Áp dụng kỹ thuật huỳnh quang - Độ nhiễu: Nồng độ hemoglobin 200 mg/dL không gây nhiễu tới xét nghiệm; - Độ tuyến tính của xét nghiệm có giá trị từ 16 U - 390 U; - Quy cách đóng gói: tối thiểu 960 test/hộp | Hộp | 39
Máy sinh hóa tự động hoàn toàn
91 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng RF | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng RF; Thành phần: đệm glycine (pH 8,0) 170 mmol/L; Latex phủ IgG người < 0,5%; Phương pháp: Đo độ đục miễn dịch; Chứa dải đo: 10–120 IU/mL; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Quy cách tối thiểu: 4 x 24 ml + 4 x 8 ml | Hộp | 12
92 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng RF | Chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm RF Thành phần: Chất nền huyết thanh người dạng lỏng chứa RF người; Quy cách tối thiểu: 5 x 1 ml | Hộp | 7
93 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ASO | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng kháng thể ASO; Thành phần: Đệm phosphat (pH 7,0) 40 mmol/L; Hạt latex phủ Streptolysin-O < 0,2% w/v; Phương pháp: Miễn dịch đo độ đục; Dải tuyến tính: 100 – 1000 IU/mL; Loại mẫu: Huyết thanh; Quy cách tối thiểu: 4 x 51 ml + 4 x 7 ml | Hộp | 12
94 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 9 thông số sinh hóa | Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch; Thành phần: Huyết thanh người chứa Immunoglobulin G, Immunoglobulin A, Immunoglobulin M, Transferrin, C3, C4, Anti-Streptolysin O, Ferritin, C-reactive protein; Chất hiệu chuẩn 6 mức; Các giá trị hiệu chuẩn được gán sử dụng các nguyên liệu liệu tham chiếu theo tiêu chuẩn IFCC (IgG, IgA, IgM, C3, C4, Transferrin, CRP), WHO (ASO) Quy cách tối thiểu: 6 x 2 ml | Hộp | 7
95 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng fructose | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng fructose; Phương pháp: Quang phổ, Loại mẫu: Tinh dịch; Giới hạn phát hiện: 4 mg/dL (0,22 mmol/L); Giới hạn tuyến tính: 1000 mg/dL (55 mmol/L); Quy cách tối thiểu: 1 x 40 ml + 1 x 10 ml + 1 x 3 ml | Hộp | 23
96 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng fructose, | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng fructose; Thành phần: Vật liệu kiểm soát Dạng đông khô Dung tích tối thiểu: 1ml | Hộp | 12
Tổng cộng: 96 khoản